Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Multikomponentní FT-IR analyzátor-spektrometr spalin“

Multikomponentní FT-IR analyzátor-spektrometr spalin:

Výrobce přístroje:				uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj vč. příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

Multikomponentní FTIR analyzátor-spektrometr spalin Měřící princip: Fourier Transform InfraRed

Multikomponentní FTIR analyzátor-spektrometr spalin se skládá z: - analyzátor FTIR - analyzátor měření koncentrace O2 ve spalinách - vyhřívaná odběrová sonda - vyhřívaný filtr tuhých částic - vyhřívané odběrové vedení plynného vzorku délky min. 5m - systém dopravy plynného vzorku, odběrový modul (vzorkovací systém) - systém kontroly, řízení, zobrazování, ukládáni a zpracování měřených dat

Odběrová sonda: - vhodná do teplot spalin až cca 400°C - filtrace tuhých částic 2 µm vyhřívaným filtrem, min. teplota 180°C, vhodnost použití odběrové sondy do zaprášených spalin, max. 2 g/mN3 - délka odběrové vyhřívané trubice 1 m, min. teplota 180°C - materiál součástí ve styku se vzorkem spalin netečný vůči spalinám - zabudovaný regulátor teploty - sonda musí být přenosná

Odběrové vedení vzorku spalin: - topená hadice délky min. 5m (mezi sondou a dalším modulem) - propojovací hadice mezi modulem odběru a analyzátorem min. 1,5m, v případě umístění modulu před analyzátorem topená na 180°C - hadice ohebná, vnitřní vyměnitelná trubice 6/4, materiál netečný ke složkám spalin - max. spotřeba 120W/m - teplota ohřevu vedení vzorku před vstupem do analyzátoru min. 180°C - napájení 230VAC

Doprava vzorku spalin: Čerpadlo odolné proti vlivu korozivních plynů ve spalinách s vyhřívanou hlavou vhodné pro nabízený typ analyzátoru. Materiál součástí ve styku se vzorkem spalin netečný vůči plynům ve spalinách v případě umístění před analyzátorem. Regulátory teploty s indikací, komunikace se SW.

Analyzátor FTIR: V přenosném kufru/pouzdře. Optika: Stabilní interferometr. MCT-detektor, termoelektricky chlazený, nebo DTGS detektor bez nutnosti chlazení. Vlnový rozsah minimálně: 900…4.200 cm-1. Rozlišovací schopnost: min. od 7,7 cm-1. BaF2 optika, min. 10 spekter/sek. Měřící komora: vícenásobná reflexe. Optická délka min. 500 cm. Těleso komory, vnitřní objem max. 0,5l. Regulace teploty 180°C. Vyhřívaný filtr na vstupu do analyzátoru. O-kroužky – z materiálu vhodného pro tuto aplikaci, okénka – BaF2, přípojky 6 mm. Povrch zrcátek kompletně pozlacený, vysoce odolný proti korozi. Frekvence měření: 10 spekter/s. Odezva T90: menší než 120s Průtok vzorku: stabilizovaný, průtok min. 2,5L/min. Síťový adaptér AC 115…230 V. Přístroj umožňuje selektivní simultánní měření minimálně 50 komponent v plynné směsi.

Součásti dodávky FTIR jsou kalibrace na níže uvedená měřena spektra a rozsahy: H2O: 0…30% obj. CO2: 0…20% obj. CO: 0… 10.000 ppm N2O: 0…100 ppm NO: 0…1.000 ppm NO2: 0…200 ppm SO2: 0…1.000 ppm NH3: 0…100 ppm HCl: 0…100 ppm HF: 0…100 ppm CH4: 0…5.000 ppm ethene: 0...500 ppm další referenční spektra pro měření dalších plynů mohou být aktivovány ze seznamu spekter – knihovny.

Kyslíková sonda: zabudovaná ve vyhřívané části odběrového systému, nebo v analyzátoru FTIR. Rozsah 0,1…21%. Digitální display pro zobrazení koncentrace O2, kalibrační klíč pro sondu, kalibrace.

Součásti dodávky bude notebook a SW pro sběr dat a vyhodnocení analýzy pod aktuálně podporovaným operačním systémem.

Součásti dodávky bude všechno další potřebné příslušenství, tak aby zařízení fungovalo jako kompaktní funkční celek.

Součásti dodávky bude uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v laboratořích VŠB-TU Ostrava.