Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Multikomponentní FT-IR analyzátor-spektrometr spalin“

Multikomponentní FT-IR analyzátor-spektrometr spalin:

Výrobce přístroje:				uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj vč. příslušenství musí alespoň splňovat následující kritéria:

Multikomponentní FTIR analyzátor-spektrometr spalin Měřící princip: Fourier Transform InfraRed

Multikomponentní FTIR analyzátor-spektrometr spalin se skládá z: analyzátor FTIR analyzátor měření koncentrace O2 ve spalinách vyhřívaná odběrová sonda vyhřívaný filtr tuhých částic vyhřívané odběrové vedení plynného vzorku délky min. 5m systém dopravy plynného vzorku, odběrový modul (vzorkovací systém) systém kontroly, řízení, zobrazování, ukládáni a zpracování měřených dat

Odběrová sonda: vhodná do teplot spalin až cca 400°C filtrace tuhých částic 2 µm vyhřívaným filtrem, min. teplota 180°C, vhodnost použití odběrové sondy do zaprášených spalin, max. 2 g/mN3 délka odběrové vyhřívané trubice 1 m, min. teplota 180°C materiál součástí ve styku se vzorkem spalin netečný vůči spalinám zabudovaný regulátor teploty sonda musí být přenosná

Odběrové vedení vzorku spalin: topená hadice délky min. 5m (mezi sondou a dalším modulem) propojovací hadice mezi modulem odběru a analyzátorem min. 1,5m, v případě umístění modulu před analyzátorem topená na 180°C hadice ohebná, vnitřní vyměnitelná trubice 6/4, materiál netečný ke složkám spalin max. spotřeba 120W/m teplota ohřevu vedení vzorku před vstupem do analyzátoru min. 180°C napájení 230VAC

Doprava vzorku spalin: Čerpadlo odolné proti vlivu korozivních plynů ve spalinách s vyhřívanou hlavou vhodné pro nabízený typ analyzátoru. Materiál součástí ve styku se vzorkem spalin netečný vůči plynům ve spalinách v případě umístění před analyzátorem. Regulátory teploty s indikací, komunikace se SW.

Analyzátor FTIR: V přenosném kufru/pouzdře. Optika: Stabilní interferometr. MCT-detektor, termoelektricky chlazený, nebo DTGS detektor bez nutnosti chlazení. Vlnový rozsah minimálně: 900…4.200 cm-1. Rozlišovací schopnost: min. od 7,7 cm-1. BaF2 optika, min. 10 spekter/sek. Měřící komora: vícenásobná reflexe. Optická délka min. 500 cm. Těleso komory, vnitřní objem max. 0,5l. Regulace teploty 180°C. Vyhřívaný filtr na vstupu do analyzátoru. O-kroužky – z materiálu vhodného pro tuto aplikaci, okénka – BaF2, přípojky 6 mm. Povrch zrcátek kompletně pozlacený, vysoce odolný proti korozi. Frekvence měření: 10 spekter/s. Odezva T90: menší než 120s Průtok vzorku: stabilizovaný, průtok min. 2,5L/min. Síťový adaptér AC 115…230 V. Přístroj umožňuje selektivní simultánní měření minimálně 50 komponent v plynné směsi.

Součásti dodávky FTIR jsou kalibrace na níže uvedená měřena spektra a rozsahy: H2O: 0…30% obj. CO2: 0…20% obj. CO: 0… 10.000 ppm N2O: 0…100 ppm NO: 0…1.000 ppm NO2: 0…200 ppm SO2: 0…1.000 ppm NH3: 0…100 ppm HCl: 0…100 ppm HF: 0…100 ppm CH4: 0…5.000 ppm ethene: 0...500 ppm další referenční spektra pro měření dalších plynů mohou být aktivovány ze seznamu spekter – knihovny.

Kyslíková sonda: zabudovaná ve vyhřívané části odběrového systému, nebo v analyzátoru FTIR. Rozsah 0,1…21%. Digitální display pro zobrazení koncentrace O2, kalibrační klíč pro sondu, kalibrace.

Součásti dodávky bude notebook a SW pro sběr dat a vyhodnocení analýzy pod aktuálně podporovaným operačním systémem.

Součásti dodávky bude všechno další potřebné příslušenství, tak aby zařízení fungovalo jako kompaktní funkční celek.

Součásti dodávky bude uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v laboratořích VŠB-TU Ostrava.