Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Plynový chromatograf pro kontinuální analýzu bioplynu

Předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu (GC) sestaveného jako kontinuální analyzátor bioplynu, včetně řízení dávkování vzorků a automatizace ukládání dat. Zařízení je specifikováno jako dvoukanálový chromatograf se dvěma tepelně vodivostními detektory (TCD), třemi injektory, a přídavnou pecí pro temperaci dávkovacího ventilu. Součástí je výběrový otočný dávkovací ventil, detektory s potřebnými periferiemi, kolonový termostat, řídicí jednotka, PC s řídicím a vyhodnocovacím SW umožňujícím sekvence měření vzorků minimálně ze 16 zdrojů. Zařízení je specifikováno minimálně pro tyto rozsahy parametrů plynného vzorku: teplota 0-70 °C (nejběžnější hodnota 30-50 °C), přetlak 10-10000 Pa (nejběžnější hodnota 20-2000 Pa). Zařízení je stacionární, ale dodáno na pojízdném stolu.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, dokumentace, instalace, likvidace obalů a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 16 hodin pro 4 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| GC systém: |  |
| Vstup vzorku bioplynu z výběrového ventilu hadičkou PTFE nebo PVDF, nebo z korozivzdorné oceli, 1/8“ | ANO |
| Adaptér pro ruční dávkování plynného vzorku injekční stříkačkou přes pryžové septum | ANO |
| Dvoukanálový chromatograf se dvěma detektory typu TCD a třemi injektory | ANO |
| Membránové čerpadlo plynného vzorku umístěné na výstupu z GC | ANO |
| 1x kolona typu Plot widebore, pro separaci H2S 1x mikro-náplňová kolona pro analýzu permanentních plynů a lehkých uhlovodíků - měření CH4 0-100 % obj., nejčastěji 40-70 % obj. - měření CO2 0-100 % obj., nejčastěji 30-60 % obj. - měření H2 0-4 % obj., nejčastěji 0-1000 ppm - měření O2 0-100 % obj., nejčastěji 0-1 % obj. - měření N2 0-100 % obj., nejčastěji 0-4 % obj. - měření H2S 0-10000 ppm, nejčastěji 0-2000 ppm | ANO |
| 1x dávkovací ventil pro měření CH4, CO2 a H2S, 1x dávkovací ventil se zpětným proplachem pro měření H2, O2, N2 | ANO |
| Vyhřívaný selektor vzorků: |  |
| Mobilní výběrový ventil pro přepínání minimálně 16ti pozic – zdrojů vzorku (mikroelektricky ovládaný selektor typu DEATH-END pro hadičky/kapiláry 1/8“ OD / 1mm ID). 14 pozic volných pro zdroje bioplynu, pozice 15 pro proplachový plyn (N2), pozice 16 pro kalibrační plyn. Pec pro vyhřívání ventilu s regulací do 110 °C. Propojení mezi mobilním ventilem a chromatografem umožňující jednoduchou úpravu pro případné budoucí připojení dalších analyzátorů. Přívodní hadička pro proplachový plyn. | ANO |
| Vyhřívaný systém vzorkovacích tras: |  |
| Provedení tras vzorků z hadiček PTFE 1/8“ nebo trubiček z korozivzdorné oceli: redukce, spojky, precizní jehlový ventil, propojovací trubky 1/8“, redukční ventil, řídicí prvky pro připojení proplachového plynu (N2). | ANO |
| 14x topný kabel pro vyhřívání hadiček/trubiček přívodů vzorků bioplynu ze zdrojů umístěných ve vzdálenosti až 15 m od systému GC. | ANO |
| Systém řízení teploty tras pomocí automatizačního software (mikroprocesorová programovatelná jednotka), nezávislé na hlavním řídicím software systému GC. Zobrazení informace o dosažení ustáleného stavu výhřevu všech zón zapojených vzorkovacích tras. | ANO |
| Další příslušenství: |  |
| Plynoměr typu mokré plynové hodiny s vodní náplní (1-60 l/hod; max 50 mbar; průhledný plášť z materiálu PVC, buben z materiálu PVC, generátor pulzů). Příprava pro připojení plynoměru na výstup plynného vzorku z GC systému, napěťový AI vstup 0-10 V. | ANO |
| Softwarové vybavení: |  |
| Řídící uživatelský software na nejnovější platformě Windows pro řízení sestavy v režimu kontinuálního analyzátoru, sběr a vyhodnocení dat a export výsledků. Software umožňuje automatizovaný výběr vzorku/streamu, spuštění chromatografu, automatizované třídění a zpracování výsledků. Výsledky budou zobrazeny numericky i graficky s možností volby jednotlivých streamů a zobrazením historie měření (trendů) i aktuálního stavu. Součástí je i hardware obsahující signálové moduly (DI, DO, AI a čtyřkanálový převodník RS485 pro kompletní řízení a zpracování výsledků). Export dat bude ve formě souborů uživatelem zpracovatelných v programu MS Excel. Exportovaná data budou obsahovat následující informace: identifikace vzorku (měřeného streamu vzorku), datum a čas analýzy, velikost signálu detektoru/ů, koncentrace všech analytů. Dále pak standardní GC SW umožňující provoz přístroje v běžném chromatografickém režimu (řízení GC, kalibrace, sběr a vyhodnocení dat, reporty). | ANO |
| Řídicí skříň |  |
| Vystrojená řídicí skříň pro komunikaci mezi systémem GC, selektorem vzorků a PC. | ANO |
| PC a SW vybavení: |  |
| Stolní PC s 4-jádrovým procesorem nejméně 3,6 GHz, RAM nejméně 16 GB DDR4, SSD disk nejméně 256 GB, monitor velikosti nejméně 21“ Full HD, operační systém Windows 10, program MS Excel pro zpracování výsledků. V ceně je zahrnuto zprovoznění, kalibrace a naladění základních metod měření a zaškolení obsluhy. | ANO |
| Pojízdný stůl: |  |
| Pojízdný stůl pod celý chromatografický systém. Maximální rozměry: výška 950 mm, šířka 1500 mm, hloubka 800 mm, 4 kusy kolečka, 2 kolečka s brzdou | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_________________________________________

podpis oprávněné osoby