Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Laboratorní autokláv

Předmětem veřejné zakázky „Laboratorní autokláv“ je laboratorní zařízení tvořené tlakovou nádobou s příslušenstvím. Zařízení je určeno pro zpracování materiálů za zvýšené teploty a tlaku, a to v režimu voda/pára a dále v režimu jiného, do zařízení přivedeného plynu.

Zařízení je certifikováno v souladu s platnými předpisy pro použití tlakových nádob, součástí je předepsaná technická dokumentace, pevnostní výpočet, dokumentace k provozu a revize elektrických součástí zařízení.

Požadované zařízení bude vyhovovat požadavkům plynoucím z dokumentů:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU

- technická norma ČSN EN 13445

Rozsah a forma poskytnuté dokumentace ověřující bezpečné použití autoklávu se řídí odstavcem 4.2 technické normy ČSN EN 1020.

Zařízení bude splňovat níže uvedené technické podmínky vymezující jeho konstrukční část, jako i provedení ohřevu do autoklávu přivedených médií a způsob jeho regulace.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení a jeho plné zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin pro 3 osoby.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry – konstrukční část | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Mobilní provedení zařízení, konstrukce je vybavena pojízdnými kolečky s možnosti jejich aretace | ANO |
| Rozměr přístroje umožní jeho manipulaci (průjezd) dveřmi o šířce 900 mm a výšce 1970 mm bez nutnosti demontáže jakéhokoliv prvku zařízení. Dále žádný ze základních rozměrů zařízení v jeho půdorysu nepřesáhne hodnotu 1000 mm | ANO |
| Vnitřní objem tlakového prostoru – min. 18 l | ANO |
| Pracovní tlak autoklávu v režimu voda/pára až 25 bar | ANO |
| Pracovní teplota autoklávu až 250 °C | ANO |
| Materiál pro výrobu kovových konstrukčních částí tlakové nádoby: 1.4571, nebo materiál ekvivalentní | ANO |
| Materiál pro výrobu přídavně ukotvených kovových částí: 1.4301, nebo materiál ekvivalentní | ANO |
| Dno, plášť a víko nádoby s duplikátorem umožňující chlazení nádoby vzduchem po ukončení ohřívacího cyklu - pracovní tlak duplikátoru až 0,49 bar - pracovní teplota duplikátoru až 100 °C - každý prostor duplikátoru je vybaven 2 ventily pro přívod (1ks) a odvod (1ks) chladicího vzduchu (dvoucestný uzavírací kulový kohout pro vzduch, vstup a výstup ventilu G1/2“, 0,5 bar/110 °C) | ANO |
| Tepelná izolace tlakové nádoby zabraňující ohřátí volně dostupných povrchů autoklávu na teplotu vyšší než 50 °C | ANO |
| Řešení rozměrů autoklávu umožňuje zpracování min 4 ks těles, každý o rozměru 4040160 mm | ANO |
| Vnitřní nádoba je vybavená drátěným košem pro uložení vzorků, materiál 1.4301 nebo materiál ekvivalentní | ANO |
| Hrdlo pro pojistný ventil tlaku, včetně pojistného ventilu | ANO |
| Hrdlo pro měření tlaku tlakovým snímačem ve víku nádoby | ANO |
| Hrdlo pro regulační ventil | ANO |
| Analogový manometr pro přímou kontrolu pracovního tlaku v nádobě | ANO |
| Analogový teploměr pro přímou kontrolu pracovní teploty v nádobě | ANO |
| Hrdlo pro měření teploty teplotním snímačem, 4x pozice po výšce nádoby včetně víka | ANO |
| Vypouštěcí ventil pro vodní náplň nádoby (uzavírací ventil, vstup a výstup ventilu G1/2“ 25 bar/250 °C) | ANO |
| Vstupní ventil (1ks) a výstupní ventil (1ks) pro možnost přívodu a odvodu pracovního plynu (uzavírací ventil, vstup a výstup ventilu G1/2“ 25 bar/250 °C) | ANO |
| Hrdla pro elektrické napájení topných spirál | ANO |
| Rezervní hrdlo tlakové nádoby (vnitřní G1/2“ včetně zátky a těsnění), min. 1x | ANO |
| Základní technické parametry – ohřev, měření a regulace | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| Elektrický ohřev rozložen po výšce tlakové nádoby zabezpečující homogenní teplotní pole vnitřního objemu nádoby sestávající ze tří topných obvodových drátů se zabudovanou regulaci výkonu, napájení 3x230V | ANO |
| Měření teploty vnitřního prostoru tlakové nádoby pomocí termočlánků typu K umístněných po výšce tlakové nádoby (4 ks), snímače teploty jsou využity k regulaci výkonu topných drátů | ANO |
| PID regulátor teploty umožňující nastavení min. 5 režimů ohřevu tlakové nádoby, každý režim sestává z min. 8 kroků, regulátor je vybaven displejem se zobrazením aktuálně měřené a požadované regulované hodnoty | ANO |
| Snímač tlaku v nádobě, snímač tlaku je využitý pro řízení parametrů v tlakové nádobě | ANO |
| Regulační bezpečnostní ventil tlaku | ANO |
| PID regulátor tlaku umožňující nastavení žádaného tlaku, regulátor je vybaven displejem se zobrazením aktuálně měřené a požadované regulované hodnoty | ANO |
| Regulace umožní nastavení módu dosažení maximálního tlaku v nádobě při provozu na stlačený plyn dodávaný z externího zdroje a dále módu pro nastavení maximálního tlaku v nádobě při provozu s vodní náplní | ANO |
| Regulace zabraňuje překročení maximálního pracovního tlaku a teploty v nádobě | ANO |
| PID regulátory autoklávu, hlavní vypínač a další řídicí prvky jsou ergonomicky umístněné na konstrukci autoklávu, a to způsobem, že stojící osobě obsluhy zařízení je dobře umožněná editace regulovaných prvků a viditelnost hodnot zobrazovaných na displeji | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby