Příloha č. 1a) Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Prostředky a zařízení k zajištění a podpoře experimentů bezkontaktních metod měření a zpracování dat senzorů“

Část I. „Pohony, řídicí jednotky a mechanické pohybové díly“

Jedná se o velmi přesné pohony a řídicí jednotky kompatibilní se s řídicím systémem a pohony Newport XPS a mechanické pohybové díly kompatibilní s optickými stoly Newport, které zadavatel vlastní a používá.

Cena každého jednotlivého prvku nesmí přesáhnout částku 80 000,- Kč bez DPH.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení prvku/Parametr/Popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota parametru/název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Motorizovaný rotační systém 360° s krokovým motorem kompaktních rozměrů pro otáčení optiky do 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní otvor min. | 21 mm | doplní účastník |
|  |  | Pohon Krokový motor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální krouticí moment | 0.4 Nm | doplní účastník |
|  |  | Možnost orientace horizontální i vertikální | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nosnost ve středu min. | 25N | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů na statoru pro šrouby M3 min. | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových M3 otvorů na rotoru min. | 3 | doplní účastník |
|  |  | Pohon DC motor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Zaručena obousměrná opakovatelnost lepší než | ± 35 mdeg | doplní účastník |
|  |  | Zaručená přesnost lepší než | ± 30 mdeg | doplní účastník |
|  |  | Hmotnost max. | 0,5 kg | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s řídicím systémem XPS nebo vlastní řídicí systém s možností synchronizace s pohony řízenými XPS | Ano | doplní účastník |
| 2 | 1 | Motorizovaný rotační systém 360° s krokovým motorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Vnitřní otvor min. | 45 mm | doplní účastník |
|  |  | Pohon krokový motor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální krouticí moment | 0.9 Nm | doplní účastník |
|  |  | Možnost orientace horizontální i vertikální | Ano | doplní účastník |
|  |  | Nosnost ve středu min. | 25N | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů na statoru pro šrouby M6 min. | 4 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových M6 otvorů na rotoru min. | 3 | doplní účastník |
|  |  | Pohon krokový motor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Zaručena obousměrná opakovatelnost lepší než | ±6.0 m° | doplní účastník |
|  |  | Zaručená přesnost lepší než | ±15 m° | doplní účastník |
|  |  | Hmotnost max. | 2,5 kg | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s řídicím systémem XPS nebo vlastní řídicí systém s možností synchronizace s pohony řízenými XPS | Ano | doplní účastník |
| 3 | 1 | Motorizovaný lineární systém s krokovým motorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Minimální rozsah pojezdu | 100 mm | doplní účastník |
|  |  | Pohon krokový motor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Maximální zátěž min. | 150 N | doplní účastník |
|  |  | Maximální axiální zátěž min. | ±10 N | doplní účastník |
|  |  | Zaručená přesnost lepší než | ±5 µm | doplní účastník |
|  |  | Zaručená obousměrná opakovatelnost lepší než | ±5 µm | doplní účastník |
|  |  | Montážní otvory M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Montážní otvory M3 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Hmotnost max. | 4 kg | doplní účastník |
|  |  | Možnost vertikální montáže | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilní s řídicím systémem XPS nebo vlastní řídicí systém s možností synchronizace s pohony řízenými XPS | Ano | doplní účastník |
| 4 | 1 | Univerzální řídící karta pro řídicí systém Newport XPS |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Možnost řízení a napájení motorů typu | DC, Lineární, Krokový motor | doplní účastník |
|  |  | Počet os | 1 | doplní účastník |
|  |  | Kontinuální proud | Nejméně 3A | doplní účastník |
|  |  | Napětí při proudu 3A | Nejméně 45 V | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s Newport XPS systémem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Metody řízení | PWM, Microstep | doplní účastník |
|  |  | Software, je-li nutný k provozu na systému XPS | Ano nebo Není nutný | doplní účastník |
| 5 | 1 | Pravoúhlý držák pro vertikální montáž motorizovaného rotačního systému pro otáčení optiky do 1" |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Závitové a průchozí otvory M3 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s motorizovaným rotačním systémem pro otáčení optiky do 1" | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
| 6 | 1 | Pravoúhlý držák pro vertikální montáž motorizovaného rotačního systému s krokovým motorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Závitové a průchozí otvory M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s motorizovaným rotačním systémem s krokovým motorem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
| 7 | 1 | Montážní redukční deska pro rotační systém s krokovým motorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6, min. | 20 | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Montážní otvory pro uchycení k rotačnímu systému s krokovým motorem | Ano | doplní účastník |
| 8 | 1 | Pravoúhlý držák pro vertikální montáž lineárního systému s krokovým motorem |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Závitové a průchozí otvory M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s lineárním systémem s krokovým motorem | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
| 9 | 1 | Manuální vertikální zdvihací plošina pro optický stůl |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Nosnost | 1300 N | doplní účastník |
|  |  | Odchylka rovnoběžnosti výškově stavitelné plochy s podložkou menší než | 5 mrad | doplní účastník |
|  |  | Minimální výška max. [mm] | 80 | doplní účastník |
|  |  | Maximální výška min. [mm] | 150 | doplní účastník |
|  |  | Velikost platformy min. [mm] | 160x240 | doplní účastník |
|  |  | Montážní otvory M6 | Ano | doplní účastník |
| 10 | 1 | Přesná naklápěcí platforma s metrickými závitovými otvory |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Úhel naklápění minimálně | -10° do +10° | doplní účastník |
|  |  | Nosnost minimálně | 40 N | doplní účastník |
|  |  | Rotační osa nad základnou ve výšce | 50 mm | doplní účastník |
|  |  | Závity pro šrouby | M3 a M6 | doplní účastník |
|  |  | Seřizování úhlu naklonění mikrometrickými šrouby 25 mm | Ano | doplní účastník |
|  |  | Velikost základny minimálně | 60x60 mm | doplní účastník |
| 11 | 1 | Pětiosá seřizovací platforma |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Počet posuvných os | 3 | doplní účastník |
|  |  | Počet naklápěcích os | 2 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah posuvu ve všech osách (x, y, z) minimálně [mm] | 3 | doplní účastník |
|  |  | Rozsah natočení v osách minimálně | 6° | doplní účastník |
|  |  | Nosnost platformy minimálně | 20 N | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory pro uchycení | M4 a M6 | doplní účastník |
| 12 | 2 | Univerzální montážní deska, 65 mm x 65 mm x 12,7 mm, závit M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Minimální velikost plochy | 65 x 65 mm | doplní účastník |
|  |  | Uchycení k optickému stolu šroubem M6 v libovolném úhlu natočení | Ano | doplní účastník |
|  |  | Libovolně volitelná poloha uchycení k stolu alespoň v jedné ose | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6, min. | 16 | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M3, min. | 4 | doplní účastník |
| 13 | 1 | Sada svorek základny, nastavitelná výška, pro závitové otvory M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Nastavitelné výškové upínky základny šroubem M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Upevňovací šroub M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Nerezová ocel | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 70 mm | doplní účastník |
|  |  | Množství ks. | 10 | doplní účastník |
| 14 | 2 | Dvoudílná základna s možností pravoúhlého sestavení a otvory M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Dva kusy základen s možností spojení v pravém úhlu | Ano | doplní účastník |
|  |  | Minimální velikost plochy každé základny | 60 x 80 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvory pro uchycení k optickému stolu šrouby M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory M6 ze všech stran desek | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6, min. | 16 | doplní účastník |
|  |  | Materiál | kov | doplní účastník |
| 15 | 4 | Upevňovací lišta k optickému stolu M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Délka min. | 120 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka min. | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvory pro uchycení k optickému stolu šrouby M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory M6 ze všech stran desek | Ano | doplní účastník |
|  |  | Počet závitových otvorů M6, min. | 6 | doplní účastník |
|  |  | Materiál | kov | doplní účastník |
| 16 | 4 | Upevňovací krychle k optickému stolu M6 |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Délka strany min. | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory M6 ze čtyř stran kostky | Ano | doplní účastník |
|  |  | Průchozí otvor pro uchycení k optickému stolu šrouby M6 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | kov | doplní účastník |
| 17 | 2 | Motorizovaný lineární actuator 25 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Síla tlaku min. | 60 N | doplní účastník |
|  |  | Minimální rozsah pohybu [mm] | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Minimální přírůstkový pohyb max. | 0,2 µm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost, zaručená lepší než | 10 µm | doplní účastník |
|  |  | Zaručena obousměrná opakovatelnost lepší než | ± 3 µm | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s XPS-DRV11 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Redukce pro M12X0.5 | Ano | doplní účastník |
| 18 | 1 | Motorizovaný lineární actuator 50 mm |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Síla tlaku min. | 40 N | doplní účastník |
|  |  | Minimální rozsah pohybu [mm] | 50 mm | doplní účastník |
|  |  | Minimální přírůstkový pohyb max. | 0,2 µm | doplní účastník |
|  |  | Přesnost, zaručená lepší než | 6 µm | doplní účastník |
|  |  | Zaručena obousměrná opakovatelnost lepší než | ± 2 µm | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s XPS-DRV11 | Ano | doplní účastník |
| 19 | 1 | Lineární XYZ polohovací systém |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné polohováni mikrometrickými šrouby ve třech osách (X, Y, Z) | Ano | doplní účastník |
|  |  | Maximální změna polohy nezávisle v každé ose minimálně | 25 mm | doplní účastník |
|  |  | Kalená Jednořadá kuličková ložiska | Ano | doplní účastník |
|  |  | Závitové otvory M6 a M4 | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Kov | doplní účastník |
|  |  | Maximální svislé zatížení minimálně | 20 N | doplní účastník |
|  |  | Modulární systém, možnost přestavení pomocí kolíků | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní účastník v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.