Minimální technické požadavky:

| Jednoúčelový analyzátor rtuti | Splnění požadavku |
| --- | --- |
| Přístroj je ovládán prostřednictvím počítače, který je k analyzátoru dodavatelem dodáván a je součástí dodávky; Ovládací SW pro Windows verzi musí obsahovat algoritmus pro proložení analytické křivky s dvojitým zakřivením založený na reálném matematickém modelu analytické křivky pro AAS. SW musí mít vestavěné limity pro parametry analytické křivky pro eliminaci hrubých chyb. | ANO/NE |
| Jedná se o jednopaprskový přístroj, se sériovým uspořádáni měřicích kyvet. Přístroj bez vestavěného automatického dávkovače. Přístroj musí mít možnost automatizace analýzy využitím dávkovačů řešených jako přístavky, pokud to bude provoz vyžadovat. | ANO/NE |
| Zdrojem záření je nízkotlaká rtuťová výbojka. | ANO/NE |
| Přístroj měří při vlnové délce vhodné pro rtuť. Je vybaven interferenčním filtrem. | ANO/NE |
| Detektorem je křemíková UV dioda. | ANO/NE |
| Přístroj pracuje ve dvou rozsazích, které se automaticky přepínají. | ANO/NE |
| Mez detekce by měla být minimálně 0,01 ng Hg. | ANO/NE |
| Přesnost měření by měla být minimálně 1.5%. | ANO/NE |
| Typická doba analýzy by měla být maximálně 7 min. | ANO/NE |
| Zpracování vzorku je programovatelné v těchto rozsazích: sušení: 9 - 999 s rozklad: 1 - 999 s čekání: 1 - 999 s | ANO/NE |
| Pro kalibraci lze použít roztok, ev. referenční materiál. Počet kalibračních bodů je neomezen. | ANO/NE |
| Dávkovatelný objem je 500 µl (malá lodička); 1000µl (velká lodička). Max. navážka vzorku je 300 mg (malá lodička); 700mg (velká lodička). | ANO/NE |
| Používá se nosný plyn kyslík: vstupní tlak: 200 - 250 kPa průtok: ca 200 ml/min | ANO/NE |
| Napájecí napětí: 230 V, 50 Hz | ANO/NE |
| Příkon: provozní: max 1000 VA klidový (chladnutí): max 200 VA | ANO/NE |
| Pracovní podmínky: teplota: 0 - 35°C tlak: 86 - 106 kPa rel. vlhkost: max 85 % | ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být: -řídící PC sestava - paměť min 4GB min 2x PCI-E x1, 1x PCI-E x16 Porty min: 4x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, LCD monitor, min technické parametry: 21,5“ FullHD, klávesnici, myš a operační systém Windows 10; tiskárna laserová - QC protokol dokládající kvalitu kalibrace, reprokukovatelnost měření, mez detekce a test výtěžnosti pro konkrétní dodávaný přístroj. | ANO/NE |

V ………………..

…………………………………………………….

Jméno a podpis osoby za dodavatele