Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Systém pro monitorování vibrací v laboratorních a průmyslových podmínkách:

Předmětem dodávky je měřící kufr, který bude obsahovat mini PC, monitor a programovatelné šasi pro sběr dat umožňující realizaci uživatelsky konfigurovatelných měřících úloh. Monitor bude zabudován do vyklápěcího víka kufru a bude propojen s PC uvnitř. Kufr bude modifikován takovým způsoben, aby všechny potřebné konektory (primárně USB, ethernet) byly přístupné uživateli pro připojení externích zařízení. Programovatelné šasi bude rozšířeno o vstupní modul umožňující 8 kanálové měření vibračních a akustických signálu. Připojení k tomuto modulu budou vyvedeny na externí konektory (stejně jako rozhraní od PC), které uživateli umožní připojení externích snímačů pro měření vibrací (akcelerometry, mikrofony). Součástí dodávky měřicího systému budou také akcelerometrické snímače.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, ověření funkčnosti zařízení.

Cena každého jednotlivého bloku nesmí přesáhnout částku 70 000,- Kč bez DPH.

Výrobce systému:			uvede účastník

Systém musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 1 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 1 slot pro připojení vstupně/výstupního digitálního nebo analogového modulu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní ethernet 10/100 Mbps | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9V – 30V, maximální spotřeba zařízení 5W. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální rozměry šasi bez připojeného modulu budou 194 mm x 88,7 mm x 33,6 mm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – 8-kanálový vstupní modul pro měření vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 267 Hz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu 10- 32 koaxiál jack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – Uživatelské mini PC, pro řízení programovatelného šasi, ukládání a prezentaci naměřených dat. |  |  |
| Procesor dosahující skoré alespoň 6600 v PassMark CPU hodnocení podle https://www.cpubenchmark.net ke dni zahájení této Veřejné zakázky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Paměť typu RAM s velikostí alespoň 8 GB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Disk typu SSD s velikostí alespoň 500 GB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4 – Dotykový LCD monitor |  |  |
| Dotykový display s uhlopříčkou alespoň 10,1” nebo větší s rozlišením alespoň 1280 x 800 nebo vyšším. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Propojení pomocí rozhraní HDMI | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 5 – 5ks jednokanálový/jednoosý IEPE akcelerometr s kabelem, magnetickým připojením a lepeným připojením |  |  |
| A) 5 ks jednokanálový/jednoosý IEPE akcelerometr: |  |  |
| Vysoko-frekvenční akcelerometr s bočním výstupem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvenční rozsah 0,5 Hz – 25 kHz s maximálním zkreslením ±3 dB a maximálním zkreslením ±5% v rozsahu 2 Hz – 15 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Citlivost akcelerometru 10 mV/g se vstupním rozsahem 500 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení v rozsahu 18–30 VDC a 2 -10 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance menší než 100 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor typu 10-32 koaxiál jack | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) 5 ks Koaxiální kabel s BNC konektorem pro připojení akcelerometru |  |  |
| Alespoň 4 m dlouhý koaxiální kabel | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jeden konec pro připojení k akcelerometru – konektor typu 10-32 koaxiál jack | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhý konec kabelu bude disponovat konektorem typu BNC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| C) 5ks Magnetický úchyt na plochý povrch |  |  |
| Magnetický úchyt na plochý povrch – kompatibilní s dodanými akcelerometry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| d) 5ks sada epoxidových nálepek pro uchycení akcelerometrů |  |  |
| Sada epoxidových propojovacích nálepek obsahujících alespoň 5 ks nálepek. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 6 - 1ks tříosý IEPE akcelerometr s kabelem |  |  |
| A) tříosý IEPE akcelerometr: |  |  |
| Miniaturní tříosý akcelerometr s citlivostí 5mV/g s tolerancí ±20% a rozsahem ±1000 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvenční rozsah 2 Hz – 8kHz na ose Y a Z s přesností ±5 % a frekvenční rozsah 2 hz – 5 kHz na ose X s přesností ±5% | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení v rozsahu 18–30 VDC a 2 -20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance menší než 200 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) Koaxiální kabel s BNC konektory pro připojení akcelerometru |  |  |
| Připojovací koaxiální kabel alespoň 1,5 m dlouhý | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jeden konec pro připojení k akcelerometru – podle zvoleného typu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhý konec kabelu bude mít 3 zakončení s BNC konektorem pro každý kanál snímače. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 7 - 1ks povrchový IEPE mikrofon s kabelem |  |  |
| A) povrchový IEPE mikrofon: |  |  |
| Povrchový mikrofon s citlivostí 8,5mV/g s tolerancí ±20% a rozsahem ±1000 g | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvenční rozsah 100 Hz – 3kHz s přesností ±1 dB Frekvenční rozsah 20 Hz – 10kHz s přesností ±3 dB Frekvenční rozsah 20 Hz – 20kHz s přesností ±6 dB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení v rozsahu 18–30 VDC a 2–20 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance nižší než 50 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikrofon bude podporovat TEDS rozhraní podle standardu IEEE 1451 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| B) Koaxiální kabel s BNC konektorem pro připojení mikrofonu |  |  |
| Připojovací koaxiální kabel alespoň 1,5 m dlouhý | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jeden konec pro připojení k mikrofonu – podle zvoleného typu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Druhý konec kabelu bude disponovat konektorem typu BNC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 8 – Přenosný kufr sloužící jako pouzdro pro všechny předchozí komponenty |  |  |
| Display z bloku 4 bude vestavěn do horního výklopného víka kufru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Spodní část kufru bude ve svém dně mít zabudované uživatelské PC a programovatelné šasi pro sběr dat (blok 1 a 3). Obě komponenty budou trvale propojeny přes rozhraní ethernet. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelské PC a monitor budou trvale propojeny přes HDMI kabel. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kufr bude mít vyvedeny potřebné konektory pro napájení všech vnitřních komponent | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kufr bude mít ve spodní části (po otevření) vyvedené USB konektory pro připojení externích zařízení (myš, klávesnice atd..) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kufr bude mít ve spodní části (po otevření) vyvedeno 8 BNC konektorů, které budou umožňovat připojení snímačů ke vstupnímu modulu programovatelného šasi. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nevyužitá část kufru bude sloužit jako místo pro uschování jednotlivých snímačů a jejich kabeláže. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.