Technická specifikace veřejné zakázky

Technical Specification for Public Procurement Contract

Název veřejné zakázky:

Výměnný modul pro simulátor HDS-20

Title of the Public Procurement Contract:

Interchangeable module for the HDS-20 simulator

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace přístroje „Výměnný modul pro simulátor HDS-20“ včetně dodávky příslušenství, návodů na obsluhu a údržbu, dopravu a zaškolení obsluhy.

Subject of the Public Procurement Contract (PPC): The subject of the PPC is the delivery and installation of Interchangeable modul for the HDS-20 simulator including delivery of accessories, operating and maintenance manuals, transport and training of operators.

„Výměnný modul pro simulátor HDS-20“ musí být funkčně a mechanicky způsobilý jako přídavný modul ke stávajícímu zařízení - Simulátor deformací za tepla HDS-20 (serial number 470) od výrobce Dynamic Systems Inc. (USA).

Interchangeable module for the HDS-20 simulator must be functionally and mechanically fit for use as an extension module for the HDS-20 hot deformation simulator (serial number 470) manufactured by Dynamic Systems Inc. (USA).

Řízení „Výměnného modulu pro simulátor HDS-20“, měření a registrace dat musí být prováděno prostřednictvím simulátoru deformací za tepla HDS-20 (serial number 470) fy Dynamic Systems Inc. (USA).

Control unit for the “Interchangeable module for the HDS-20 simulator” for measuring and registration of data must use the HDS-20 hot deformation simulator (serial number 470) manufactured by Dynamic Systems Inc. (USA).

Počet: 				1 kus

Quantity:			1 piece

| Základní technické parametry Basic technical parameters | Požadované hodnoty, které musí být splněny Required values that must be met |
| --- | --- |
| „Výměnný modul pro simulátor HDS-20“ funkčně a mechanicky způsobilý jako přídavný modul pro simulátor deformací za tepla HDS-20 (serial number 470) fy Dynamic Systems Inc. (USA) “Interchangeable module for the HDS-20 simulator” functionally and mechanically fit for use as an extension module for the HDS-20 hot deformation simulator (serial number 470) manufactured by Dynamic Systems Inc. (USA) | Ano Yes |

| řízení „Výměnného modulu pro simulátor HDS-20“, měření a registrace dat prostřednictvím simulátoru deformací za tepla HDS-20 (serial number 470) fy Dynamic Systems Inc. (USA) control of the “Interchangeable module for the HDS-20 simulator”, measuring for metering and registration of data using the HDS-20 hot deformation simulator (serial number 470) manufactured by Dynamic Systems Inc. (USA) | Ano Yes |
| --- | --- |
| systém pro rovinnou deformaci vzorků system for plane deformation of samples | Ano Yes |
| možnost aplikovat teplotně-deformační cykly na slitiny různých kovů the possibility of applying hot-deformation cycles to alloys of various metals | minimálně na slitiny na bázi železa, hliníku, hořčíku či titanu at least for alloys based on iron, aluminium, magnesium or titanium |
| možnost ohřívání a deformace vícenásobnými úběry v tlaku při opakované rotaci vzorku o 90° kolem podélné osy the possibility to heat and deform under multiple pressure compressions at repeated rotation of the sample by 90° around the longitudinal axis | celkový počet úběrů min. 60 v rámci 1 naprogramovaného cyklu a nejkratší meziúběrová pauza max. 2 s altogether at least 60 passes within one programmed cycle with the shortest inter-reduction pause being not more than 2 s |
| příčný průřez vzorku the largest cross-sectional area of the sample | min. rozsah: od (15 mm x 15 mm) do (25 mm x 25 mm) min. range: from (15 mm x 15 mm) to (25 mm x 25 mm) |
| teplotní rozsah temperature range | pokojová teplota až 1700 °C room temperature to 1700 °C |
| přesnost řízení teploty v ustáleném stavu temperature control accuracy in steady state | max. odchylka ±1 °C v celém teplotním rozsahu max. deviation ±1 °C throughout the full temperature range |
| statické zatížení v tlaku the highest static compressive load | min. v rozsahu 0 kN až 180 kN min. in range 0 kN to 180 kN |
| přesnost měření síly accuracy of force measurement | min. ±1 % z celého rozsahu nejvyššího statického zatížení v tlaku min. ±1 % of the full range of the highest static compressive load |
| lineární rozsah snímače úběru linear range of the reduction sensor | min. ± 25 mm min. ± 25 mm |
| přesnost měření úběru accuracy of measurement of the stroke | min. ±0.5 % z celého rozsahu lineárního rozsahu snímače úběru min. ±0.5 % of the full range of the linear range of the reduction sensor |
| rozsah rychlostí pohybu kovadel při tlaku the range of rate of the movement of the anvils in compression | alespoň 0.1 až 700 mm/s at least 0.1 to 700 mm/s |

| možnost akcelerovaného ochlazování vzorku v kalicím médiu the possibility of accelerated sample cooling in quenching medium | kalicí médium stlačený vzduch a/nebo směs stlačeného vzduchu a vody quenching medium: compressed air and/or a mixture of compressed air and water |
| --- | --- |
| kovadla z karbidu wolframu 10 mm x 25 mm the anvils from tungsten carbide 10 mm x 25 mm | 100 ks 100 pcs |
| půdorysná plocha přístroje ground plan area on the device | max. 170 cm x max. 100 cm max. 170 cm x max. 100 cm |
| výška přístroje hight of the device | max. 180 cm max. 180 cm |
| hmotnost přístroje weight of the device | max. 1000 kg max. 1000 kg |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

The supplier declares that the offered equipment meets all the above parameters according to this technical specification of the subject of the contract.

V ………………………… dne:

In ………………………… on:

_______________________________

Podpis oprávněné osoby

Authorised person´s signature

_______________________________

Authorized Person´s Signature