TECHNICKÁ SPECIFIKACE – Tkáňový automat

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení:

Dedikovaný karuselový tkáňový procesor na přípravu medicínských vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii.

- Procesor musí umožňovat automatizovanou přípravu vzorků pro elektronovou mikroskopii.

- Procesor musí umožňovat použití alespoň 24 pozic na reagence v jednom cyklu.

- Objem reagence v jedné pozice musí být min. 20 ml a max. 100 ml.

- Každá lahvička musí mít automatický uzávěr pro uzavření během nepoužívání této pozice.

- Ovládání teploty v procesní komoře musí být minimálně od +4°C a do minimálně +60°C.

- Procesor musí umožňovat předehřáti nebo předchlazení reagencí před aplikací na vzorky.

- Procesor musí umožňovat uložení a vytvoření alespoň 90 programů včetně jejich exportu na

externí úložiště.

- Procesor musí umožňovat programovaní jiného procesu během přípravy vzorků.

- Procesor musí umožňovat promíchávání během přípravy vzorků.

- Procesor musí umožňovat funkci odloženého startu.

- Procesor musí umožňovat funkci načasováni dokončení procesu.

- Procesor musí mít bezpečnostní kryt karuselu.

- Procesor musí umožňovat připojení záložní baterie.

- Komora reagencí musí mít odsávání vzduchu.

- Součástí dodávky musí být spotřební materiál nutný k provozu procesoru (mimo chemikálie).

- Součásti dodávky musí být operační manuál v českém nebo anglickém jazyce.

Technické parametry:

- Přístroj musí splňovat standardy pro měřící a laboratorní přístroje.

- Bezúdržbový elektromotor, napájení 100 - 240 V, 50/60 Hz.

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	500 000 Kč bez DPH