TECHNICKÁ SPECIFIKACE – CYTOCENTRIFUGA

Požadované zařízení musí splňovat následující kritéria:

Popis zařízení:

Laboratorní odstředivka s příslušenstvím pro využití v lékařství.

Parametry:

- Nastavitelné otáčky rotoru v rozsahu minimálně 200 – 2000 rpm (programovací krok max. 10 rpm);

- Minimální rozsah odstředivé síly 5 - 400 g;

- Nastavení pracovního času v minimálním rozsahu 1-90 min;

- Interní paměť pro naprogramování min. 20 pracovních programů;

- Možnost volby rychlosti náběhu rotace centrifugy min. ve 3 stupních;

- Minimální kapacita 10 vzorků v jedné centrifugaci (min. 10 pracovních pozic na rotoru);

- Hermeticky uzavíratelný rotor s průhledným krytem s min. 10-ti pozicemi;

- Autoklávovatelný rotor;

- Dvířka s průhledem pro vizuální kontrolu procesu centrifugace;

- Nouzové otevírání víka;

- Možnost použití jednorázových centrifugačních komůrek;

- Bezpečnostní upozornění (akustické i optické) při nevyvážení rotoru nebo při špatném uzavření krytu rotoru;

- Alarm při ukončení procesu;

- Bezpečnostní brzda blokující běh centrifugy pokud není kryt řádně uzavřen;

- Ovládání a programování pomocí membránového LCD panelu umožňujícího snadné čištění 
a desinfekci.

Přístroj musí splňovat standardy pro měřící a laboratorní přístroje.

Bezúdržbový elektromotor, napájení 100 - 240 V, 50/60 Hz.

Technické parametry

Rozměry (V x Š x H) uzavřené víko: max. 300 x 500 x 750 mm.

Hmotnost: max. 20 kg

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA: 	199 000 Kč bez DPH