Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace „Pořízení 3D tiskárny pro tavení kovového prášku“

Laserová 3D tiskárna pro tavení kovového prášku:

Výrobce 3D tiskárny:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laserové zařízení pro tavení kovového prášku (3D tiskárna) musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízené 3D tiskárny |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | SLM (Selective Laser Melting) nebo DMLS (Direct Metal Laser System) | uvede účastník |
| Rozměry využitelného pracovního prostoru (průměr a výška osy Z) | alespoň D = 80 mm a Z = 80 mm | účastník uvede rozměry |
| Výkon laserového systému | min. 150 W | účastník uvede hodnotu |
| Plné softwarové vybavení stroje nutné k jeho provozu a zpracování projektů včetně všech nutných poplatků po dobu garance celého systému (12 měsíců) | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat reaktivní materiály AlSi10Mg (nebo ekvivalent) nebo Ti6Al4V (nebo ekvivalent) | ANO | uvede účastník |
| Průměr ohniska laseru (paprsku) | max. 70 µm | účastník uvede hodnotu |
| Monitorování výkonu a parametrů během 3D tisku a individuální hodnocení (posouzení) průběhu 3D tisku | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje vzdálený přístup (připojení k tabletu nebo monitorování stroje bez přítomnosti operátora) | ANO | uvede účastník |
| Zařízení je schopno používat různé tloušťky práškové vrstvy | ANO | uvede účastník |
| Software pro přípravu 3D tisku s nástroji pro pokročilou přípravu podpůrného materiálu s údržbou po dobu realizace projektu. Software dále musí obsahovat funkci pro slicování (RP) a Build Procesor pro dodávané zařízení | ANO | uvede účastník |
| Konektivita prostřednictvím Ethernet | ANO | uvede účastník |
| Použití inertní atmosféry (dusík a argon) | ANO | uvede účastník |
| Stavební desky | min. 5 ks | účastník uvede hodnotu |
| Kamera pro sledování tiskové úlohy | ANO | uvede účastník |
| Výměnný nanášecí břit | ANO | uvede účastník |
| Senzor obsahu kyslíku | ANO | uvede účastník |
| Tiskové parametry pro zpracovávané materiály | ANO | uvede účastník |
| Monitorování parametrů (min. obsah kyslíku, vlhkosti a teploty v procesní komoře) | ANO | uvede účastník |
| Monitorování výkonu (min. sledování produktivity, spotřeba inertní atmosféry) | ANO | uvede účastník |
| Vzdálená diagnostika | ANO | uvede účastník |
| Kovový prášek pro uvedení stroje do provozu (hliník nebo titan) | min. 25 kg | účastník uvede hodnotu a materiál |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.