Minimální technické parametry předmětu plnění

Metalografická pila

Automatická i manuální rozbrušovací pila včetně příslušenství pro použití v metalografické laboratoři.

Maximální hmotnost:		130 kg (bez příslušenství)

Minimální výkon motoru: 	4 kW

Maximální otáčky: 		minimálně 3 000 ot./min

Maximální dělící kapacita 	minimálně do ø 95 mm

Limit napájení: 			400V/50 Hz (3 Ph/N/PE)

Minimální rychlost posuvu: 	0,1 mm/s

Funkce:

Plynulý a pulzní řez.

Možnost nastavení kroku pulzu (do materiálu a zpět).

Automatický stůl z nerez oceli s T-drážkami v obou směrech, o minimální velikosti 300x270 mm, 
s automatickým řezným pohybem osy X (pohyb stolu dopředu/dozadu), včetně manuálního ovládání.

- Manuální řezný pohyb osy Y (pohyb kotouče nahoru/dolu)

s elektronickým nebo elektromechanickým zámkem páky;

- Manuální řez s možností automatického kmitavého pohybu stolu (pohyb stolu dopředu a dozadu);

- Automatický příčný́ pohyb – osa Z (pohyb stolu vpravo/vlevo);

- Manuální kontrola os X a Y pomocí dotykového displeje;

- Elektronické měření pohybu os X a Z.

- Minimální rozsahy řezných pohybů:

Automatická osa X 			min. 220 mm

Automatická nebo manuální osa Y 	min. 170 mm

Automatický osa Z 			min. 120 mm

- Elektronická kontrola řezné síly v závislosti na rychlosti řezu (osa X);

- Přístup do dělící komory pomocí posuvných dveří do strany a bočních dveří s jištěním pomocí

bezpečnostního zámku;

- Otevřená kompletně průchozí konstrukce pro dělení dlouhých součástí (tyče apod.);

- Vnitřní průmyslové LED osvětlení dělící komory;

- Laserový ukazatel řezu;

- Chlazení dělícího kotouče pomocí výkonných chladicích trysek;

- Dotykový́ displej pro ovládání stroje s intuitivním programem v českém jazyce;

- Možnost ukládání dělících programů (min. pro 100);

- USB slot pro výměnu a zálohu dat;

- Možnost online diagnostiky a aplikační podpory;

- Práce s uživatelskými účty (operátor – administrátor) - nastavení přístupů

a omezení při ovládání stroje;

- Režimy údržby – nastavení upozornění na servisní prohlídky, údržbu, mazací plán.

Příslušenství:

- Recirkulační jednotka na chladící kapalinu – výkon pumpy min. 15l/min., min objem 45 l,

odkalovací přepážka a filtrace chladiva;

- Rychloupínací svěrák rozsah upnutí min. 120 mm;

- Redukce na přesné dělící kotouče – upínací průměr 12,7 mm;

- Základní balení spotřebního materiálu pro okamžité zprovoznění (dělící kotouče 10 ks, přísada do chladicí kapaliny na naplnění recirkulační jednotky).

Součást předmětu plnění musí být instalace a zaškolení obsluhy.