Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

Plynový chromatograf s FID:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení plynový chromatograf pro stanovení permanentních plynů a uhlovodíků. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy a údržba plynového chromatografu.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Počet kusů: 	Zařízení bude obsahovat: pec plynového chromatografu, inlet, detektory, methanizér, ventilovou sestavu, GC kolony, PC s LED/LCD monitorem, klávesnice, myš a software pro ovládání plynového chromatografu

Zařízení plynový chromatograf pro stanovení permanentních plynů a uhlovodíků musí minimálně splňovat následující kritéria:

Obecné požadavky na přístroj:

Plynový chromatograf

Plynový chromatograf pro stanovení permanentních plynů a uhlovodíků

Pec plynového chromatografu

Možnost nastavení alespoň 20 teplotních ramp

Pec plynového chromatografu s nastavením teploty alespoň na 400 °C

Možnost rychlého ohřevu kolonového prostoru v celém rozsahu pracovních teplot, a to alespoň 65 °C/min

Možnost rychlého chlazení kolonového prostoru, a to z 450 °C na 50 °C do 3,5 minut

Elektronická regulace tlaku provozních plynů v rozsahu alespoň 0,000 – 99,999 psi, a to s nastavením v přírůstcích po 0,001 psi

Možnost rozšíření GC systému o modul umožňující nezávislou teplotní kontrolu dvou kanálu, jejich nezávislý a časově programovatelný ohřev a chlazení, a to pro zajištění vysoké flexibility a produktivity celého GC systému

Možnost rozšíření GC systému o plně integrovaný hardwarový modul pro automatickou chromatografickým softwarem programovatelnou změnu nosného plynu (He/H2, He/N2) pro úsporu provozních nákladů a rychlý vývoj/přenos metod

Inlet plynového chromatografu

Split/Splitless inlet

Split/Splitless inlet s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Snadná a rychlá výměna linerů v inletu bez nutnosti použití nářadí

Nastavení teploty v inletu alespoň na 400 °C

Detektory plynového chromatografu

Plamenově ionizační detektor (FID)

FID detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Široký lineární rozsah detekce, a to alespoň 107

Vysoká citlivost detekce, a to <1,2 pg C/s (tridekan)

Nastavení teploty v detektoru alespoň na 400 °C

Rychlost sběru dat alespoň 1000 Hz

Tepelně vodivostní detektor (TCD)

Detektor s elektronickou kontrolou tlaku provozních plynů

Nastavení teploty TCD detektoru alespoň na 400 °C

Citlivost TCD detektoru alespoň 400 pg/ml (tridekan)

Lineární dynamický rozsah TCD detektoru alespoň 105

Fluidní přepínání mezi referenčním a měrným vláknem TCD detektoru pro rychlou stabilizaci a nízký drift

Zapojení TCD a FID detektoru

TCD detektor musí být zapojen do série s FID detektorem

Methanizér

GC systém musí obsahovat methanizér, a to pro stanovení nízkých hladin oxidu uhličitého

Ventilová sestava

Plynový chromatograf musí být osazen šestiportovým dávkovacím ventilem s dávkovací smyčkou a izolačním desetiportovým ventilem

GC kolony

Součástí dodávky musí být GC kolony pro separaci permanentních plynů a uhlovodíků

PC

PC s LED/LCD monitorem, klávesnice a myš

Software pro ovládání plynového chromatografu

Funkce, jež je plně integrována v dodaném softwaru, umožňující automatické zachování stále stejných retenčních časů, a to například po zkrácení kolony, přenosu metody z jiného plynového chromatografu nebo nahrazení vybraných části plynového chromatografu

Instalace chromatografického softwaru pro vyhodnocování dat na neomezený počet PC, a to zdarma bez nutnosti zakoupit další softwarové licence nebo hardwarové klíče

Možnost plnohodnotně ovládat prostřednictvím dodaného chromatografického softwaru alespoň dva plynové chromatografy, a to prostřednictvím jedné licence bez nutnosti dokupovat další drivery

Servis

Záruka na dodaný přístroj minimálně 24 měsíců

Sídlo servisního oddělení dodavatele se nachází v České republice

Servisní oddělení dodavatele disponuje alespoň 3 servisními techniky, kteří mluví česky a jsou výrobcem proškolení na servis plynových chromatografů