Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Ramanův mikroskop

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Ramanův mikroskop

- Samostatně stojící Ramanův mikroskop s excitačním laserem 532 nm.

- Ramanův mikroskop je kompaktní s hmotností max. 80 kg a max. rozměry 100x100x100 cm.

- Minimální spektrální rozsah mikroskopu s 532 laserem je 4.200-50 cm-1

- Spektrální rozlišení 4 cm-1 nebo lepší v celém spektrálním rozsahu

- Stabilita vlnové délky lepší než 0.02 cm-1 (100 měření)

- Mikroskop kontinuálně a automaticky kalibruje přesnost vlnové délky. Kalibrace musí probíhat simultánně s akvizicí Ramanových spekter. Kalibrace s použitím dodatečných měření nebo externích standardů není přípustná.

- Přístroj je vybaven excitačním laserem 532 nm s maximálním výkonem alespoň 25 mW s počítačově řízenou regulací výkonu

- Disperzní mřížka se 400 čarami/mm

- Fokální vzdálenost spektrometru max. 200 mm.

- TE chlazený CCD detektor s vysokou citlivostí a alespoň 1650x200 pixely.

- Otočná hlava s min. 5 pozicemi pro objektiv.

- Mikroskop je vybaven následujícími objektivy:

- 4x (NA=0.1, pracovní vzdálenost 18.5 mm)

- 20x (NA 0.4, pracovní vzdálenost 1.3 mm)

- 50x (NA 0.75, pracovní vzdálenost 1.6 mm)

- 50x (NA 0.50, dlouhá pracovní vzdálenost 10.6 mm)

- Automatické přepínání mezi VIS a Ramanovským módem

- Mikroskop je vybaven videokamerou s rozlišením minimálně 5 MPx.

- Stolek mikroskopu musí být počítačem ovladatelný s pohybem ve 3 osách s následujícími parametry:

- dynamický rozsah v osách x,y minimálně 75 x 50 mm

- minimální velikost kroku v osách x a y 50 nm,

- minimální velikost kroku v ose z 100 nm

- Mikroskop obsahuje konfokální optiku s prostorovým rozlišením lepším než 0.5µm a hloubkovým rozlišením lepším než 2 µm s 532 nm laserem.

- Vzorkovací prostor uzavíratelný, mikroskop je bezpečnostní třídy 1.

- Systém umožňuje provádění automatických OQ a PQ validačních testů splňujících parametry podle GLP.

- Komunikace zajištěna pomocí TCP/IP protokolu prostřednictvím ethernet síťového kabelu. Zařízení musí mít unikátní IP adresu.

- Příslušenství

- Elektrochemická cela pro operando charakterizaci elektrod:

- cela umožňuje 2- i 3-elektrodové uspořádání

- banánové konektory pro napojení elektrod na potenciostat

- maximální potřebný objem elektrolytu 30 µl nebo méně

- Sada testovacích vzorků a standardů

- Acetaminophen pro test přesnosti vlnové délky

- Polystyren pro stanovení fotometrické přesnosti

- Uhličitan vápenatý pro test spektrálního rozlišení

- Sada nářadí pro přípravu vzorku.

- Sada stolků pro uchycení vzorků.

## Spektroskopický software

- Software je tzv. all-in-one tzn., že jeden program musí umožňovat ovládání mikroskopu, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a mikroskopických dat a reporting. Musí umožňovat následující funkce:

- Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství.

- Správa a automatické provádění OQ a PQ testů

- Pokročilá nastavení měření

- Průvodce mikroskopickým měřením – tzv. wizzard

- Měření prostorově rozlišených 3D spekter, jejich vizualizace, manipulace a vyhodnocování

- Úpravu naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

- Práci s knihovnami včetně jejich vytváření, editace

- Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven

- Concave rubberband korekce fluorescenčního pozadí

- Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona

- Pokročilé funkce pro vyhodnocování mikroskopických map jako je RGB a WTA analýza, clusterová analýza, PCA analýza atd.

- Možnost vytváření a implementace maker a skriptů.

- Víceúrovňová správa uživatelů.

- Import a export spekter.

## Rozšíření

- Systém musí být rozšířitelný až na 5 excitačních laserů s vlnovými délkami 1064 nm, 785 nm, 633 nm a 488 nm.

- Mikroskop musí umožňovat vylepšení rozlišení na 1.5 cm-1 nebo lepší v celém spektrálním rozsahu

- Přepínání mezi 5 lasery a 3 disperzními mřížkami musí být plně automatizované a bez nutnosti kalibrace – manuální výměna disperzních mřížek či manuální přepínání mezi lasery nejsou přípustné.

- Mikroskop musí být rozšiřitelný o FT-Ramanovský modul.

- Mikroskop musí umožňovat rozšíření o rychlou akvizici spekter alespoň 120 spekter/s.

## Ostatní

- Ovládací a vyhodnocovací datová stanice: Stolní PC s minimální konfigurací: 16 GB RAM, 256 GB SSD, 1TB HDU, displej min. 23,8 palce TFT, 2x RJ-45 port

- Anglické manuály, instalace přístroje a zaškolení obsluhy v rozsahu 3 dní pro min. 5 osob jsou součástí dodávky mikroskopu.

- Po zprovoznění zařízení a vyladění podmínek měření (cca 3 měsíce po dodání) pokročilejší školení pro operátory po dobu minimálně 1 dne.

- Záruční doba zařízení min. 12 měsíců na celý systém.