Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Membránová jednotka pro MF/UF/NF/RO

Předmětem veřejné zakázky je dodávka membránové jednotky pro MF/UF/NF/RO, včetně dopravy do místa plnění.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Zařízení je manuálně ovladatelné – je vybaveno dotykovým panelem pro nastavení, spouštění, kontrolu a vypínání testů a pro sledování trendů a ukládání dat. Dotykový panel je součástí zařízení (není to samostatný stolní počítač). | ano |
| Na obrazovce dotykového panelu se ovládá čerpadlo, kde se zadá požadovaný výkon v % a režim on/off. | ano |
| Na obrazovce dotykového panelu se zadává plocha membrány v m2, původní objem nástřiku v litrech, požadovaná hmotnost permeátu, časovač v režimu on/off a perioda pro měření fluxu v sekundách. | ano |
| Na obrazovce dotykového panelu jsou dále vypsány všechny provozní měřené a počítané hodnoty (buď najednou nebo na přepínacích záložkách obrazovky). Zařízení je vybaveno softwarem, které umožní online vyhodnocovat/počítat charakteristiky ve zvolených časových intervalech na základě vstupních a provozních parametrech: | Hmotnost permeátu (g), flux (l/m2/h), teplota roztoku na vstupu do modulu (°C), vypočtený koeficient zahuštění, tlak na vstupu do modulu (bar), tlak na výstupu retentátu z modulu (bar), tlak na výstupu permeátu z modulu – jen pro keramické membrány (bar), vypočtený transmembránový tlak a vypočtená tlaková ztráta na modulu (pressure drop) |
| Zařízení umí ukládat a zálohovat data na SD kartu nebo na USB disk ve formátu csv. | ano |
| Zařízení pracuje ve vsádkovém režimu, kdy nástřik je čerpán ze zásobní nádrže přes membránový modul. Permeát je odváděn do oddělené nádrže. Retentát je recirkulován zpět do zásobní nádrže. | ano |
| Součástí zařízení jsou váhy. | ano |
| Na zařízení lze pracovat s různými typy membránových modulů – spirálně vinuté membrány, keramické membrány, membrány z dutých vláken, tubulární membrány, pro testované aplikace MF, UF, NF a RO (tomu odpovídají i housingové kity). | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 housing kit pro spirálně vinuté moduly typu 1812 | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 triple housing kit pro 3 spirálně vinuté moduly typu 1812 | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 housing kit pro MF modul s dutými vlákny | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 housing kit pro keramický element | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 triple housing kit pro 3 keramické elementy | ano |
| Na zařízení lze namontovat 1 housing kit pro tubulární modul pro 3 UF tubulární moduly. | ano |
| Montáž a demontáž housingů a membránových modulů je jednoduchá (uchycení pomocí nerezových tri clamp fitingů) a nevyžaduje pneumatické utahováky. | ano |
| Zařízení je vybaveno kulovými ventily. | ano |
| Zařízení má tlakové/cirkulační čerpadlo s regulací otáček pro variabilní rychlost proudění kapaliny v systému crossflow. | ano |
| Zařízení je vybaveno 1 zásobní nádrží o objemu minimálně 10 litrů. | ano |
| Zařízení je vybaveno výměníkem tepla pro regulaci teploty v systému a lze napojit na chladící zařízení. | ano |
| Zařízení je vybaveno | 1 housingem typu 1812 pro spirálně vinutý membránový modul |
| Rozměry zařízení (délka x šířka x výška) | max. 900 mm x 750 mm x 1600 mm |
| Váha zařízení bez médií a náplní | max. 130 kg |
| Pracovní tlak lze regulovat, rozsah je | 1 až 40 barů |
| Pracovní teplota je (v závislosti na použité membráně) | 5 až 80 °C |
| Crossflow je | 200 až 600 l/h |
| Instalovaný výkon minimálně | 1,5 kW (400/50Hz) |
| Napájení je | 400 VAC/50Hz, 16 A zástrčka (délka kabelu min. 3 m) |
| Zařízení je upnuté v rámu z nerezové oceli na kolečkách, je mobilní. | Ano |
| Zařízení musí mít možnost dokupování dodatečných příslušenství a náhradních dílů, které si zadavatel může sám montovat a demontovat. | ano |
| Všechny trubky, tvarovky a komponenty zařízení jsou z austenitické nerezové oceli (316L) i čerpadlo je odolné vůči zpracovávaným vodným roztokům, těsnění a těsnící kroužky jsou z EPDM, Vitonu a PTFE. | ano |
| Zařízení lze čistit vodou, alkalickými a kyselými čistícími roztoky určenými pro tato zařízení (dle použitého membránového modulu). | ano |
| Součástí dodávky přístroje je: 1 kus MF spirálně vinutý modul, 1 kus UF spirálně vinutý modul, 1 kus NF spirálně vinutý modul, 1 kus RO spirálně vinutý modul. | ano |
| Součástí dodávky přístroje je operační/provozní manuál přístroje v anglickém nebo českém jazyce. | ano |
| Celé zařízení má certifikát CE. | ano |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby