Technická specifikace:

Elektrochemické zařízení

Předmětem veřejné zakázky je dodání kombinace analyzátorů velikosti částic pro stanovení distribuce velikostí, molekulové hmotnosti a zeta potenciálu pomocí měření dynamického rozptylu světla (DLS), analyzátoru měrného povrchu a distribuce velikosti pórů adsorpcí plynů spolu s modulem elektrochemické impedanční spektroskopie

Analyzátor velikosti částic

- Rozsah regulace teploty vzorku 0 °C až 120 °C

- Zdrojem světla je He-Ne laser

- Dva detekční úhly – zpětný a dopředný

- Otočný nebo posuvný držák filtrů s uživatelsky nastavitelnou pozicí - fluorescenční, polarizační horizontální a vertikální filtr a prázdná pozice

Měření velikosti částic

- Rozsah velikosti částic 0,3 nm až 10 µm (průměr částice)

- Minimální objem vzorku 12 µl (ve volitelné nízkoobjemové kyvetě - nebude součástí dodávky)

- Min. koncentrace 0,2 mg/ml (lysozym)

- Max. koncentrace 40 % w/v (v závislosti na vzorku)

- Proměnlivá optická dráha - Měření ve vícero vzdálenostech od stěny kyvety pro kompenzaci koncentrační závislosti výsledků

Měření zeta potenciálu

- Rozsah měření zeta potenciálu > +/- 500mV

- Rozsah velikosti měřených částic 3,8 nm až 100 µm

- Minimální objem vzorku 20 µl

- Min. koncentrace 10 mg/ml (lysozym)

- Max. koncentrace 40 % w/v (v závislosti na vzorku)

- Max. vodivost vzorku 200 mS/cm

- Měření při konstantním proudu, nebo konstantním napětí automaticky volené v ovládacím SW

- Jednorázové kyvety pro měření zeta potenciálu – dodání 10 ks

Měření molekulové hmotnosti (MW)

- Rozsah měření (hmotnosti) 980 Da–20 MDa

- Min. koncentrace 10 mg/ml (lysozym)

- Přesnost ±10 %

Přístroj pro stanovení adsorpčních a desorpčních izoterem

- Vyhodnocení distribuce velikosti mezopórů a měrného povrchu BET statickou manometrickou metodou.

- Minimálně 2 měřící stanice a samostatná stanice pro tlak nasycených par (p0) v jediné Dewarově nádobě. Každá měřící stanice včetně p0-stanice je osazena vlastním 1000 Torr tlakovým senzorem pro maximální rychlost měření. Čtvrtý 1000Torr tlakový senzor je na dávkovací části rozvodu plynů.

- Ocelová cela pro měření tlaku nasycených par p0 - nerozbitná

- Přesnost tlakových senzorů ± 0,15 % z plného rozsahu.

- Rozsah měřitelné velikosti pórů 0,35-500 nm

- Možnost budoucího rozšíření přístroje na 4 měřící stanice v jediné Dewarově nádobě, kde každá bude osazena vlastním tlakovým senzorem 1000 Torr.

- Konstantní objem chladné zóny je udržován pomocí izotermálního návleku z porézního polymeru na stonku cel.

- Vyhodnocovací SW bude nainstalován na počítači, který bude součástí dodávky.

- Řídící a vyhodnocovací SW zobrazuje průběžně naměřené body izotermy a současně kinetický záznam tlaku oproti času pro rychlé a jednoduché určení kvality (ustálení) naměřených dat. Dále nabízí nejčastější metody vyhodnocení jako jsou BET, BJH, t-plot, DFT, aj.

- Dodané řešení bude obsahovat minimálně 4 přípravné stanice pro vakuovou přípravu vzorků s možností nastavení teplotního programu až do 400 °C s minimálně 5ti kroky a rampami.

Součástí dodávky bude i následující nutné příslušenství:

- Zásobní Dewarova nádoba na minimálně 20 l kapalného dusíku

- Přečerpávací zařízení pro alespoň 3 litry kapalného dusíku

- Polystyrenová konvice s víčkem pro bezpečnou manipulaci s kapalným dusíkem

- Redukční ventily na tlakové lahve pro dusík a helium

- Všechno potřebné šroubení a spojovací materiál

- Standard s měrným povrchem alespoň 100 m2/g

- Počítač s nainstalovaným ovládacím a vyhodnocovacím SW

Specifikace modulu elektrochemické impedanční spektroskopie

- Měření impedančních spekter je možné v rozsahu min. 10 µHz - 1 MHz

- Impedanční měření lze rozšířit až do 10MHz.

- Rozlišení frekvencí je min. 0,003%.

- Typu signálů – 1 sine, 5 sine, 15 sine

- Kompatibilita se stroji Autolab Pgstat204, Autolab Pgstat302N