Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Stolní nukleární magnetická rezonance

Výrobce stolní nukleární magnetické rezonance (NMR):	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení stolní NMR:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

- Frekvence magnetronu min. [uvede účastník (min. však 80)] MHz

- Schopnost měřit 1H, 19F a 13C spektra

- Spektrální rozlišení: šířka píku < 0,4/16 Hz při 50/0,55%. Měřeno na vzorku 20% trichlormethanu v deuterovaném acetonu (d6), parametry měření: 1 sken, čas mezi jednotlivými pulzy 1 min, 90° pulz, 6.4s délka záznamu, výsledky získány bez následných matematických operací dat.

- Citlivost (1H) > 240:1 pro 1% ethylbenzen

- Provozní teplota: laboratorní teplota bez nutnosti externího chlazení

- Požadavky na rozpouštědla: bez nutnosti použití deuterovaných rozpouštědel

- Požadavky na používané kyvety: použití 5 mm kyvet, které jsou součástí dodávky v min. množství 100 ks.

- Rozměry: max. 70 x 50 x 50 cm (D x W x H)

- Váha: max. 120 kg

- Součástí dodávky musí být kompatibilní akviziční a procesní software pro záznam, transformaci a vyhodnocování spekter.

Tento software umožňuje následující:

  - 1D proton (1H) s F-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - T1 a T2 relaxační časy - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 2D gs-COSY, gs-TOSCY, gs-JRes, gs-ROESY - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 1D fluor s H-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 2D gs-F-COSY, gs-F-JRes, gs-HF-COSY - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 1D Proton (1H) s F- a C-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 1D Carbon NOE s H- a F-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - DEPT zpracování spekter s H-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - APT s H-decoupling - [účastník doplní ANO nebo NE]

  - 2D gs-HSQC, gs-HSQC-ME, gs-HMQC, gs-HMBC, gs-HETCOR - [účastník doplní ANO nebo NE]

- Součástí dodávky musí být

- příslušenství: držák na vzorky, NMR kyvety a manuál

- PC s  OS, monitor, klávesnice a myš

- licence na software bez časového omezení

- Minimálně dvouletá záruční lhůta s plnou podporou (alespoň prostřednictvím videohovoru v případě řešení záruční vady)