Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Průtokový cytometr

Výrobce průtokového cytometru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení průtokového cytometru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

Systém:

- Nový, CE-IVD certifikovaný průtokový cytometr ve shodě s nařízením EU 2017/746

- Napájení přístroje ze síťového rozvodu 230 V AC

- Hlučnost přístroje musí splňovat požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., pro hygienické limity ekvivalentní hodnoty akustického tlaku

- Plně digitální měření signálu

- Minimálně tři prostorem oddělené excitační lasery:

  - modrý 488 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 15 mW

  - červený 635 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 35 mW

  - fialový 405 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 35 mW

- Nejméně 12 fluorescenčních detektorů

- Detektory pro přímý (forward) a boční (side) rozptyl (scatter)

- Vysoká citlivost detekce velmi slabých fluorescenčních signálů: < 90 MESF pro FITC

- Vysoká citlivost detekce velmi slabých fluorescenčních signálů: < 30 MESF pro PE

- Minimálně 18 bitový systém pro rozlišení blízkých intenzit fluorescenčních signálů

- Vstup vzorku:

  - standardní cytometrické zkumavky 12x75 mm (5 ml)

  - mikrocentrifugační zkumavky (2 ml)

  - centrifugační zkumavky (15 ml)

  - centrifugační zkumavky (50 ml)

- Součástí dodávky bude univerzální podavač vzorku pro vzorkování ze zkumavek ( 12x75 mm; 5 ml) i z mikrotitračních destiček (96- a 384-jamkovými destičkami)

- Kontaminace mezi jednotlivými vzorky < 0,05%

- Přístroj vybaven nízko šumovými vysoce citlivými fotonásobiči (PMT - Photomultiplier Tube) pro detekci fluorescence

- Přístroj vybaven možností automatické kalibrace dráhy laserového paprsku (bez nutnosti manuálního zásahu uživatele nebo servisního technika), tak aby docházelo k optimálnímu sběru fluorescenčních signálů.

- Veškeré deklarované parametry dodávky musí být při dodání doloženy na základě originální specifikace produktu nebo prohlášení výrobce

- Součástí nabídky je řídící dostatečně výkonný ovládací pracovní počítač (operační systém Windows 10 Professional a vyšší), včetně 2 monitorů úhlopříčky min. 23“

- Součástí nabídky je doprava, instalace a zaškolení obsluhy

Elektronika:

- Čas jako měřený parametr

- Vysoká kapacita měřených částic za sekundu (až 30 000 částic za sekundu nebo více)

- Měření plochy pulzu, měření výšky a šířky pulzu u všech měřených parametrů současně

- Triggering z jakéhokoliv parametru a z jakéhokoliv laseru, možnost kombinace trigerů pomocí logického operátoru AND nebo OR

Fluidika:

- Systém vhodný k měření vzorků malých objemů (např. méně než 50 µl)

- Jednoduchá obsluha fluidiky (výměna pufrů a kanystrů zajištění jednou osobou)

- Systém fluidiky musí nabízet snadnou obsluhu při promývání (automatický cyklus procedur start up a shut down)

- Možnost změny rychlosti hnací kapaliny (alespoň o polovinu) pro citlivější detekci slabě exprimovaných znaků

Software:

- Software s časově neomezenou licencí

- Software musí umožňovat postakviziční kompenzování a biexponenciální zobrazení

- Intuitivní SW umožňující plné ovládání všech základních funkcí cytometru

- Ukládání dat ve formátu FCS 3.1 (kompatibilní s jinými, běžně používanými cytometrickými softwarovými platformami) včetně uložení nastavení parametrů detektorů přístroje a uložení kompenzační matice

- Možnost nastavení a úpravy kompenzací

- Možnost přiřazení identifikačního čísla a klíčových slov ke každému měřenému vzorku a možnost připojení dat k již existujícímu souboru

- Stabilita nastavení přístroje bez nutnosti denního nastavování optických cest laserů