Technická specifikace

Základní popis předmětu dodávky:

Systém digitálního mikroskopu s příslušenstvím je určen k pozorování, kontrole a analýze vzorků z oblasti především stavebních hmot, kdy princip fungování bude založen na využití CMOS image sensoru. Systémové řešení digitálního mikroskopu bude tvořeno uceleným vzájemně kombinovatelným systémem komponent a příslušenství, kdy mezi klíčové vlastnosti patří zpracování výsledků v kvalitě až 4K, možnost využít prvkového složení založeném na metodě LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy), 2D a 3D zpracování a skládání obrazu, možnost pozorováním i objemných vzorků v ruce mimo pracovní stojan a další vlastnosti, dle technické specifikace. Mezi hlavní komponenty systému patří 2x kontrolér pracující na Windows 10 a novější s Integrovaným 4K monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 27" (IPS) se stojanem disponující motorizaci v osách X, Y, Z. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží jí jako součást své nabídky. V případě potvrzení netechnických parametrů (servis, platnost licencí apod.) stvrzuje účastník v tabulce jejich zakomponování do nabízené ceny zařízení, respektive musí uvést délku platnosti dané podpory.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| SVĚTELNÝ MIKROSKOP, DIgitální, včetně modulu Elementární Analýzy |  |  |
| Kamera digitálního mikroskopu s nativním rozlišením čipu min. | 12 mpx |  |
| Flexibilní kamera pro pozorování mimo pracovní stůl s nativním rozlišením min. | 3,1 mpx |  |
| 2x Kontroler pracující na Windows 10 s Integrovaným 4K monitorem s velikostí úhlopříčky min. 27" (IPS) | ANO |  |
| 2x Komunikační a vyhodnocovací software pro nainstalování na libovolný počet PC s neomezeným počtem licencí | ANO |  |
| Možnost vytvoření uživatelských účtů s vlastním nastavením | ANO |  |
| režim optického stínového efektu, pro zvýraznění reliéfu povrchu (simulace efektu zařízení SEM) | ANO |  |
| Vysokorychlostní skládání obrazu ve 2D i ve 3D | Min 50000 x 50000 px |  |
| Možnost nastavení úhlu osvětlení i již na uloženém snímku | ANO |  |
| Měření ve 2D a 3D s automatickou detekcí hran | ANO |  |
| Hloubková kompozice obrazu naživo – obraz se proostří automaticky v celé výšce pouhým posunem zorného pole | ANO |  |
| 2x Software pro analýzu zbytkových nečistot | Normy ISO 16232 a VDA19 |  |
| 2x Software pro obrazovou analýzu | ANO |  |
| 2x Stojan s nosností | Min 5 kg |  |
| 2x Motorizace stojanu XYZ | 40mm/40mm/49mm |  |
| 2x Stojan s rozpoznáváním úhlu náklonu min. | +/-60° |  |
| 2x Integrovaná boční kamera ve stojanu, zabraňující kolizi objektivu se vzorkem a umožňující nastavení automatické eucentrické pozice | ANO |  |
| 2x Stojan disponující i spodní motorizaci stojanu – pohyb spodní části se vzorkem (osy X,Y,Z) | ANO |  |
| 2x Světelný zdroj LED s životností aspoň 38000 hodin | ANO |  |
| Automatická revolverová výměna objektivů pro zvětšení 20x-6000x (v plném rozsahu světlé/tmavé/mixované osvětlení) | ANO |  |
| Objektiv s možností pozorováním i objemných vzorků v ruce, mimo pracovní stojan ve zvětšení 20x-200x | ANO |  |
| Objektiv kompatibilní s modulem LIBS se zvětšením v rozsahu 20x-2000x (světlé/tmavé/mixované osvětlení) | ANO |  |
| Elementární analýza pevných anorganických látek, bodová, pozorovaného vzorku přímo na mikroskopu | ANO |  |
| Databáze prvků a látek pro automatickou identifikaci pozorovaného materiálu součástí nabídky | ANO |  |
| Délka záruky | min. 1 rok |  |
| Pozáruční servis: roční kalibrace, možnost zapůjčení náhradního přístroje v případě déletrvající opravy | min. 5 let |  |
| Jazyk zařízení (základní software, nápisy ovládacích prvků) | Český |  |

V ………………………………….., dne……………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………