Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Pořízení průtokového cytometru

Výrobce průtokového cytometru:			[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení průtokového cytometru:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální součásti dodávky a minimální technické parametry:

Systém:

- Napájení přístroje ze síťového rozvodu 230 V AC

- Plně digitální zpracování měřeného signálu

- Minimálně tři prostorem oddělené excitační lasery:

  - modrý 488 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 15 mW

  - červený 635 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 35 mW

  - fialový 405 nm (tolerance ± 10 nm), minimální výkon 35 mW

- Nejméně 12 detektorů fluorescence

- Detektory pro přímý (forward) a boční (side) rozptyl (scatter)

- Vysoká citlivost detekce slabých fluorescenčních signálů: < 90 MESF pro FITC

- Vysoká citlivost detekce slabých fluorescenčních signálů: < 30 MESF pro PE

- Manuální vstup vzorku:

  - standardní cytometrické zkumavky 12x75 mm (5 ml)

- Součástí dodávky bude univerzální podavač vzorku pro měření ze zkumavek (12x75 mm; 5 ml) i z mikrotitračních (96-jamkových) destiček

- Kontaminace mezi jednotlivými vzorky < 0,1%

- Přístroj vybaven nízko šumovými vysoce citlivými detektory pro detekci fluorescence

- Přístroj musí být vybaven možností automatické kalibrace dráhy laserového paprsku ve vertikálním směru (tzv. laser delays) bez nutnosti manuálního zásahu uživatele nebo servisního technika, tak aby docházelo k optimálnímu sběru fluorescenčních signálů

- Veškeré deklarované parametry dodávky musí být při dodání doloženy na základě dostupné originální specifikace produktu (technické specifikace, brožura nebo návod k použití)

- Součástí nabídky je řídící dostatečně výkonný ovládací pracovní počítač (operační systém Windows 10 Professional a vyšší), včetně 2 monitorů úhlopříčky min. 23“

- Součástí nabídky je doprava, instalace a zaškolení obsluhy

Elektronika:

- Čas jako měřený parametr

- Vysoká kapacita měřených částic za sekundu (až 30 000 částic za sekundu nebo více)

- Měření plochy a výšky pulzu u všech měřených parametrů současně. Měření šířky pulzu aspoň u jednoho vybraného parametru.

- Nastavitelné napětí (gain) uživatelem u jednotlivých parametrů fluorescence

- Nastavení prahové hodnoty (threshold) z jakéhokoliv parametru nebo kombinace parametrů

Fluidika:

- Systém vhodný k měření vzorků malých objemů (např. méně než 50 µl)

- Jednoduchá obsluha fluidiky (výměna pufrů a kanystrů zajištění jednou osobou)

- Možnost uživatelem snadné změny rychlosti hnací kapaliny (alespoň o polovinu) pro zvýšení citlivosti detekce slabě exprimovaných znaků

Software:

- Software s časově neomezenou licencí

- Software musí umožňovat postakviziční kompenzování

- Intuitivní SW umožňující plné ovládání všech základních funkcí cytometru

- Ukládání dat ve formátu FCS 3.0 nebo 3.1 (kompatibilní s jinými, běžně používanými cytometrickými softwarovými platformami) včetně uložení nastavení parametrů detektorů přístroje a uložení kompenzační matice

- Možnost nastavení a úpravy kompenzací

- Možnost přiřazení identifikačního čísla a klíčových slov ke každému měřenému vzorku a možnost připojení dat k již existujícímu souboru

- Stabilita nastavení přístroje bez nutnosti denního nastavování optických cest laserů

Dodávaný přístroj (systém) dále obsahuje či umožňuje (jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení Veřejné zakázky ):

- Specifický typ vysoce citlivých detektorů pro detekci fluorescence:

  - Obsahuje Fotonásobiče - Photomultiplier Tube (PMT)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.1]

- Je přístroj vybaven dodatečnou možností automatické kalibrace dráhy laserového paprsku také v horizontálním směru (alignment) a jeho částečného zaostření (bez nutnosti manuálního zásahu uživatele nebo servisního technika), tak aby docházelo k optimálnímu sběru fluorescenčních signálů a kalibraci přístroje na denní bázi? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.2]

- Umožňuje měření šířky pulzu u všech detektorů současně (fluorescence, rozptyl (FSC, SSC) a čas)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.3]

- Umožňuje snížení kontaminace mezi jednotlivými vzorky zvýšením počtu cyklů promývání vzorkového potrubí až na < 0,05%? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.4]

- Jedná se o CE-IVD certifikovaný průtokový cytometr ve shodě s nařízením EU 2017/746? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.5]

- Umožňuje nastavení automatického spuštění přístroje v konkrétní čas a automatické vypnutí při nečinnosti přístroje? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.6]

- Umožňuje software biexponenciální zobrazení dat? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.7]

- Dodatečné možnosti pro vstup vzorku:

  - Umožňuje pro vstup vzorku mikrocentrifugační zkumavky (2 ml)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.8]

  - Umožňuje pro vstup vzorku centrifugační zkumavky (15 ml)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.9]

  - Umožňuje pro vstup vzorku centrifugační zkumavky (50 ml)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.10]

  - Umožňuje pro vstup vzorku 384-jamkové destičky (pro univerzální podavač vzorku)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.11]