Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Pořízení energo-disperzního rentgenového fluorescenčního spektrometru

Přístroj: Energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr

Výrobce přístroje:			uvede účastník

Přesné typové označení přístroje:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Přístroj musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Prvková analýza pevných, práškových a kapalných vzorků v rozsahu Na - U | ano | uvede účastník |
| Funkční programy: - Analýza lisovaných pelet a nekovových vzorků - Analýza práškových vzorků - Analýza tavených perel - Analýza tenkých vrstev (prach na filtrech) - Analýza kapalných vzorků včetně olejů | ano | uvede účastník |
| Možnost vytváření vlastních kalibračních programů | ano | uvede účastník |
| Detekční limity (LOD) splňující požadované hodnoty uvedené v tabulce níže u všech uvedených analytů | ano | uvede účastník |
| Typ rentgenky |  | účastník uvede typ rentgenky, materiál anody, účastník uvede počet prvků anody - hodnotící kritérium č. 4 |
| Způsob chlazení rentgenky | Požadované chlazení vzduchem | uvede účastník |
| Modifikace primárního záření | ano nebo ne | účastník uvede ano nebo ne – hodnotící kritérium č. 3 |
| Modifikace primárního záření polarizací | ano nebo ne | účastník uvede ano nebo ne – hodnotící kritérium č. 3 |
| Způsob chlazení detektoru, aktivní plocha | Elektronické chlazení | uvede účastník |
| Spektrální rozlišení (FWHM) pro Mn Kα | Maximálně 130 eV | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 2 eV |
| Možnost práce ve vakuu | ano | uvede účastník |
| Možnost proplachu He | ano | uvede účastník |
| Možnost automatického podavače vzorků: - Minimálně 12 vzorků - Možnost analýzy: - pelet o průměru 32 mm - perel o průměru 40 mm - Možnost rotace vzorku | ano | uvede účastník |
| Vybavení řídícím počítačem, operační systém | ano | uvede účastník |
| Software pro řízení spektrometru | ano | uvede účastník |
| Software pro vyhodnocení dat | ano | uvede účastník |
| Celkový příkon spektrometru | Max. 200 W | uvede účastník |

Alespoň požadované hodnoty LOD v lisovaných vzorcích (popely, popílky, zeminy, sedimenty, horniny), které nabízený přístroj umožňuje detekovat:

| Analyt | LOD, mg/kg |  | Analyt | LOD, mg/kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max. hodnota | Hodnota nabízeného přístroje |  | Max. hodnota | Hodnota nabízeného přístroje |
| Na2O | 180 | uvede účastník | Ni | 1,5 | uvede účastník |
| MgO | 80 | uvede účastník | Cu | 0,8 | uvede účastník |
| Al2O3 | 60 | uvede účastník | Zn | 0,4 | uvede účastník |
| SiO2 | 60 | uvede účastník | As | 0,2 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 5 |
| P2O5 | 8 | uvede účastník | Se | 0,2 | uvede účastník |
| SO3 | 2,5 | uvede účastník | Zr | 0,4 | uvede účastník |
| Cl | 1 | uvede účastník | Mo | 0,4 | uvede účastník |
| K2O | 2 | uvede účastník | Ag | 0,5 | uvede účastník |
| CaO | 1,5 | uvede účastník | Cd | 0,5 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 6 |
| TiO2 | 0,6 | uvede účastník | Sn | 1 | uvede účastník |
| MnO | 0,4 | uvede účastník | Sb | 1 | uvede účastník |
| Fe2O3 | 2 | uvede účastník | Ba | 5 | uvede účastník |
| V | 0,5 | uvede účastník | W | 1 | uvede účastník |
| Cr | 0,4 | uvede účastník | Tl | 0,5 | uvede účastník |
| Co | 1 | uvede účastník | Pb | 0,4 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 7 |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.