Minimální technické parametry:

Uvedené technické parametry musí být přímo doložitelné oficiální výrobní specifikací nebo čestným prohlášením výrobce.

1) FTIR mikroskop se schopností plošného IČ zobrazování

- Kompaktní samostatně stojící FTIR mikroskop schopný měřit v transmisním, reflexním i ATR módu.

- Spektrální rozsah minimálně 600 – 6.000 cm-1

- Spektrální rozlišení: alespoň 2 cm-1 s možností rozšíření na lepší než 0.8 cm-1

- Rychlost bodového měření alespoň 5 spekter/s při rozlišení 4 cm-1.

- Rychlost plošného měření alespoň 500 spekter/s při rozlišení 4 cm-1.

- Maximální prostorové rozlišení alespoň 5µm/pixel v reflexi a transmisi s 1.5 µm/pixel v módu ATR

- Interferometr Michelsonova typu s koutovými odražeči a permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic alignment“, pohyb zrcadel interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření

- Dělič svazku: ZnSe

- Kalibrační laser: laserová dioda s dlouhou životností.

- Zdroj záření: SiC MIR zdroj

- Detektory:

  - Dusíkem chlazený mid-band MCT detektor měřící v celém rozsahu 600 – 6.000 cm-1

  - Plošný FPA detektor pro IČ zobrazování, čítající min. 1000 detektorových elementů měřících v rozsahu min. 800 – 4.000 cm-1

- Vnitřek přístroje je utěsněn a vysoušen s možností profuku optiky inertním plynem.

- Veškerá reflexivní optika je pozlacená.

- Přístroj dosahuje vysokého stupně automatizovanosti a vybavenosti:

    - Min. 3 pozice pro detektor se SW-řízeným přepínáním

    - Systém pro SW-řízené přepínání mezi IČ a VIS módem.

    - CMOS kamera, zorné pole minimálně 1 x 1 mm, minimálně 5MPx rozlišení

    - Joystickem ovládaný XYZ mikroskopický stolek, s možností X-Y pohybu min. 50x75mm a s rozsahem Z pohybu > 40mm. Přesnost pohybu min 0.1 µm. Opakovatelnost lepší než 1 µm

    - Automatické polohování ATR krystalu do fokusu IČ svazku vč. tlakového senzoru pro reprodukovatelnost přítlaku mezi vzorkem a krystalem

    - Automatické polohování a ostření kondenzoru pro transmisní měření

- Automatická apertura pro přesné oříznutí IČ svazku

- Automatická kontrola všech základních komponent mikroskopu: laser, IČ zdroj, detektor.

    - Přístroj kontinuálně monitoruje svoji stabilitu, výkon a stav vlhkosti v přístroji.

- Max. rozměry 50 x 80 x 70 cm.

- Hmotnost mikroskopu je do 80 kg.

- Mikroskop je možné rozšířit o:

    - FTIR spektrometrický modul s ATR, DRIFTS a transmisním modulem a vlastním detektorem.

    - TE chlazený MCT detektor

2) Příslušenství:

- Objektiv se zvětšením 8x, schopný měření v transmisním, reflexním i ATR módu.

- Kondenzor se zvětšením 8x pro měření v transmisním módu

- Ge ATR krystal zabudovaný do objektivu:
- Průměr hrotu krystalu max. 100 μm

- Sada stolků vč. stolku pro uchycení filtrů (25 mm) a jejich měření v transmisním módu

- Sada na přípravu vzorků mikroplastů zahrnující:
- min. 50 ks Al2O3 filtrů (průměr 25mm, velikost pórů max 1 μm).
- filtrační nálevku s fritou pro umístění filtru 25 mm, filtrační baňku

3) Software:

- Software pro ovládání mikroskopu, měření, úpravu a vyhodnocení naměřených spekter a mikroskopických dat a reporting. Musí umožňovat funkce jako:

  - Správa a automatické provádění testů operační a provozní kvalifikace (OQ a PQ)

  - Pokročilá nastavení měření

  - Měření prostorově rozlišených 3D spekter, jejich vizualizace, manipulace a vyhodnocování

  - Schopnost práce s velkými datovými sety (> 1 mil.  spekter)

  - Úprava naměřených spekter, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů

  - Pokročilá kompenzace atmosférických vlivů.

  - Práce s knihovnami včetně jejich vytváření a editace.

  - Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven.

  - Elektronická databáze polymerů obsahují min 200 spekter základních polymerů.

  - Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona

  - Pokročilé funkce pro vyhodnocování chemických map z IČ zobrazování, jako je zobrazování na základě plochy pásů, clusterová analýza, PCA analýza atd.

  - Možnost vytváření a implementace maker.

  - Snadný import a export spekter.

  - Kompatibilita s Win 10 nebo vyšší.

- Dedikovaný software pro automatické vyhodnocení chemických map z IČ zobrazování:

  - Schopnost práce s velkými datovými sety z IČ mikroskopu (> 1 mil. transmisních spekter).

  - Součástí SW licence je připravená metoda pro identifikaci min. 20 základních typů polymerů

  - Automatická statistika částic mikroplastů (chemismus vztažený na velikost částic).

  - Jednoduchý export výsledků do formátu datových bodů (excel apod.)

  - Licence platná min. 2 roky

5) Ostatní:

- Stolní PC s minimální konfigurací: min. i7 procesor, 128 GB RAM, 2 TB SSD, 8TB HDU, 34“ monitor, Windows 10 nebo lepší, ethernet port

- Prodloužená záruka na vybrané komponenty:

  - IČ zdroj – 5 let

  - Interferometr – 10 let

  - Diodový laser – 10 let