Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Dynamický smykový reometr

Předmětem zakázky je dodávka dynamického smykového reometru určující reologické vlastnosti vzorku při nízkých nebo vysokých smykových rychlostech. Je schopen měřit v požadovaném smykovém rozsahu, který může simulovat konkrétní proces proudění a tím rozlišit rozdílné dynamické reologické vlastnosti.  Reometr může také určit vliv přidání různých aditiv na změny procesu, a lze ho tak využít k optimalizaci reologických vlastností výsledného produktu. Reometr lze také použít k vyhodnocení viskozity během naprogramovaného teplotního profilu. Výsledky jsou přesné s minimálním časem stráveným testováním, protože lze spustit předem naprogramovanou analýzu. Měřící prvky reometru jsou kuželové, deskové, paralelní desky nebo koaxiální válce. Reometr by měl zvládnout měření napětí potřebného k zahájení toku vzorku, měření procesu střihu, měření stability střihu, analýzu změny viskozity se změnou teploty, oscilačními testy zkoumat viskoelastické vlastnosti vzorku.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Rotační princip měření | ANO | --------------- |
| Reometr se vzduchovým ložiskem | ANO | --------------- |
| Rozsah měřících teplot alespoň od - 5 do 150 ˚C | ANO | --------------- |
| Rozlišení teploty alespoň 0.05 ˚C | ANO | --------------- |
| Součástí je adekvátní osobní počítač s operačním systémem zobrazovací jednotka (monitor), klávesnice, myš, kabely | ANO | --------------- |
| Ovládací software pro měření a vyhodnocení | ANO | --------------- |
| Jednotka pro nastavení teplot alespoň od - 5 do 150 ˚C | ANO | --------------- |
| Pokud pro chod vyžaduje zdroj vzduchu (kompresor) je součástí dodávky | ANO | --------------- |
| Rozlišení mezery (GAP) max. 0.1 µm | ANO | *Účastník doplní hodnotu rozlišení |
| Maximální hmotnost samotného reometru do 100 kg | ANO | --------------- |
| Minimální normálová síla max. 0.01 N (spodní hodnota normálové síly) | ANO | *účastník doplní hodnotu |
| Maximální normálová síla min. 50 N (horní hodnota normálové síly) | ANO | --------------- |
| Rozlišení normálové síly max. 1 mN | ANO | --------------- |
| Úhlová rychlost v rozsahu od 10 nrads-1 do 325 rads-1 | ANO | --------------- |
| Operační módy: strain, shear, shear stress řízení | ANO | --------------- |
| Set pro měření viskoelastických vlastností | ANO | --------------- |
| Možnosti oscilačního měření | ANO | --------------- |
| Max. frekvenční rozsah až 100 Hz | ANO | --------------- |
| Přizpůsobitelné metody měření (vlastní nastavení SOP) | ANO | --------------- |
| Rozlišení kroutivého momentu (krutu) max. 0,01 µN.m | ANO | ------------ |

*Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.