Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Lyofilizátor

Předmětem je vedle samotné dodávky přístroje také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena níže. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele/Objednatele. Zařízení musí splňovat veškeré nároky vycházející z technických a bezpečnostních norem platných v České republice pro tento typ přístroje. Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k zařízení.

Přístroj musí alespoň splňovat alespoň následující kritéria:

-	pracovní teplota kondenzoru -55 °C pro vzorky na vodní bázi vody, -85 °C pro látky s nízkou teplotou tuhnutí nebo obsahující organická rozpouštědla;

-	celková maximální kapacita kondenzoru alespoň 8 kg;

-	maximální výkon kondenzátoru alespoň 6 kg ledu / 24 hod,

-	systém pro elektrické odmrazení kondenzoru,

- 	objem komory kondenzoru alespoň 11 l;

- 	systém musí obsahovat rozdělovač alespoň pro 8 baněk (použitelný pro baňky s kulatým dnem, filtr se širokým hrdlem lahve nebo rozdělovače pro ampule);

-	lyofilizátor umožňuje sušení alespoň pro 24 baňek, přičemž každá pozice pro baňku má vlastní ventil a připojovací kus;

- 	min. 5 x nerezová police; průměr polic do 280 mm;

-	nastavování provozních parametrů pomocí dotykového displeje (kontrola a indikace vakua pomocí vakuového senzoru pirani, dotykový displej se schematikou procesu a integrovanou sublimační křivkou)

-	součástí dodávky musí být také akrylátový zvon s ochranou proti implozy s externími rozměry do ø 300 mm a výškou do 530 mm;

-	součástí dodávky je vývěva (vakuová pumpa) včetně nezbytných propojovacích prvků nezbytných pro připojení k vlastnímu lyofilizátoru;

-	komunikační rozhraní RS232 nebo USB nebo Ethernet,

- Příslušenství:

Nezbytnou součástí základní nabídky je veškeré příslušenství, nezbytné pro instalaci a provoz kompletního požadovaného systému a bez dalších zásahů k dosažení všech specifikovaných parametrů.