Technická specifikace   Zařízení pro řízenou generaci H2

Základní popis předmětu dodávky:

Zařízení pro řízenou generaci H2 musí být kompatibilní se stávajícím termickým analyzátorem SETARAM Sensys EVO a musí být kompaktní (rozměry max. do 500 x 500 x 150 mm). S připojeným vysokotlakým systémem nesmí být narušena stávající konfigurace a stávající experimentální možnosti měření zařízení SETARAM Sensys EVO.

Výrobce zařízení pro řízenou generaci H2 včetně příslušenství:	uvede účastník

Přesné typové označení zařízení pro řízenou generaci H2:	uvede účastník

Základní (minimální) technické parametry

Dodavatel uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením.

Minimální technické parametry zařízení pro řízenou generaci H2:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| zařízení pro řízenou generaci vodíku |  |  |
| Vysokotlaký systém dodávky a distribuce vodíku musí být kompatibilní se stávajícím termickým analyzátorem SETARAM Sensys EVO. | kompatibilita |  |
| Vysokotlaký systém dodávky a distribuce vodíku musí být kompaktní (rozměry max. do 500 x 500 x 150 mm). | kompaktnost |  |
| S připojeným vysokotlakým systémem nesmí být narušena stávající konfigurace a stávající experimentální možnosti měření zařízení SETARAM Sensys EVO. | nenarušení stávající konfigurace |  |
| Součástí systému musí být integrovaný vodíkový generátor s PEM membránou (Polymer Electrolyte Membrane) s minimálním výstupním průtokem. | průtok vodíku 250ml/min o čistotě nejméně 6.0 |  |
| Součástí systému musí být integrovaný vysokotlaký vodíkový kompresor. | vodíkový kompresor, který musí umožňovat ukládání/uvolňování vodíku do/z kovového hydridového zásobníku |  |
| Integrovaný vysokotlaký vodíkový kompresor. | skladovací kapacita vodíku alespoň 90 NI |  |
| Integrovaný vysokotlaký vodíkový kompresor. | schopnost dosažení tlaku 200 barů z méně než 6 minut |  |
| Součástí systému musí být integrovaný manuální regulátor tlaku. | umožnění regulace výstupního tlaku vodíku s přesností +/- 0,1 bar |  |
| Vysokotlaký systém musí dodávat ultra čistý vodík. | dodávat ultra čistý vodík o tlaku v rozmezí od 10 do 200 barů a stabilitě (+/- 0,1 bar) s maximálním průtokem vodíku 800 Nml/min |  |
| Vysokotlaký systém musí pracovat bez pohyblivých částí, tiše a bez jakékoliv údržby. | systém bez pohyblivých částí, nehlučný, bezúdržbový |  |
| Součástí dodávky musí být příslušenství k připojení vysokotlakého systému dodávky a distribuce vodíku ke stávajícímu zařízení SETARAM Sensys EVO. | součástí dodávky je set nerezových kapilár a potřebných šroubení pro připojení k SETARAM Sensys EVO |  |

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………