Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Ramanův mikroskop

Předmětem zakázky je Ramanův mikroskop vhodný pro charakterizaci připravených pevných materiálů.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Technické parametry

Ramanův mikroskop:

Minimální požadovaný spektrální rozsah 3550 – 50 cm-1 pro laser ve viditelné oblasti – „cca 532 nm-zelený“

Minimální požadovaný spektrální rozsah 3550 – 50 cm-1 (pro laser ve viditelné oblasti – „cca 633 nm-červený“)

Minimální požadovaný spektrální rozsah 3300 – 50 cm-1 (pro laser v NIR oblasti – 785 nm)

Požadované rozlišení ≤ 5 cm-1 – FWHM (ve spektrálním rozsahu 3550 – 50 cm-1, pro excitační laser 532 nm)

Požadované rozlišení ≤ 5 cm-1 – FWHM (ve spektrálním rozsahu 3550 – 50 cm-1, pro excitační laser 633 nm)

Požadované rozlišení ≤ 5 cm-1 – FWHM (ve spektrálním rozsahu 3300 – 50 cm-1, pro excitační laser 785 nm)

Vlnočtová přesnost: 0,25 cm-1 RMS

3 ks budící lasery o vlnové délce 532 nm, 633 nm a 785 nm s následujícími parametry: - depolarizované lasery - vysoce jasové (max. výkon 10 mW na vzorku pro excitační laser s vlnovou délkou 532 nm, max. výkon 30 mW na vzorku pro excitační laser s vlnovou délkou 785 nm a max. výkon 8 mW na vzorku pro excitační laser 633 nm) - s konstantní výkonností v mW na vzorku po celou dobu životnosti

Regulovatelný výkon excitačních laserů s minimálním krokem 0,1 mW (výkon budícího laseru na vzorku musí být regulovatelný v absolutní škále, tedy ve fyzikálních jednotkách a při daném nastavení musí být spolehlivě znám a proto je nastavování výkonu laseru v procentech jejich výkonu neakceptovatelné).

Samostatné optimalizované spektrografické mřížky pro každý excitační laser. Není akceptovatelné, aby bylo spektrum snímáno po částech a následně pouze digitálně napojováno.

Systém nesmí obsahovat jako základní konstrukční prvek vláknovou optiku, vnitřní optická dráha excitačních laserů i dráha Ramanova spektra musí být řešeny pomocí zrcadel.

Pro všechny požadované lasery, filtry a mřížky požadujeme jednu optickou dráhu, tj. karusely s rotací mřížek, Rayleigh filtrů a přepínání mezi excitačními lasery pohyblivým zrcadlem není povoleno jako konstrukční řešení.

Požadujeme možnost upgrade systému na mřížky s rozlišením lepším než 2 cm-1 pro požadované excitační lasery, pro 532 nm excitaci požadujeme také možnost budoucího rozšíření měření Ramanových spekter do alespoň 6 000 cm-1 (pomocí další mřížky).

Jeden filtr Rayleighova rozptylu (typu Edge) pro excitační laser 532 nm

Jeden filtr Rayleighova rozptylu (typu Edge) pro excitační laser 785 nm

Jeden filtr Rayleighova rozptylu (typu Edge) pro excitační laser 633 nm

Běžná výměna či změna všech dodaných laserů, difrakčních mřížek i filtrů Rayleighova rozptylu musí být proveditelná uživatelsky (tj. bez nutnosti servisního zásahu)

Požadujeme možnost upgrade mikroskopu na další excitační sadu 455 nm (laser, mřížka, Rayleighův filtr), tento upgrade musí být jednoduše uživatelsky proveditelný

CCD detektor s termoelektrickým chlazením (např. na bázi Peltierova efektu)

Pravá konfokální optika (True confocal optics) nikoliv virtuální (Virtual confocality)

Zabudované kalibrační zdroje pro automatickou kalibraci vlnových délek, automatickou kalibraci frekvence excitačních laserů a automatickou kalibraci intenzit pásů

Motorizované nastavování velikosti a tvaru apertury

Standardy polystyren a křemík

Bezpečnostní třída Class I (dle FDA/CDRH) v základní konfiguraci

Možnost připojení externího vzorkování pomocí vláknové optiky a měřící sondy (bezpečnostní třída Class IIII (dle FDA/CDRH)

Součástí dodávky musí být zařízení pro připojení vláknové optiky pro „zelený“ excitační laser 532 nm (fiber launcher / FC konektory) a zařízení pro kalibraci a justáž této vláknové optiky, dále požadujeme optická vlákna (silica s nízkým obsahem OH), délka 5 metrů. Tato vláknová optika musí být vybavena příslušným holografickým filtrem Rayleigh záření a světelnou signalizací pro jejich používání z hlediska bezpečnosti práce. Spektrální cut-off při použití těchto vláken musí být alespoň 250 cm-1.

Automatická justace vizuálního modu, laserového a Ramanova záření

Sada integrovaných ovládacích tlačítek na krytu mikroskopu, umožňujících např. zahájení měření a start vícekrokových operací (jako např. měření, zpracování a vyhodnocování spekter) bez návratu k počítači

SW přepínání mezi pozorováním vzorku mikroskopem a měřením Ramanových spekter

Reflexní osvit vzorku v režimu „brightfield“ i „darkfield“

Možnost upgrade systému na transmisní osvit vzorků

BF/DF objektivy: 5 kusů = 10x short distance + 20x short distance + 50x short distance + 100x short distance + objektiv 5x. Držák objektivů musí mít minimálně 5 pozic.

Motorizovaný stolek mikroskopu s pohybem XYZ (krok ≤ 0,1 μm), rozsah pohybů (X a Y) minimálně 10,2 x 7,6 cm

Řízení pohybu stolku SW i HW joystickem

Konfokální hloubkové profilování vzorku (hloubkové rozlišení ≤ 2 μm)

Automatické nastavení parametrů měření vzorků v závislosti na uživatelem požadované hodnotě odstupu signálu od šumu

Záznam doby používání laserů v SW (pro sledování předpokládané doby životnosti laserů)

Možnost měření makrovzorků bez použití optických vláken

Automatizované měření pozadí (temného pole CCD detektoru) a jeho použití, spektrometr má ve své paměti uloženy všechny typy pozadí se všemi různými parametry např. různé doby expozice, počet expozic, teplota CCD kamery

Požadujeme možnost rozšíření o automatický polarizátor a analyzátor pro polarizační Raman experimenty, ovládání rotace těchto optických prvků a jejich vkládání do optické dráhy musí být řešeno přímo v řídícím software Ramanova spektrometru

Součástí dodávky musí být řídící počítač s parametry umožňujícími měření spekter, spektrálních map a jejich analýzu

Možnost rozšíření spektrometru např. o kryogenní nebo vyhřívanou celu, elektrochemické příslušenství, vícepolohové zařízení pro měření pevných a kapalných vzorků (mikro plate nebo well plate) apod.

Softwarové vybavení:

Ovládací a diagnostický SW umožňující spektrální matematiku a práci s knihovnami spekter (vč. možnosti automatického odstraňování fluorescence a kosmického záření, automatického měření pozadí atd.)

SW pro kvantitativní analýzu včetně chemometrických metod

SW pro automatizaci měřících a vyhodnocovacích postupů

Možnost náhledu na spektrum (preview) v reálném čase v celém měřeném rozsahu

Automatické nastavení podmínek měření vzorků v závislosti na uživatelem požadované hodnotě odstupu signálu od šumu (autoexpozice)

Funkce photobleaching s předem volitelnou dobou osvitu vzorku laserem před zahájením měření

Funkce automatického vypínání laserů při jejich nečinnosti, s možností nastavení časového intervalu, po kterém se laser automaticky vypne

Software musí umožňovat dekonvoluci pásů v Ramanových spektrech

Specializovaný program na správu všech spektrálních souborů na PC, tvorba virtuálních knihoven z našich stávajících spektrálních dat, identifikace vícesložkových směsí v jednom kroku, procesní trasa (jakákoliv úprava spekter je navždy vratná)

SW pro analýzu spekter směsí v jednom kroku (multi-component search)

SW na automatické mapování (2D a 3D zobrazení) jednotlivých bodů, po přímce, na ploše (osa x, y) nebo hloubkové profilování (osa z). Software musí umožňovat automatickou kalibraci vlnových délek během dlouhotrvajících mapovacích experimentů

Zjištění čistých složek z mapy – MCR zpracování

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby