Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II

# Technická specifikace

# Elektromechanický creepový stroj

Minimální součásti a technické parametry elektromechanického creepového stroje:

Požadované vlastnosti:

- Možnost provádění creepových testů a tahových/tlakových testů na jednom stroji do 1200°C se silovým rozpětím minimálně ± 100 kN.

- Elektromechanický pohon s bezúdržbovou konstrukcí vhodnou pro dlouhodobé   zkoušky do 10 000 hodin.

- Dvoušroubový pohon příčníku a 4 sloupový rám.

- Zkušební stroj musí splňovat ASTM E1012.

- Přesnost zkušebního stroje podle DIN EN ISO 7500-1.

- Měření síly a vzdálenosti s vysokým rozlišením pro optimální ovládání, zejména při velmi pomalém pohybu.

- Velký rozsah zatížení pro zkoušky malými a velkými silami podle DIN EN ISO 7500-1 ve třídě 0,5 a třída 1.

- Kontaktní vysokoteplotní průtahoměr.

Zkušební stroj

- Zkušební zatížení min. (tah/tlak)100 kN.

- Teplotní rozsah min. do 1200 °C.

- Druhy zkoušek:

- Zkoušky tečení (creepu) s kovových materiálů při vysokých teplotách podle ISO 204 a ASTM E139 do 10 000 h.

- Zkouška tečení s měřením deformace na vzorku.

- Zkouška tečením s měřením deformace na vzorku do porušení.

- Zkouška tahem do přetržení s měřením času měření bez měření deformace.

- Deformačně řízená zkouška relaxace napětí podle EN 10319.

- Tahová zkouška dle ČSN EN ISO 6892-1.

- Tahová zkouška dle ČSN EN ISO 6892-2.

- Tlaková zkouška, Ohybová zkouška.

- Plně elektronické ovládání stroje prostřednictvím software,  PC s výkonem k ovládaní stroje včetně 2 vhodných monitorů je součástí dodávky.

- Stroj musí mít automatickou ochranu proti přetížení.

- Celková výška stroje nesmí přesáhnout 2,5 m.

- Šířka pracovního prostoru stroje minimálně 610 mm.

- Výška pracovního prostoru stroje minimálně 1350 mm (bez snímače síly a přípravků).

- Minimální zdvih příčníku pro prováděni požadovaných zkoušek 1350 mm.

- Ustavení stroje na podlahu bez nutnosti kotvení a s pasivním tlumením vibrací.

- Napájení stroje 230 VAC.

- Hmotnost stroje do 1000 kg.

Příslušenství (součást dodávky)

- Řídící PC: min. OS WIN 11, 1 TB SSD disk, 16 GB RAM, Ethernet, 2x monitor LCD min 24’’, klávesnice, myš.

- Řídící SW

- Součásti dodávky musí být časově neomezený software na řízení testů, zpracování a vyhodnoceni naměřených dat ze zkoušek tečením, tečením do lomu, kvazistatických tahových, tlakových, ohybových zkoušek a cyklické zatěžování.

- Software musí mít uživatelské prostředí v českém nebo anglickém jazyce.

- Upínání vzorků

- Kompatibilní s dodaným strojem a teplotní komorou v celém rozsahu teplot pro testy do 10 000 hodin bez ochranné atmosféry.

- Pár prodlužovacích tyčí a upínacích čelistí do pece pro uchycení zkušebních těles na měření creepu včetně všech propojovacích a centrovacích elementů – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 10 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Adaptér pro uchycení plochých zkušebních těles místo závitových – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Pár vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 6 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

- Dva páry vložek do upínacích čelistí pro vzorky se závitem M 12 – vyrobeno z žáruvzdorné niklové slitiny.

Vysokoteplotní pec (součást dodávky)

- Minimálně tří segmentová topná zóna s minimální délkou homogenního teplotního pole 100 mm pro upnuti normalizovaných zkušebních vzorků.

- Teplotní pole v měřené části vzorku homogenní v rozmezí  2 K nebo s lepší přesností, od 500°C homogenní teplotní pole s přesností min.  1 K.

- Minimální vnitřní rozměry topné zóny: průměr 80 mm, délka 300 mm.

- Automatické řízení ohřevu bez nutnosti nastavování parametrů řízení teploty pro rozdílné velikosti zkušebních těles, počet použitých termočlánků, nastavenou teplotu a rychlost ohřevu.

- Systém řízení ohřevu zajišťující, že nebude docházet k překmitům cílové teploty přes minimální požadovanou toleranci   2 K.

- Automatické polohování pece k udržování tělesa uprostřed topné zóny při postupné deformaci zkušebního tělesa.

- Nastavení teploty přes zkušební software v řídícím PC.

- Možnost připojení pece na vnější zdroj ochranných nebo inertních plynů v režimu proplachování prostoru topné zóny.

- Součásti komory budou minimálně 3 termočlánky typu S pro měření topných zón a 3 termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

- Součástí dodávky budou 3 náhradní termočlánky typu N pro měření teploty vzorku.

Vysokoteplotní průtahoměr

- Teplotní rozsah do 1200 °C

- Minimální nastavitelná délka od 18 do 50 mm

- Rozlišení <1 μm

- Třída přesnosti 1 podle ISO 9513, třída C podle ASTM E83 kalibrace od 20 μm

- Návaznost na elektroniku zkušebního stroje

- Počáteční kalibrace certifikovaným orgánem

Ostatní

- Součástí dodávky musí být manuál na obsluhu zařízení v ČJ nebo AJ.

- Součástí dodávky musí být zaškolení personálu v obsluze stroje v délce alespoň 2 dnů.

- Další činnosti, které jsou součástí dodávky: instalace zařízení, uvedení do provozu, prověření bezchybné funkčnosti zařízení, zaškolení obsluhy, dopravu a složení v místě dodání, přepravné a náklady na ekologickou likvidaci prázdných obalů, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou přístroje, technická dokumentace, prohlášení o shodě, uživatelská příručka, technická podpora po dobu záruky (vzdálené/fyzické řešení instalačních a provozních problémů se softwarem či hardwarem přístroje), záruční servis.