Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Pořízení inkubátorového fermentačního systému

Výrobce inkubátorového fermentačního systému:				[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Přesné typové označení inkubátorového fermentačního systému:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Minimální technické parametry:

Aparatura pro provádění vsádkových biochemických testů s volumetrickým měřením produkce plynu. Jedná se o automatický nebo poloautomatický anaerobní fermentační systém uzpůsobený pro provádění testů produkce bioplynu (BP), biochemického methanového potenciálu (BMP), případně i biochemického vodíkového potenciálu (BHP). Systém umožňuje paralelně měřit produkci bioplynu nejméně v 18 bioreaktorech a je vybaven pro sorpci CO2 z nejméně 18 reaktorů, tedy pro paralelní měření nejméně 18 produkcí CH4 nebo H2.

Dodávka systému se sestává z:

- baterie nejméně 18 skleněných nebo plastových láhvových bioreaktorů (fermentorů), každý o objemu [UVEDE ÚČASTNÍK min. však 1,0 max. však 2,0 – hodnotící kritérium č. 2.1] dm3, s jedním výstupem plynu a alespoň jedním portem pro proplach dusíkem nebo pro vzorkování,

- zařízení pro udržování konstantní teploty bioreaktorů (v rozsahu +5 °C nad teplotou okolí až 55°C) – může být provedeno jako teplovzdušná komora (inkubátor), nebo jako vodní lázeň,

- mechanických míchadel (například kotvových, tyčových apod.) spojených s elektromotorem pomocí plynotěsné magnetické spojky pro každý bioreaktor, schopných míchat suspenze o obsahu celkové sušiny do 10 % hm, přičemž rychlost otáčení je regulovatelná alespoň v rozsahu 1 až 25 otáček za minutu a intervaly míchání lze nastavit v software,

- hadičkových plynotěsných propojení s vnitřním průměrem nejméně 4,0 mm,

- baterie nejméně 18 lahví pro úplnou absorpci CO2 z produkovaného bioplynu roztokem hydroxidu, přičemž každá láhev má celkový objem nejméně 250 ml,

- baterie nejméně 18 mini plynoměrů – průtokoměrů zaznamenávajících celkový objem plynu na volumetrickém principu s objemovým rozlišením alespoň 3 ml, přičemž každý plynoměr má svůj objemový kalibrační protokol, měřicí rozsah nejméně v šířce 1 ml za hodinu až 1000 ml za hodinu, nativní přesnost měření ± 3 % v celém rozsahu průtoku a je vybaven displayem zobrazujícím aktuální hodnotu celkového proteklého objemu od posledního ručního nulování tlačítek,

- modulu průběžného transportu naměřených dat z plynoměrů a zařízení pro udržování teploty reaktorů do dedikovaného notebooku, a to s korekcí objemu a průtoky na aktuální teplotu a barometrický tlak (normalizací), a pro přenos povelů pro zařízení pro udržování teploty reaktorů a pro míchadla,

- dedikovaného notebooku (se samostatnou grafickou kartou),

- software pro ovládání zařízení, sběr a zpracování dat, včetně snadného exportu dat do MS Excel,

- příslušenství pro údržbu nebo modifikace systému, pokud jsou pro použití nezbytné,

- zaškolení obsluhy online nebo prezenčně.

Dodávané zařízení dále obsahuje či umožňuje (jedná se o parametry, které jsou předmětem hodnocení Veřejné zakázky):

- Obsahuje dodávané zařízení port pro dávkování tekutých nebo suspenzních aditiv v průběhu testu v každém bioreaktoru? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.2]

- Umožňuje zařízení akumulovat vzorek plynu na výstupu z plynoměru pomocí uživatelem dodaného polymerního vzorkovacího vaku objemu o předpokládaném objemu 1-10 dm3? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.3]

- Umožňuje zařízení pozdější upgrade systému o moduly obsahující analyzátory (senzory) koncentrace plynů (CH4 0-100 % obj., CO2 0-100 % obj., H2 0-100 % obj. nebo 0-1000 ppmv, O2 0-25 % obj., H2S 0-5000 ppmv)? – [ÚČASTNÍK UVEDE ANO nebo NE – hodnotící kritérium č. 2.4]