Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

„Bioreaktor“

Bioreaktor:

Výrobce bioreaktoru:				uvede účastník

Přesné typové označení bioreaktoru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Bioreaktor musí mít minimálně následující součástí a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní bioreaktor vhodný pro kultivační reakce, digesce a podobné procesy vedené ve vodné fázi za kontrolovaných reakčních podmínek obsahující řídící jednotku, systémy pro kontrolu teploty a atmosféry a míchací zařízení | ANO | uvede účastník |
| Počet reakčních nádob, které bioreaktor obsahuje | 1 | uvede účastník – hodnotící kritérium č. 2 |
| Reakční nádoba/y o pracovním objemu nejméně 0,5 dm3 | ANO | uvede účastník |
| Přístroj obsahuje řídící jednotku, tj. je autonomní, funkční i bez propojení s PC | ANO | uvede účastník |
| Přístroj je vybaven míchacím zařízením s rozmezím otáček minimálně 100 – 1500 ot.min-1 | ANO | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje úpravu atmosféry proudem vzduchu, případně ve směsi s kyslíkem | ANO | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje odběr vzorku za chodu | ANO | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje dávkování do reaktoru rychlostí v rozmezí alespoň 0,1-20 ml.min-1 | ANO | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje řízení teploty v rozmezí alespoň 10 – 50 °C bez připojení na externí zdroj chlazení | ANO | uvede účastník |
| Přístroj umožňuje měření a zápis veličin: teplota, pH, O2 | ANO | uvede účastník |