Technická specifikace

Základní popis předmětu dodávky:

GC/MS pro TGA s autoinjektorem.

GC/MS pro TGA s autoinjektorem musí být kompatibilní se stávajícím termickým analyzátorem SETARAM Sensys EVO. S připojeným GC/MS pro TGA s autoinjektorem nesmí být narušena stávající konfigurace a stávající experimentální možnosti měření zařízení SETARAM Sensys EVO.

Dodané zařízení GC/MS pro TGA s autoinjektorem musí být se stávajícím zařízením kompatibilní jak po stránce HW, tak po stránce SW. Plynné produkty termické analýzy (ze zařízení SETARAM Sensys EVO) musí být do GC/MS pro TGA s autoinjektorem posílány kontinuálně (kvazi kontinuálně) a analyzovány v reálném čase. SW musí umožňovat sběr a vyhodnocení dat současně s daty termické analýzy.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu, a to pouze jedním dedikovaným zařízením, nabídky účastníka budou vyhodnocovány jako oddělené nabídky v případě, že by se rozhodl nabídnout různá řešení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží ji jako součást své nabídky.

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| GC/MS pro TGA s autoinjektorem |  |  |
| GC/MS pro TGA s autoinjektorem musí být kompatibilní se stávajícím termickým analyzátorem SETARAM Sensys EVO. | kompatibilita |  |
| S připojeným GC/MS pro TGA s autoinjektorem nesmí být narušena stávající konfigurace a stávající experimentální možnosti měření zařízení SETARAM Sensys EVO. | nenarušení stávající konfigurace |  |
| Systém GC/MS pro TGA s autoinjektorem musí být dodán s vyhřívanou kapilárou (s možností nastavení teploty až do 300 °C) pro GC/MS-TGA s propojením pomocí autoinjektoru včetně teplotně řízeného napojení se stávajícím systémem Sensys TGA. | součástí je vyhřívaná kapilára (s možností nastavení teploty až do 300 °C) pro GC/MS-TGA s propojením pomocí autoinjektoru včetně teplotně řízeného napojení se stávajícím systémem Sensys TGA |  |
| Ventil autoinjektoru a transfer kapilára pro GC/MS-TGA musí být teplotně řízené až do 300 °C (teplota musí být definovatelná). | definovatelnost teploty u ventilu autoinjektoru a transfer kapiláry až do 300 °C |  |
| Autoinjektor musí být možné připojit na jakoukoli značku TGA k jakékoli značce GC/MS. | univerzálnost |  |
| Všechny plyny proudící z pece TGA musí procházet také smyčkou pro vzorky. | plyny proudící z pece TGA prochází také smyčkou pro vzorky |  |
| K dispozici musí být minimálně tři objemy smyčky (1 ml, 2.5 ml, 5 ml), aby vyhovovaly různým úrovním koncentrace uvolněného plynu. | minimálně tři objemy smyčky (1 ml, 2.5 ml, 5 ml) |  |
| Plynné složky (spaliny) vznikající v průběhu termické analýzy musí být do GCMS posílány kvazi kontinuálně. | vznikající plynné složky jsou z TA do GCMS posílány kvazi kontinuálně |  |
| Plynový chromatograf (GC) musí mít plně digitální systém s modularitou systému injektorů a detektorů umožňující i dodatečné rozšíření systému o injektor nebo detektor uživatelem. | modulárnost – dodatečné rozšíření systému o injektor nebo detektor uživatelem |  |
| Teplotní rozsah GC musí být v rozmezí minimálně od ±3 °C nad teplotu laboratoře až 450 °C. | možnost teplotního rozsahu minimálně od ±3 °C nad teplotu laboratoře až 450 °C |  |
| Rychlost ohřevu GC musí být minimálně 125 °C/min a rychlost chlazení ze 450 °C na 50 °C za maximálně 4 minuty. | možnost nastavit rychlost ohřevu minimálně 125 °C/min a rychlost chlazení ze 450 °C na 50 °C za maximálně 4 minuty |  |
| GC musí být vybaven SSL injektorem. | vybaven SSL injektorem |  |
| SSL injektor musí mít nastavitelnou teplotu minimálně do 400 °C. | možnost nastavit teplotu minimálně do 400 °C |  |
| Nastavitelný tlak u GC musí být v rozmezí 0-1000 kPa s přesností 0,001 kPa. | možnost nastavit tlak v rozmezí 0-1000 kPa s přesností 0,001 kPa |  |
| GC musí mít nastavitelný splitovací poměr v rozmezí 1 - 12 500 : 1. | možnost nastavení splitovacího poměru v rozmezí 1 - 12 500 : 1 |  |
| Hmotnostní spektrometr (MS) musí být vybaven jednoduchým lineárním kvadrupólem s dvojitě zakřiveným prefiltrem do tvaru „S“. | vybaven jednoduchým lineárním kvadrupólem s dvojitě zakřiveným prefiltrem do tvaru „S“ |  |
| Skenovací rozsah u MS musí být v rozmezí 1,2-1100 amu. | možnost skenovacího rozsahu v rozmezí 1,2-1100 amu |  |
| Skenovací rychlost MS musí být až 20 000 amu/s. | možnost skenovací rychlosti až 20 000 amu/s. |  |
| MS musí být vybaven elektronovou ionizací. | vybaven elektronovou ionizací |  |
| MS musí být vybaven vakuovou pumpou s objemem čerpání alespoň 300 l/s. | vybaven vakuovou pumpou s objemem čerpání alespoň 300 l/s |  |
| Nastavitelná ionizační energie u MS analyzátoru musí být 0-150 eV. | možnost nastavení ionizační energie v rozmezí 0-150 eV |  |
| MS musí být vybaven duálním filamentem. | vybaven dualním filamentem |  |
| Součástí dodávky musí být příslušenství k připojení GC/MS ke stávajícímu zařízení SETARAM Sensys EVO. | součástí je vyhřívaná kapilára se šroubením pro připojení k SETARAM Sensys EVO |  |
| Součástí dodávky musí být počítač (PC) včetně ovládacího software (SW). | součástí je počítač (PC) včetně ovládacího software (SW) |  |
| SW musí obsahovat aktuální knihovnu spekter NIST. | obsahuje aktuální knihovnu spekter NIST |  |

V ……………………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………