Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Senzorický systém pro monitorování pracovníků v průmyslu:

Předmětem dodávky je vícekanálový modulární monitorovací systém umožňující měření a ukládání biologických signálů z jednoho subjektu nebo více subjektů souběžně.

Jednotlivé součásti systému musí splňovat certifikaci ISO 9001:2015 a normy EN 60950-1, EN 55011, EN 61000-4-2, EN61000-4-3 a IEC 60601-1 pro použití pro výzkum v oblasti biologických věd a použití na lidských subjektech. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Senzorický systém pro monitorování pracovníků v průmyslu musí mít minimálně následující součástí a musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Minimální technické parametry |  | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! |  | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – 4 x modul pro příjem a ukládání dat z bezdrátových modulů pro snímání biologických signálů. |  |  |  |  |
| Napájení/Nabíjení a přenos dat přes rozhraní micro-USB |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Oboustranná digitální bezdrátová komunikace v pásmu 2,4 GHz pro komunikaci s bezdrátovými moduly pro snímaní biologických signálů. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Příjem až 6 kanálů z bezdrátových modulů pro snímaní biologických signálů. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost kontinuálního zaznamenávání dat až 24 h v případě plného nabití baterie. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Kapacita baterie alespoň 1800 mAh, použitý typ baterie Lithium-ion |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Vestavěný 3-osý akcelerometr s nastavitelnou vzorkovací frekvencí, podporující vzorkovací frekvenci 400 Hz a s rozsahem ±2 G - ±16 G |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence 2 kHz na měřený/přijímaný kanály |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Interní paměť modulu minimálně 32 GB |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – 4 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 1 x EKG, 1 x signál dechové aktivity. |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s definovanými kroky v rozsahu od DC do 10 Hz pro snímání dechové aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní napěťový rozsah ± 10 V s rozlišeném 12 bitů pro snímání dechové aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude minimálně 130 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s volitelným dolním mezník kmitočtem 0,05 Hz nebo 1 Hz a volitelným horním mezním kmitočtem 35 Hz nebo 150 Hz pro snímání EKG. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelem řízený úzkopásmový filtr typu pásmová zádrž pro potlačení síťového rušení s možností volby potlačení 50 Hz nebo 60 Hz rušení pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Diferenciální vstupní impedance 2 MΩ, vstupní rozsah do 10 mV peak-to-peak, výstupní rozsah ± 10 V, zesílení 2 000 a minimální potlačení souhlasného rušení 90 dB pro EKG vstupní kanál. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost alternativního výstupu na kanál v podobě určených hodnot tepové frekvence pro EKG kanál. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž modulu na jedno nabití bude minimálně 72 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – 2 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 2 x goniometrický nebo torsiometrický signál. |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s definovanými kroky v rozsahu od DC do 100 Hz pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah snímaných úhlů ±180° s rozlišením 0,01°. |  | ANO |  |  |
| Uživatelem řízený úzkopásmový filtr typu pásmová zádrž pro potlačení síťového rušení s možností volby potlačení 50 Hz nebo 60 Hz rušení pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude 1 ks minimálně 70 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo a 1ks minimálně 33 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž modulu na jedno nabití bude minimálně 72 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4 – 2 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 2 x EMG signál. |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s volitelným dolním mezník kmitočtem 5 Hz nebo 10 Hz a volitelným horním mezním kmitočtem 250 Hz nebo 500 Hz pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Diferenciální vstupní impedance 2 MΩ, vstupní rozsah do 10 mV peak-to-peak, výstupní rozsah ± 10 V, zesílení 2 000 a minimální potlačení souhlasného rušení 90 dB pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelem řízený úzkopásmový filtr typu pásmová zádrž pro potlačení síťového rušení s možností volby potlačení 50 Hz nebo 60 Hz rušení pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude 1 ks minimálně 130 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost alternativního výstupu na jednotlivý kanál v podobě obálky měřeného EMG signálu |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž modulu na jedno nabití bude minimálně 72 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 5 – 1 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 2 x EEG signál. |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s volitelným dolním mezník kmitočtem 0,1 Hz nebo 0,5 Hz a volitelným horním mezním kmitočtem 35 Hz nebo 100 Hz pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Diferenciální vstupní impedance 2 MΩ, vstupní rozsah do 2 mV peak-to-peak, výstupní rozsah ± 10 V, zesílení 10 000 a minimální potlačení souhlasného rušení 90 dB pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelem řízený úzkopásmový filtr typu pásmová zádrž pro potlačení síťového rušení s možností volby potlačení 50 Hz nebo 60 Hz rušení pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu 1 ks bude minimálně 70 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost alternativního výstupu na jednotlivý kanál v podobě Delta, Theta, Alpha, Beta složek EEG signálu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž modulu na jedno nabití bude minimálně 72 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 6 – 2 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 1 x impedanční kardiografie, 1 x impedanční kardiografie derivace |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s definovanými kroky v rozsahu od DC do 50 Hz pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude elektronika pro excitaci měření pomocí proudového sinusového signálu s 1 mA RMS a frekvencí 50 kHz. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost měření impedance s rozlišením na 0,05 Ω RMS v rámci frekvenčního pásma 10 Hz. A rozlišení derivace impedance v čase 0,0075 Ω/s (RMS) v pásmu 10 Hz. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření impedance od 5 Ω do 100 Ω a derivace impedance ± 10 Ω/s. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude minimálně 30 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také 2 x 4svodový kablík s délkou vodičů jednotlivých svodů 50 cm a se zakončením v podobně klipů nebo kleštiček. Kablík bude mít konektor kompatibilní s bezdrátovým module pro snímání impedanční kardiografie. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž modulu na jedno nabití bude minimálně 20 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 7 – 1 x bezdrátový modul pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů. 1 x fotopletysmografický signál a 1x signál elektrodermální aktivity. |  |  |  |  |
| Volitelný vstupní frekvenční rozsah s volitelným dolním mezním kmitočtem DC Hz nebo 0,5 Hz a volitelným horním mezním kmitočtem 3 Hz nebo 10 Hz pro EMG vstupní kanál snímacího modulu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Uživatelem řízený úzkopásmový filtr typu pásmová zádrž pro potlačení síťového rušení s možností volby potlačení 50 Hz nebo 60 Hz rušení pro oba vstupní kanály. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní rozsah ±10 V s výstupním rozlišením 4,88 mV pro fotopletysmografický signál, rozsah vstupního signálu ±10 V. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní napěťový rozsah ±10 V s výstupním rozlišením 0,012 µS a vstupní rozsah 0 – 50 µS pro signál elektrodermální aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude minimálně 30 cm dlouhý pás pro uchycení bezdrátového snímacího a vysílacího modulu na tělo. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také 1 x 2svodový kablík s délkou vodičů jednotlivých svodů 25 cm a se zakončením v podobně klipů nebo kleštiček. Kablík bude mít konektor kompatibilní s bezdrátovým module pro snímání elektrodermální aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Minimální výdrž vysílacího modulu na jedno nabití bude minimálně 75 hodin. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 8 – 4 x snímač dechové aktivity kompatibilní s bezdrátovým modulem pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů (1 x EKG, 1 x signál dechové aktivity). |  |  |  |  |
| Délka napájecího a signálového kablíku 30 cm. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač bude pracovat na tenzometrickém principu s rozsahem změny vnitřního odporu od 5 kΩ do 125 kΩ a lineární odezvou výstupního napěťového signálu na změnu odporu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí snímače bude pás pro uchycení snímače na hruď pacienta s možností nastavení obvodu v rozsahu 15 cm – 150 cm. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 9 – 1 x dvouosý goniometr kompatibilní s bezdrátovým modulem pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů (2 x goniometrický nebo torsiometrický signál). |  |  |  |  |
| Délka napájecího a signálového kablíku 10 cm. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Počet výstupních kanálů 2 (každý v jiné ose), snímač využívá tenzometrického principu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřitelných úhlů ± 150°, minimální poloměr ohybu 18 mm, výstupní rozlišení 5µV/° normalizováno na 1 volt excitačního napětí. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost ± 2° při ohybu o 90° z výchozí polohy. Opakovatelnost měření ohybu lepší než ±1 % |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač navržen pro použití v oblasti kolenního nebo kyčelního kloubu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 10 – 1 x jednoosý torsiometr kompatibilní s bezdrátovým modulem pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů (2 x goniometrický nebo torsiometrický signál). |  |  |  |  |
| Délka napájecího a signálového kablíku 10 cm. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Počet výstupních kanálů 1, snímač využívá tenzometrického principu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřitelných úhlů ± 150°, minimální poloměr ohybu 18 mm, výstupní rozlišení 5µV/° normalizováno na 1 volt excitačního napětí. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost ± 2° při ohybu o 90° z výchozí polohy. Opakovatelnost měření ohybu lepší než ±1 % |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač navržen pro použití v oblasti předloktí (pronace, supinace). |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 11 – 1 x jednoosý torsiometr kompatibilní s bezdrátovým modulem pro snímaní a odesílání 2 biologických signálů (2 x goniometrický nebo torsiometrický signál). |  |  |  |  |
| Délka napájecího a signálového kablíku 10 cm. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Počet výstupních kanálů 1, snímač využívá tenzometrického principu. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měřitelných úhlů ± 150°, minimální poloměr ohybu 18 mm, výstupní rozlišení 5µV/° normalizováno na 1 volt excitačního napětí. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost ± 2° při ohybu o 90° z výchozí polohy. Opakovatelnost měření ohybu lepší než ±1 % |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Snímač navržen pro použití v oblasti krku (axiální rotace). |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 12 – 1 x sada kablíků pro připojení elektrod k bezdrátovým modulům pro snímaní a odesílání elektrických biosignálů. |  |  |  |  |
| 7 x 3svodový kablík s délkou vodičů jednotlivých svodů 45 cm a se zakončením v podobně klipů nebo kleštiček. Kablík bude mít konektor kompatibilní s bezdrátovým module pro snímání EKG, EGG, EMG a EEG aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| 3 x 2svodový kablík s délkou vodičů jednotlivých svodů 45 cm a se zakončením v podobně klipů nebo kleštiček. Kablík bude mít konektor kompatibilní s bezdrátovým module pro snímání EKG, EGG, EMG a EEG aktivity. |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 13 – 1 x Triko navržené pro vícekanálové monitorování různých typů biosignálů |  |  |  |  |
| Triko bude mít celkem 22 kapes. Z toho 2 ze přední a 2 ze zadní strany krku, 4 na středu hrudi, 4 na středu zad, 2 na za přední straně a 2 na zadní straně boku, 3 na levé a 3 na pravé paži. | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Triko bude mít 4 rozepínatelné zipy v různých oblastech těla (krk, boky, ramena). | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Triko bude mít 4 stahovatelné pásy na suchý zip | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Blok č. 14 – 1 x čepice na měření EEG se zabudovanými elektrodami. |  |  |  |  |
| Čepice bude mít 19 vestavěných elektrod na pojených na výstupní 19 pinový kabel. | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| Svody z jednotlivých elektrod jsou vyvedeny na 1,5 mm touchproof konektor umožňující propojení s bezdrátovým modulem pro snímaní EEG. | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |
| 2 referenční elektrody s klipy pro připojení k uším | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.