Základní parametry a technická specifikace  VZ projektu MATUR

Předmět VZ:				3D Senzor pro Sensys s pecí pro analýzu chemisorpce H2

Základní popis předmětu dodávky:

3D Senzor pro Sensys s pecí pro analýzu chemisorpce H2. 3D senzor musí být kompatibilní se stávajícím zařízením SETARAM Sensys EVO. Připojením senzoru nesmí být narušena stávající konfigurace a stávající experimentální možnosti měření zařízení SETARAM Sensys EVO. Dodaný 3D Senzor musí být se stávajícím zařízením SETARAM Sensys EVO kompatibilní jak po stránce HW, tak po stránce SW.

Základní (minimální) technické parametry

Účastník uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Základní technické specifikace nabízeného zařízení. Technické specifikace je nutno řešit v plném rozsahu a to pouze jedním dedikovaným zařízením, nabídky účastníka budou vyhodnocovány jako oddělené nabídky v případě, že by se rozhodl nabídnout různá řešení

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Účastník uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží ji jako součást své nabídky. V případě potvrzení netechnických parametrů (servis,platnost licencí apod.) stvrzuje účastník v tabulce jejich zakomponování do nabízené ceny zařízení , respektive musí uvést délku platnosti dané podpory

Minimální technické parametry VZ:

| Parametr | Požadavek zadavatele | Hodnota účastníka |
| --- | --- | --- |
| 3D Senzor pro Sensys s pecí pro analýzu chemisorpce H2 |  |  |
| Senzor musí být vybaven trojrozměrnými snímači (3D DSC senzor) | trojrozměrné snímače |  |
| Senzor musí umožňovat provádět analýzy ve vertikálním i horizontálním módu | analýzy ve vertikálním i horizontálním módu |  |
| Snímače musí obklopovat vzorek i referenci, tak ať je kalorimetrické měření nezávislé na experimentálních podmínkách, tzn. na: - hmotnosti, tvaru, formě vzorku (prášek, pasta, pevný stav – „bulk“ materiál, kapalina,..) - kvalitě kontaktu mezi vzorkem a kelímkem - typu použitého kelímku - druhu plynu (inertní, oxidační, redukční, s obsahem vlhkosti,…) a jeho průtoku. | kalorimetrické měření nezávislé na experimentálních podmínkách |  |
| Snímače nesmí být v přímém kontaktu s kelímkem nebo atmosférou kolem vzorku a reference (prevence kontaminace a porušení 3D DSC senzorů) | snímače bez přímého kontaktu s kelímkem a atmosférou |  |
| 3D DSC senzory (vzorku a reference) musí být složeny z min. 120 termočlánků (termočlánkových zakončení) uspořádaných ve tvaru válce | 120 termočlánkových zakončení uspořádaných ve tvaru válce |  |
| Senzor musí umožňovat zejména studium adsorpčních a desorpčních procesů, precizní studium entalpií a tepelných kapacit, studium fázových diagramů, tepelné stability materiálů a chemických procesů | studium adsorpčních a desorpčních procesů, entalpií a tepelných kapacit, fázových diagramů, tepelné stability materiálů a chemických procesů |  |
| Senzor musí umožňovat studium anorganických i organických materiálů v různých formách | studium anorganických i organických materiálů v různých formách |  |
| Senzor musí umožňovat provádění cyklických experimentů (střídání režimů ohřevu, ochlazování a izotermní výdrže) | možnost cyklických experimentů |  |
| Senzor musí umožňovat provádění analýz minimálně v teplotním rozmezí -120 °C až 830 °C nebo i do vyšších teplot | teplotní rozmezí -120 °C až 830 °C |  |
| Přesnost měření teploty | ± 0.1 °C |  |
| Senzor musí umožňovat provádění experimentů řízenou rychlostí ohřevu v rozmezí 0.01 až 30 °C/min s krokem 0.01 °C | možnost nastavit řízenou rychlost ohřevu v rozmezí 0.1 až 30 °C/min |  |
| Senzor musí umožňovat provádění analýz (ve statickém i dynamickém režimu), v inertní, oxidační a redukční, korozivní atmosféře, a musí dále umožňovat provádění analýzy za přítomnosti vlhkosti | měření v inertní, oxidační, redukční, korozivní atmosféře a za přítomnosti vlhkosti |  |
| Senzor musí umožňovat práci ve vakuu. (Senzor musí být vybaven vstupem pro připojení vakuové pumpy.) | měření ve vakuu |  |
| Součástí dodávky musí být adaptační kit pro připojení senzoru k zařízení Sensys EVO včetně LEMO konektorů | adaptační kit |  |
| Senzor musí být kompatibilní se stávajícím SW (software) pracujícím pod Microsoft Windows. | kompatibilita SW |  |