Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Stand pro metanizaci syntézních plynů

Předmětem je dodávka plně funkčního standu pro metanizaci syntézních plynů. Součástí plnění je rovněž instalace zařízení.

Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Stand pro metanizaci syntézních plynů musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Stand musí být tvořen reaktorovou tlakovou míchanou nádobou a příslušenstvím s min. parametry: Objem reaktorové nádoby v rozsahu 500 až 750 ml Provozní teplota min. v rozsahu 30 – 500 °C Konstrukční tlak min. v intervalu 0,1 – 34 MPa, min. provozní tlak při teplotě 500 °C – 30 MPa Míchání s nastavitelnou rychlostí min. v rozsahu 0-1700 rpm Materiálové provedení – nerezová ocel T316 nebo lepší Napájení – 230V, 50/60 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno vzorkovací trasou na odběr kapalných vzorků ze spodní části reaktoru opatřený ventilem vhodným pro provozní tlak a teplotu reaktoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno vstupní a výstupní trasou pro plynné médium opatřená jehlovým ventilem vhodným pro provozní tlak a teplotu reaktoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno bezpečností pojistkou proti provozu za vyššího než konstrukčního tlaku – např. průtržný disk | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno měřením tlaku v reaktoru – min. 1 manometr a 1 elektronický tlakový senzor s rozsahem min. v rozsahu konstrukčním rozsahu tlaků | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno měřením aktuální teploty v reaktoru min 1. termočlánkem schopný pracovat min. v rozsahu provozních teplot reaktoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno měřením aktuální teploty na vnějším povrchu reaktorového pláště při provozních podmínkách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být vybaveno zdvihacím systém pro jednoduchou manipulaci s otopným systémem (možnost použití i při teplotě pece min. 500 °C) a tělem reaktoru bez nutnosti manipulace s hlavou reaktoru s připojenými médii | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost výměny míchadla pro různé typy reakcí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost instalace chladící smyčky uvnitř reaktoru spolu s katalytickým košíčkem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být katalytický košíček s plyn zavádějícím míchadlem (síto s velikostí oka 1 mm) umístěn po obvodu míchadla | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být min. turbínové míchadlo (např. typ impeller) a plyn zavádějící míchadlo s vhodnými hřídelemi o potřebné délce | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být řídící a kontrolní jednotka PID regulace ohřevu a regulace rychlosti míchání s min. těmito vlastnostmi: Zobrazení aktuálního tlaku a teploty v reaktoru, teploty na povrchu reaktoru a otáček míchadla Možnost nastavení teplotního programu Bezpečnostní pojistka pro odstavení pece při překročení nastaveného tlaku nebo teploty (programovatelné) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přenosná vyhodnocovací jednotka pro řízení tlakového reaktoru a záznamem dat min. s parametry (notebook): Velikost obrazovky 14‘; antireflexní 1920 × 1080 px; pevný disk SSD 512GB; RAM 16Gb; výkon umožňující bezproblémový chod systému, software a řízení a vyhodnocování dat; Operační systém Windows 11 Pro; Síťová karta, Bez optické mechaniky; CZ klávesnice; | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součásti dodávky musí být software k ovládání tlakového reaktoru s vizualizací a záznamem dat z reaktoru - min. tlak v reaktoru, teplota v rektoru, teplota pláště reaktoru, otáčky míchadla | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.