Smlouva o DODÁVCE PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Smluvní strany:

- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

se sídlem:	17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena:	prof. Ing. Janem Platošem, Ph.D., děkanem FEI

IČO:	61989100

DIČ:	CZ61989100

(dále jen „Objednatel“) a

- [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

se sídlem:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zápis v obchodním rejstříku (je-li):	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zastoupen:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

ID datové schránky (je-li):	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

bankovní spojení:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

č.ú.:	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále v této smlouvě společně též jen jako „smluvní strany“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou, veřejnou vysokou školou univerzitního typu založenou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Dodavatel prohlašuje, že:

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

  - Objednatel uzavírá s Dodavatelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „REFRESH – Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048 (dále jen „Projekt“), který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem spravedlivé transformace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“). Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí (dále jen „Řídící orgán OP ST“). Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Univerzální systém pro sběr dat na bázi programovatelných kontrolérů a měřících modulů“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro realizaci Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Dodavatele.

  - Dodavatel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých Dodavatelem v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky podle zadávacích podmínek a nabídky Dodavatele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávacími podmínkami Veřejné zakázky,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávacích podmínek Veřejné zakázky.

  - Dodavatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

- PŘEDMĚT SMLOUVY

- Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli dodat rozsáhlý měřící a řídící systém na bází virtuální instrumentace vč. příslušenství (dále jen „Plnění“ či „zboží“), přičemž podrobná specifikace Plnění je uvedena v příloze č. 1 – Technická specifikace, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

- Součásti dodávky Plnění je rovněž doprava na místo plnění včetně vykládky a ekologické likvidace obalů, provedení veškerých dalších činností podmiňujících uvedení zboží do provozu, a dále dodání uživatelské dokumentace a manuálů.

- Součástí Plnění je i poskytnutí záručního servisu na dodané zboží po dobu záruční doby.

- Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli doklady, které se k Plnění vztahují, včetně technické dokumentace, vše v českém nebo anglickém jazyce.

- Dodavatel se zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva ke všem věcem tvořícím Plnění, která jsou převoditelná, a to v rozsahu stanoveném touto Smlouvou.

- Objednatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli nezbytně nutnou součinnost při poskytování Plnění Dodavatelem v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn nepřevzít Plnění, pokud Dodavatel nedodá Plnění řádně a včas, zejména pokud Dodavatel nedodá Plnění v dohodnuté kvalitě nebo množství, popř. Plnění má jiné vady, Dodavatel nedodá potřebnou dokumentaci k Plnění či neposkytne licence (je-li relevantní) k Plnění nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení Plnění do provozu a jeho řádnou funkčnost.

- Zboží bude dodáno jako nové, nepoužité, nikoliv repasované, nikoliv demoverze.

- DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Dodavatel se zavazuje provést celé Plnění, tj. předat Objednateli zařízení dle odst. 1. článku II. Smlouvy a dalších činností vyjmenovaných v odst. 2. článku II. Smlouvy, a to do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

- Místem plnění je areál zadavatele - Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, kde bude Dodavatelem provedena dodávka a další související činnosti uvedené v článku II. Smlouvy a záruční servis. Dodavatel se zavazuje informovat Objednatele o provedení Plnění v místě plnění a zároveň jej vyzvat k převzetí Plnění, a to nejméně 5 pracovních dnů předem.

- PROVEDENÍ PLNĚNÍ

- Vlastnické právo k Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází z Dodavatele na Objednatele okamžikem provedení Plnění, tj. předání, převzetí, a to vše v místě Plnění dle čl. III. odst. 2. Smlouvy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Plnění (dále také jen „předávací protokol“), jenž bude obsahovat:

- označení předmětu Plnění a Smlouvy,

- označení Objednatele a Dodavatele,

- prohlášení Objednatele, že Plnění přejímá,

- datum a místo sepsání,

- jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele

- eventuálně soupis drobných vad a nedodělků nebránících užívání (viz dále odst. 3 tohoto článku Smlouvy).

- Celé Plnění dle čl. II. odst. 1 je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Součástí povinností Dodavatele provést Plnění dle této Smlouvy je též předání všech dokladů náležejících k Plnění, technické dokumentace, návodů a případně dalších dokladů, jsou-li potřebné k užívání Plnění.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené Plnění bez vad a nedodělků, pokud se Objednatel nerozhodne jinak. Pokud Objednatel převezme Plnění vykazující drobné vady a nedodělky nebránící tomu, aby Plnění sloužilo svému účelu, budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu a Dodavatel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí Plnění, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.

- V případě prodlení Dodavatele s odstraněním drobných vad a nedodělků v termínu dle odstavce 3. tohoto článku této Smlouvy o více než 7 dnů je Objednatel oprávněn odstranit drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a Dodavatel je povinen nahradit mu veškeré náklady s tím spojené.

- Dodavatel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Dodavatelem či jeho poddodavateli.

- CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Celková cena Plnění specifikovaného v čl. II. a v Příloze č. 1 Smlouvy byla stanovena ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč bez DPH, DPH [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] % činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč. Celková cena Plnění včetně DPH činí [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč.

- V celkové ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením Plnění, např. náklady spojené s dopravou na místo plnění, pojištěním, jakož i jeho uvedením do provozu, prováděním záručního servisu a poskytnutí veškeré dokumentace dle této Smlouvy. Celková cena Plnění je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální, zahrnuje veškeré náklady spojené s Plněním. Změna ceny Plnění je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty bude zaúčtována podle platných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se Dodavatel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. V takovém případě pak není Objednatel povinen uhradit částku odpovídající DPH Dodavateli.

- Objednatel neposkytne Dodavateli žádnou zálohu na cenu Plnění.

- Cena Plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury vystavené Dodavatelem bez zbytečného odkladu po převzetí Plnění dle čl. IV. Smlouvy a po odstranění drobných vad a nedodělků, bylo-li Plnění převzato s drobnými vady a nedodělky. Dodavatelem vystavená faktura musí obsahovat identifikaci této Smlouvy a předmětu Plnění a její přílohou musí být smluvními stranami podepsaný předávací protokol potvrzující protokolární převzetí Plnění. Dále musí faktura splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle tohoto odstavce, popř. bude chybně vyúčtována cena Plnění nebo DPH, bude Objednatelem vrácena do 20 dnů ode dne jejího doručení k opravení bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury Objednateli. Fakturu Dodavatel doručí Objednateli doporučenou poštou na adresu Objednatele, nebo elektronicky na e-mailové adresy tereza.divecka@vsb.cz a tamara.sanitrakova@vsb.cz.

- Faktura vystavená Dodavatelem bude dále obsahovat název Projektu, reg. číslo Projektu a relevantní kód CZ CPA dodávky. Pokud faktura nebude obsahovat informace dle předchozí věty, může si Objednatel vyžádat jejich doplnění, nebo může fakturu Dodavateli vrátit. Pro vrácení faktury se použijí obdobně ustanovení předchozího odstavce.

- Cena Plnění je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu Plnění je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Dodavatele uvedeného na titulní straně této Smlouvy.

- Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Dodavatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Dodavatel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Dodavatel je povinen uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele o takové změně. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, provede Objednatel úhradu ceny Plnění pouze na účet, který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Objednatele, na který Objednatel požaduje provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Plnění na straně Objednatele. Ustanovení dle toho odstavce platí pouze, pokud je to pro osobu Dodavatele relevantní, tedy je-li Dodavatel plátcem DPH dle zákona o DPH.

- Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to v termínech s poddodavatelem předem dohodnutých.

- POVINNOSTI STRAN

- Dodavatel je povinen předat Plnění v požadované kvalitě a ve stanoveném dodacím termínu dle ustanovení této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za to, že předané Plnění má technické parametry stanovené v Příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž Plnění je prosté všech právních vad.

- Dodavatel je povinen dodat Objednateli veškeré podklady a dokumenty, které budou na základě platné legislativy a předpisů nutné pro jednání s orgány státní správy ve věci realizace samotné dodávky a následného provozování dodaného technologického celku nebo jeho jednotlivých částí.

- Dodavatel tímto prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy bude splňovat veškeré technické, právní, bezpečnostní a jiné normy a bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním, právním a jiným obecně závazným právním předpisům a současně prohlašuje, že Plnění dle této Smlouvy po kvalitativní stránce bude splňovat veškeré požadavky Objednatele na toto Plnění, resp. že toto Plnění bude zcela vyhovovat účelu, pro nějž Objednatel předmětné Plnění objednává, kdy současně prohlašuje, že je mu tento účel znám.

- Dodavatel se zavazuje k povinnosti archivovat veškeré písemnosti související s provedením Plnění podle této Smlouvy, a kdykoli po tuto dobu Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem, a to do 31. 12. 2037, pokud český právní řád nestanovuje pro některé dokumenty lhůtu delší. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení Plnění podle této smlouvy od Dodavatele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.

- Dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly Projektu, z jehož prostředků je hrazena cena Plnění, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním této Smlouvy, a dále jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit Řídícímu orgánu OP ST přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy [zejména zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v účinném znění]; ve smlouvách se svými poddodavateli Dodavatel tyto zaváže umožnit Řídícímu orgánu OP ST kontrolu poddodavatelů v témže rozsahu.

- KONTAKTNÍ OSOBY

- Každá ze smluvních stran určí kontaktní osobu. Kontaktní osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s Plněním této Smlouvy. Kontaktní osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

- Smluvní strany se dohodly na těchto oprávněných osobách:

- za Objednatele:

Ing. Jindřich Brablík, Ph.D., e-mail: jindrich.brablik@vsb.cz, tel.: 596 995 843

prof. Ing. Radek Martinek, Ph.D., e-mail: radek.martinek@vsb.cz, tel.: 596 995 995

- za Dodavatele:

[DOPLNÍ ÚČASTNÍK], e-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], tel.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

- ZÁRUKA

- Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost dle ust. § 2619 občanského zákoníku, a to v délce 12 měsíců, přičemž běh záruční doby počíná provedením celého Plnění dle odstavce 2. článku IV. této Smlouvy. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že Plnění bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel sjednaný této Smlouvě, a že si zachová obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené touto Smlouvou, a dále že Plnění nemá právní vady. Faktickou vadou dle této Smlouvy se rozumí stav, kdy Plnění objektivně nevykazuje funkční vlastnosti oproti vlastnostem uvedeným v této Smlouvě nebo v příloze této Smlouvy.

- Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn tyto vady oznámit Dodavateli, a to nejpozději do konce záruční doby. Reklamace může být učiněna písemně, elektronicky na e-mailovou adresu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]. Vady, které Objednatel oznámí Dodavateli v době běhu záruční doby, se Dodavatel zavazuje odstranit bezplatně a za podmínek dále stanovených v této Smlouvě.

- Dodavatel je povinen odstranit oznámenou vadu zboží nejpozději do 30 dnů od jejího nahlášení.

- Vada se považuje za odstraněnou v okamžiku, kdy jsou obnoveny všechny sjednané funkce Plnění a Plnění bude předáno zpět Objednateli na základě předávacího protokolu o odstranění reklamované vady.

- Jestliže Dodavatel neodstraní vady oznámené Objednatelem v době stanovené v tomto článku, případně v době smluvními stranami písemně dohodnuté, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dodavatel se v tom případě zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady Objednatelem samotným nebo třetí osobou, a to do 30 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. Závazek Dodavatele uhradit Objednateli smluvní pokutu tím není dotčen. Odstraněním vady prostřednictvím Objednatelem samotným nebo prostřednictvím třetí osoby nezaniká odpovědnost Dodavatele za škody způsobené v souvislosti s vadou Plnění.

- Pokud se po oznámení vady Objednatelem Dodavateli ukáže, že vadu nelze odstranit, je Objednatel oprávněn si vybrat, zda od této smlouvy odstoupí, nebo uplatní nárok na slevu z ceny, a to bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy vyšlo najevo, že vadu nelze odstranit.

- Odměna za záruční servis je zahrnuta v ceně dle čl. V. Smlouvy.

- Dodavatel je povinen uhradit Objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Dodavatel rovněž Objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

- Dodavatel odpovídá za to, že Plnění ani jeho jednotlivé části či komponenty nebudou zatíženy právem třetí osoby. Vyjde-li najevo, že Plnění bylo v den jeho dodání zatíženo právem třetí osoby, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat, aby Dodavatel vlastním jménem tyto nároky třetích osob na své náklady vypořádal.

- SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

- V případě prodlení Dodavatele s provedením celého Plnění v termínu dle čl. III. odst. 1. této Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,08 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením faktury je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

- V případě, že Dodavatel neodstraní drobnou vadu nebo nedodělek ve lhůtě stanovené v odstavci 3. článku IV. této Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,04 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

- V případě, že Dodavatel neodstraní vadu Plnění ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 3. této Smlouvy, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny plnění bez DPH uvedeného v čl. V. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení s  vady Plnění, přičemž tato smluvní pokuta se uplatní pro každou jednotlivou vadu Plnění.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 20 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.

- Smluvní pokuta dle této Smlouvy se nezapočítává na úhradu škody, která vznikla v souvislosti s porušením povinností stanovených touto Smlouvou a tyto nároky lze uplatňovat nezávisle na sobě v plné výši. Závazek zaplatit smluvní pokutu tak nevylučuje právo na náhradu škody v plné výši.

- Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele na úhradu ceny Plnění.

- V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a bez jakéhokoliv dalšího omezení.

- UJEDNÁNÍ O VYŠŠÍ MOCI

- Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.

- Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, pandemie, živelné události a generální stávka.

- Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.

- Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle této smlouvy. Tato zpoždění prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.

- Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů ode dne, kdy se dozvěděla o jejich existenci, uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně (v listinné podobě či e-mailem na kontaktní osobu Objednatele). Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.

- PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

- Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou.

- Objednatel si vyhrazuje možnost odstoupit od této Smlouvy v případě:

- prodlení Dodavatele s předáním Plnění po dobu delší než 30 dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy,

- prodlení Dodavatele s odstraněním vady Plnění delším než 21 dnů.

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na toto prodlení Dodavatelem písemně upozorněn.

- Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud

- na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž byl soudem zjištěn úpadek, nebo smluvní strana sama podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení; nebo

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

- V případech dle odstavce 5. tohoto článku této Smlouvy je oprávněná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku, kdy k porušení této Smlouvy zakládající právo od této Smlouvy odstoupit nastalo. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení.

- Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy si strany vrátí veškerá poskytnutá plnění, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na části Plnění (a jim odpovídajících protiplnění, včetně práv vztahujících se na základě této Smlouvy k takovým částem Plnění), která Objednatel určí ve lhůtě 1 měsíce od účinnosti odstoupení kterékoli strany svým jednostranným písemným oznámením Dodavateli, a to na základě jeho posouzení, že taková část Plnění pro něho má hospodářský význam i bez zbytku Plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nemá Dodavatel nárok na úhradu jakékoliv kompenzace za části Plnění, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit (zejména protože byly poskytnuty ve výkonech), jsou-li součástí plnění, které má být dle rozhodnutí Objednatele vráceno. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakékoliv náklady spojené s demontáží části Plnění, které mají být postupem dle tohoto odstavce Smlouvy navráceny Dodavateli, nese výhradně Dodavatel.

- XII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Smluvní strany se rovněž zavazují dodržovat pravidla OP ST.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1895 až § 1900 občanského zákoníku o možnosti postoupení smlouvy mezi postupitelem a třetí osobou.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 557 občanského zákoníku o tom, že připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první.

- Dodavatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí straně

- Započtení na pohledávky Dodavatele vzniklé této Smlouvy se nepřipouští. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým Objednateli z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní aplikaci ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného podání žaloby na plnění z této smlouvy.

- V případě, že v období mezi uzavřením této Smlouvy a předáním Plnění dojde k výrobě vyšší verze dodávaného zboží nebo jeho části, může Dodavatel po předchozím písemném souhlasu Objednatele dodat za podmínek uvedených v této Smlouvě Objednateli tuto vyšší verzi zboží, a to bez navýšení celkové ceny Plnění, při zachování lhůty předání zboží, při zachování kompatibility zboží s jinými technologiemi a při zachování totožných nebo lepších parametrů zboží oproti parametrům zboží původně sjednaného v této Smlouvě.

- Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení o neúměrném zkrácení dle ust. § 1793 občanského zákoníku ani ust. § 1796 občanského zákoníku o lichvě.

- Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Vyžaduje-li tato Smlouva pro nějaké jednání písemnou formu, bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní strany jsou oprávněny namítnout neplatnost této Smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

- Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu. V souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se za místně příslušný soud k projednávání sporů z této Smlouvy prohlašuje obecný soud Objednatele.

- Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- příloha č. 1 - Technická specifikace

- Tato smlouva je uzavřena elektronicky, a to elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

- Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné smluvní strany.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto Smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

| V Ostravě | V [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
| ...................................................................... Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Jan Platoš, Ph.D. děkan FEI | ...................................................................... [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Univerzální systém pro sběr dat na bázi programovatelných kontrolérů a měřících modulů:

Předmětem dodávky je rozsáhlý měřící a řídící systém na bází virtuální instrumentace. Systém bude modulární s programovatelnými vstupy a výstupy. Základem systému bude několik kontrolérů s procesorem umožňující realizaci měřicích a velmi pomalých řídích úloh. Kontroléry budou disponovat sloty pro různé vstupně/výstupní moduly, které budou umožňovat přesné a rychlé měření různých druhů signálů, generování excitačních signálů, ovládání zařízení pomocí digitálních výstupů, generování specifických digitálních signálů, komunikace přes různá rozhraní (CAN,LIN) a další.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce a typové označení bloku 1:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 2:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 3:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 4:	uvede účastník

Výrobce a typové označení bloku 5:	uvede účastník

Systém musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – 2 x Programovatelné šasi s kontrolérem pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 8 vstupně/výstupních modulů. |  |  |
| 8 slotů pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 13.1072 MHz, 12.8 MHz, 10 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. Šasi bude podporovat synchronizaci různých úloh pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude podporovat souběžně 3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO, 4 časovače/čítače HW časované úlohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 x Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 Mbps. Komunikační rozhraní bude podporovat IEEE 802.1AS gPTP časovou synchronizaci s přesností nižší než 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9 V – 30 V, maximální spotřeba zařízení 16W. Rozsah provozních teplot od -40 °C do 70 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro kontrolér a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) NI-DAQmx pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – 2 x Programovatelné šasi s kontrolérem pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 4 vstupně/výstupních modulů. |  |  |
| 4 sloty pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 13.1072 MHz, 12.8 MHz, 10 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. Šasi bude podporovat synchronizaci různých úloh pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude podporovat souběžně 3x AI, 1x AO, 1x DI, 1x DO, 4 časovače/čítače HW časované úlohy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 x Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 Mbps. Komunikační rozhraní bude podporovat IEEE 802.1AS gPTP časovou synchronizaci s přesností nižší než 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9 V – 30 V, maximální spotřeba zařízení 16W. Rozsah provozních teplot od -40 °C do 70 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro kontrolér a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) NI-DAQmx pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – 2x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním ethernet umožňující připojení 1 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 1 slot připojení vstupně/výstupního digitálního, analogového, časovacího nebo komunikačního modulu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní ethernet 10/100 Mbps | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9V – 30V, maximální spotřeba zařízení 5W. Rozsah provozních teplot od 0 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4– 2x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním USB umožňující připojení 1 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 1 slot připojení vstupně/výstupního digitálního, analogového, časovacího nebo komunikačního modulu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní USB 2.0 Hi-Speed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora až 6 vysokorychlostních datových kanálů pro různé úlohy sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení 5 V přes USB konektor. Maximální odběr 500 mA. Rozsah provozních teplot od -20 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 5 – 1x- Programovatelné šasi pro sběr dat s komunikačním rozhraním USB umožňující připojení 14 vstupně/výstupního modul |  |  |
| 14 slotů pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Šasi s kontrolérem bude disponovat interními hodinovými signály 80 MHz, 20 MHz, 100 kHz a přesností 50 ppm pro řízení úloh sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora až 12 vysokorychlostních datových kanálů pro různé úlohy sběru dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 programovatelné funkční vstupy/výstupy přístupné přes BNC konektory podporující maximální délku kabelu 3 metry a impedanci kabelu 50 Ω. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační rozhraní USB 3.0 SuperSpeed | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9V – 30V, maximální spotřeba zařízení 25W. Rozsah provozních teplot od -20 °C do 55 °C. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro šasi a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 6 – 4-kanálový vstupní digitizér pro měření dynamických jevů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 14bitovými převodníky. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 305 Hz do 20 MHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V, vstupy budou podporovat RSE mód měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude 1 MΩ, vstupní DC vazba, vstupní kapacita 24 pF. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude umožňovat pracovat v režimu vysoké rychlosti 20 MS/s (11 ENOB) anebo vysokého rozlišení 5MS/s (12 ENOB). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým filtrem typu Bessel 6. řádu s dolním mezním kmitočtem 4,7 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 7 – 3 x 4-kanálový analogový vstupní modul pro simultánní diferenciální měření vyžadující vyšší míru izolace vstupů vůči zemi. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 16bitovými převodníky typu SAR. Maximální vzorkovací frekvence bude 227,27 kHz v případě 1 kanálu a 100 kHz v případě všech 4 kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V. Vstupy podporují pouze diferenciální zapojení a měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů vůči zemi bude 1 GΩ. Izolace vstupů vůči zemi do 250 V (RMS) se špičkovým napětím do 2300 V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 8 - 6-kanálový výstupní modul pro generování dynamických signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 6 analogovými simultánními výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí až 1 MHz na kanál. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 10 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 0,6 Ω, kapacita výstupu 1 nF. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 37 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 9 – 16-kanálový výstupní modul pro generování analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 16 analogovými výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí v případě použití 1 výstupy bude 322 kHz a v případě použití všech výstupů bude 25 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 4 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 2 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor bude 36pinový pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 10 – 4-kanálový výstupní modul pro generování rychlých analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude alespoň do 100 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na výstupní kanál bude alespoň ±1 mA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 2 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor bude šroubovací svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 11 – 2-kanálový výstupní modul pro generování přesných analogových napěťových signálů pro audio aplikace. |  |  |
| Modul bude disponovat 2 simultánními analogovými výstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah obnovovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1,652 kHz do 51,2 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 3V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní impedance 6 Ω, ochrana proti přepětí mezi vstupem a zemí ±30 V, výstupní DC vazba | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektory typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 12 – 8-kanálový, rychlý digitální výstupní modul s nastavitelnou hladinou výstupního napětí a napájením zátěže. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními výstupními linkami s rozsahem 5V – 30V. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní proud na kanál 1 A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní impedance jednotlivých kanálů 0,13Ω. Izolace jednotlivých výstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 13 – 8-kanálový, rychlý digitální vstupní modul pro výkonové průmyslové a automotive aplikace s nastavitelnou vstupní napěťovou úrovní. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními vstupními linkami s rozsahem 24 V – 250 V. Úroveň vstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. Modul si automaticky nastaví prahovou úroveň na 2/3 úrovně externího napájení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,8 mA a maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 300V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 14 – 32-kanálový digitální vstupní a výstupní modul s volitelnými napěťovými úrovněmi pomocí externího zdroje napětí |  |  |
| Modul bude disponovat 16 digitálními vstupními linkami a 16 výstupními linkami s rozsahem 0 V – 30V v případě režimu digitálního vstupu a s rozsahem 6V – 30 V pro výstupní režim. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální doba ustálení signálu v případě režimu digitálního vstupu je 1 µs a maximální do propagační doba v případě výstupního režimu je 500 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu nebo čtení z digitální linky bude 7 µs | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 15 – 32-kanálový digitální vstupní a výstupní modul podporující 24 V napěťovou úroveň určený pro průmyslové spínače a převodníky |  |  |
| Modul bude disponovat 32 digitálními vstupními linkami s rozsahem log. úrovní 0 definovanou pod 5V a log. úrovní 1 definovanou nad 10V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 1 µs. Minimální perioda vzorkování modulu je 7 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,8 mA a maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. Maximální napětí na kanál 60V pro 8 kanálů nebo 30V pro 32 kanálů. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance 30 kΩ ± 5%.Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 16 – 8-kanálový, rychlý digitální vstupně/výstupní modul s TTL logikou |  |  |
| Modul bude disponovat 8 rychlými digitálními vstupně/výstupními linkami, které podporují TTL logiku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální propagační zpoždění vstupů a výstupů na jednotlivých linkách bude 100 ns. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální přepínací frekvence bude 30 MHz v případě vstupní režimu digitálních linek a maximální přepínací frekvence bude 20 MHz v případě výstupního režimu digitálních linek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 25 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 17 – 4-kanálový pomalý digitální vstupní modul s širokým rozsahem podporovaných vstupních napěťových úrovní |  |  |
| Modul bude disponovat 4 digitálními vstupními linkami s rozsahem ±5VDC – 250VDC a 10 VAC – 250 VAC. Rozsah log. úrovně 0 definován ≤±1 VDC/VAC log. úrovně 1 definovanou nad ≥±4 VDC/ ≥10 V(RMS) při 50/60 Hz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na změnu vstupní úrovně 2,8 ms. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vstupní proud na kanál 1,4 mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace vstupů proti sobě 250V (RMS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 10 pinový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 18 – 8-kanálový digitální výstupní modul se Solid-State relé pro široké spektrum průmyslových aplikací (řízení motorů, aktuátorů a DC zařízení) |  |  |
| Modul bude disponovat 8 digitálními výstupními linkami se Solid-state relé se spínacím napětí do 60VDC/30V(RMS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Typická odezva na rozepnutí relé do 0,5 ms a typická odezva na sepnutí relé do 9ms. Maximální odpor výstupy v případě otevřeného relé je 200 mΩ. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální spínaný proud 1,2 A v případě maximálně 4 kanálů a 0,75 A v případě všech 8 kanálů. maximální vstupní výkon 150 mW na kanál. Maximální napětí na kanál 60V pro 8 kanálů nebo 30V pro 32 kanálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace jednotlivých vstupů proti sobě do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 19 – 2 portový modul pro multiprotokolovou komunikaci s automobily |  |  |
| 2 porty pro připojení ke komunikační sběrnici typu LIN nebo CAN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora standardu CAN HS a CAN FD s podporou přenosových rychlostí až 1Mbit/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektory typu Philips TJA1041 pro připojení ke sběrnici. Konektor pro připojení externího napájení v rozsahu 9 V – 30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 20 – 1 portový modul pro CAN komunikaci podporující formát CANopen |  |  |
| 1 port pro připojení ke komunikační sběrnici typu CAN. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora standardu CAN HS a CAN FD s podporou přenosových rychlostí až 1Mbit/s. Podpora formát CANopen. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektory typu DSUB 9pinový pro připojení ke sběrnici. Podpora externího napájení v rozsahu 9V – 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 21 – 8 kanálový izolovaný vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, a S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 1,8 Hz (vysoce přesný režim měření) do 95 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 85nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 1µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 5 MΩ | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Izolace jednotlivých vstupů proti sobě do 60VDC a špičkově 1500V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací, součástí modulu je také svorkovnicový blok zajišťující vyšší přesnost měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 22 – 16 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků se svorkovým pružinovým konektorem |  |  |
| Modul bude disponovat 16 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 1 Hz (vysoce přesný režim měření) do 75 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 200nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 7µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 78 MΩ, ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 23 – 16 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí termočlánků se svorkovnicovým blokem |  |  |
| Modul bude disponovat 16 vstupními kanály s 24bitovými simultánními Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí termočlánků. Rozsah vstupního napětí ±78,125 mV. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora termočlánků typu J, K, T, E, N, B, R, a S | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vzorkovací frekvence od 0,96 Hz (vysoce přesný režim měření) do 68 Hz (dynamický režim měření). Vstupní rušení 220nV (RMS) pro vysoce přesný režim a 2,8µV (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozdílová impedance 20 MΩ, , ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací, součástí modulu je také svorkovnicový blok zajišťující vyšší přesnost měření. Svorkový blok podporuje interní kompenzaci studeného konce pro 3 kanály. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 24 – 8 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí odporových PT100RTD snímačů |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými multiplexovaným Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí PT100RTD snímačů. Podpora měření pomocí 3vodičové a 4vodičové metody. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupních teplot od -200°C do 850 °C s odpovídajícím rozsahem odporu od 0Ω do 400Ω. Excitační proud 1mA na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost převodu od 200 ms (vysoce přesný režim měření) do 2,5 ms (dynamický režim měření) na 1 kanál. Přesnost měření 0,001°C (RMS) pro vysoce přesný režim a 0,02°C (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 25 – 8 kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí odporových PT1000RTD snímačů |  |  |
| Modul bude disponovat 8 vstupními kanály s 24bitovými multiplexovaným Delta-Sigma převodníky pro měření teploty pomocí PT1000RTD snímačů. Podpora měření pomocí 3vodičové a 4vodičové metody. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupních teplot od -200°C do 850 °C s odpovídajícím rozsahem odporu od 0Ω do 4000Ω. Excitační proud 0,1mA na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rychlost převodu od 200 ms (vysoce přesný režim měření) do 2,5 ms (dynamický režim měření) na 1 kanál. Přesnost měření 0,001°C (RMS) pro vysoce přesný režim a 0,02°C (RMS) pro dynamický režim. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 26 – 4-kanálový vstupní modul pro měření zvuku a vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1,652 kHz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 27 – 2 ks 8-kanálový vstupní modul pro měření vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 267 Hz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu 10- 32 koaxiál jack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 28 – 8-kanálový vstupní modul pro přesné měření malých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 10 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 21,9mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi vstupním kanálem a společnou zemnící svorkou 79Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým antialiasingovým filtrem typu Butterworth 2. řádu nebo 4. řádu s dolním mezním kmitočtem v rozsahu od 125 Hz do 4000 Hz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým comb filtrem typu pásmová zádrž s volitelnou první zádrží na fs,fs/2,fs/4,fs/8,fs/16 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 3000V (RMS). Ochrana proti přepětí mezi vstupy ± 30V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 29 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné měření středně velkých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1 613 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude 50A (RMS)/147VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi diferenciálními vstupy 0,2mΩ. Podpora diferenčního měření a RSE měření a AC vazba . | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným kombinovaným (analogový a digitální) antialiasingovým dolnopropustním filtrem s útlumem 100 dB v zádržném pásmu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 250V (RMS) a špičkově 2300V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 250V (RMS) a špičkově 1390V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 30 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné měření velkých proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1 613 Hz do 50 kHz. Vstupní proudový rozsah jednotlivých převodníků bude 5A (RMS)/14,9VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedanci mezi diferenciálními vstupy 12mΩ. Podpora diferenčního měření a RSE a DC vazba . Maximální DC složka proudu 1,5A kontinuálně | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným kombinovaným (analogový a digitální) antialiasingovým dolnopropustním filtrem s útlumem 95 dB v zádržném pásmu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 300V (RMS) a špičkově 3510V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 480V (RMS) a špičkově 3510V (RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací s kroužkovými koncovkami a s krytem pro zajištění nepřístupnosti svorek. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 31 – 8-kanálový výstupní modul pro generování malých excitačních nebo řídících proudů. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 analogovými výstupy s 16bitovým rozlišením. Maximální obnovovací frekvence 166,666 kHz v případě 1 kanálu a 24 kHz v případě všech 8 kanálů. Výstupní proudový rozsah 0 – 20 mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podporovaná zátěž připojená k výstupu bude mít maximálně 600 Ω s maximálním úbytkem napětí 12 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul pracuje s externím zdrojem napájení v rozsahu od 9VDC do 30 VDC. Doba ustálení výstupu do 1ms v případě změny v celém výstupním rozsahu (40µs na 1mA) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti společné svorce do ±36VDC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 32 – 2-kanálový vstupní universální modul pro rychlé a přesné měření |  |  |
| Modul bude disponovat 2 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1652 Hz do 51,2 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozsah±16,3V nebo ±73,5mV v případě měření napětí, 22,1mV/V v případě plného, polovičního a čtvrtinového můstkového měření, 0V - 5,3V v případě IEPE snímačů. Při použití specifického adaptéru bude modul umožňovat také měření vyšších napětí v rozsahu ±62V a proudy v rozsahu ±20mA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační napětí 2 V ± 1% nebo 3,3 V na kanál a maximální výstupní proud 17,8 mA nebo 10,1 mA. Modul bude poskytovat napájení pro IEPE sensory 2,2mA a 20,5V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Izolace jednotlivých kanálů proti sobě do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Ochrana proti přepětí na vstupech ±30 V nebo ±30 V. DC vazba na vstupech. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude využívat externí zdroj napájení v rozsahu 9V - 30V s výkonem alespoň 2W. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude D-SUB 9pinový na každý kanál | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také adaptér na D-SUB konektor s 13pinovou svorkovnicí umožňující měření proudu a napětí vyšších rozsahů. Adaptér bude dostupný pro každý jednotlivý DSUB konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 33 – 8-kanálový vstupní modul pro a přesné tenzometrické můstkové měření pomocí čtvrtečního můstku |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 794 Hz do 10 kHz. Vstupní rozsah ±29,4 mV/V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační napětí 2 V ± 1% na kanál a maximální výstupní proud 80 mA. Metoda měření pomocí bočníkové rezistoru ve čtvrtečním můstku s 120 Ω referenčními odpory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ochrana proti přepětí mezi vstupy ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 34 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné tenzometrické můstkové měření pomocí různých můstkových konfigurací |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1613 Hz do 50 kHz. Vstupní rozsah ±25 mV/V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat volitelnou hladinu interního excitačního napětí 2,5V, 3,3V, 5V, 10V s maximálním výkonem interního zdroje 150 mW. Modul bude podporovat externí napájení v rozsahu 2V – 10V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude interně podporovat metodu měření pomocí celého nebo polovičního můstku. Modul bude umožňovat měření pomocí čtvrtinového můstku s 120Ω 350Ω nebo 1MΩ za využití adaptéru pro čtvrt můstkové měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Izolace jednotlivých vstupů proti zemi do 60VDC a špičkově 1000V (RMS). Ochrana proti přepětí na vstupech ±30 V nebo ±30 V.. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat 100 kΩ bočníkovým kalibračním odporem | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude DSUB 37pinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí modulu bude také adaptér pro čtvrt můstkové měření na každý kanál. 2 adaptéry budou mít odpory 120 Ω a 2 adaptéry budou mít odpory 350 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 35 – 4x Modul pro synchronizaci několika programovatelných kontrolérů s operačním systémem reálného času |  |  |
| 3 porty se 4 programovatelnými diferenciálními linkami na každý port. Maximálně 8 simultánních výstupů a 4 spouštěcí/řídící signály pro kontrolér. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 zelené indikační LED | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3 x vstupní konektor RJ45 pro stíněný kabel. Maximální délka kabelu 100 metrů a propagační zpoždění 4,98 ns/m. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 36 –Příslušenství k programovatelnému kontroléru pro sběr dat. |  |  |
| Napájecí adaptér, kabel a konektor pro jednotlivé kontroléry pro sběr dat. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů na panel nebo na stěnu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů na DIN lištu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Klasická a industriální sada pro uchycení jednotlivých kontrolérů pro uchycení na rack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.