Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Systém pro měření a zpracování dat s využitím FPGA pro aplikace reálného času:

Předmětem dodávky je měřící a řídící systém na bází virtuální instrumentace. Systém bude modulární s rekonfigurovatelnými vstupy a výstupy. Základem systému bude kontrolér s procesorem a operačním systémem reálného času umožňující realizaci měřicích a pomalých řídích úloh. Součástí systému bude také programovatelné hradlové pole (FPGA), které bude umožňovat implementaci vysoce deterministických řídících a automatizačních úloh. Kontrolér bude disponovat sloty pro různé vstupně/výstupní moduly, které budou umožňovat přesné a rychlé měření různých druhů signálů, generování excitačních signálů, ovládání zařízení pomocí digitálních výstupů, generování specifických digitálních signálů, komunikaci přes různá sériová komunikační rozhraní (SPI, I2C atd..). Systém bude dále obsahovat přesný synchronizační a časovací modul využívající technologii GPS pro realizaci měřících a řídících úloh, které vyžadují nejvyšší míru synchronizace.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce a typové označení bloku 1:	uvede účastník

Systém musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 – 2 x Programovatelný kontrolér s operačním systémem reálného času, programovatelným hradlovým polem a sloty pro vstupně/výstupní moduly. |  |  |
| 8 slotů pro připojení vstupně/výstupních digitálních, analogových, časovacích a komunikačních modulů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontrolér bude obsahovat více jádrový procesor s operačním systémem reálného času. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontrolér bude disponovat programovatelným hradlovým polem (FPGA) s alespoň 407 000 klopných obvodů, 203 000 LUT, 840 DSP bloky a 16 kbity blokové RAM paměti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontrolér bude disponovat pamětí typu SSD s kapacitou alespoň 16 GB, dále bude obsahovat paměť typu RAM DDR3L s kapacitou alespoň 4 GB přístupnou z procesoru a paměť typu RAM DRR3 s kapacitou 256 MB přístupnou z FPGA. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 2 x Komunikační rozhraní ethernet 10/100/1000 Mbps | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 x USB port typu A s rozhraním USB 2.0 s maximální teoretickou rychlostí přenosu 480 Mb/s a 2 x USB port typu C s podporující rozhraní USB 3.1 s maximální teoretickou rychlostí přenosu dat 5 Gb/s. Jeden z USB C konektorů bude zároveň podporovat rozhraní display port. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Alespoň 1 RS232 sériový komunikační port a alespoň 1 RS-485 sériový komunikační port | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora SD karty s rozhraním UHS‐I SDR50 a DDR50. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah vstupního napájecího napětí 9 V – 30 V, maximální spotřeba zařízení 60W. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pro kontrolér a vstupně/výstupní moduly budou dostupné ovladače (API) NI-RIO and NI-DAQmx pro vývojové prostředí LabVIEW umožňující komplexní konfiguraci zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 2 – 8-kanálový vstupní modul pro přesné měření analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 10 Hz do 50 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V. Vstupy podporují diferenciální zapojení a měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude větší než 10 GΩ. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul disponuje programovatelným dolnopropustným HW filtrem typu Butterworth 2. nebo 4. řádu a programovatelným HW filtrem typu Comb (pásmová zádrž) pro jednotlivé vstupy. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 3 – 1-kanálový vstupní modul pro měření elektromagnetických RF emisí. |  |  |
| Modul bude disponovat 1 RF vstupem s vstupním frekvenčním rozsahem 30 kHz – 100 MHz, 16bitovým Delta-Sigma IF digitizérem s frekvencí 320 kS/s a 16bitovým SAR logaritmickým detektorem s vzorkovací frekvencí 190,512 kS/s. Maximální vstupní výkon bude vstupu bude + 10 dBm a impedance vstupu 50 Ω, AC vazba. Konektor typu BNC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat 1 vstupem pro lokální oscilátor. Maximální vstupní výkon bude vstupu bude + 15 dBm a impedance vstupu 50 Ω, AC vazba. Konektor typu BNC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat jedním výstupem pro lokální oscilátor s AC vazbou, frekvenčním rozsahem 244 MHz – 344 MHz, výstupní impedancí 50 Ω, maximálním výstupním výkonem +15 dBm a vzorkovací frekvencí 320 kS/s. Konektor typu BNC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 4– 4-kanálový vstupní digitizér pro měření dynamických jevů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 14bitovými převodníky. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 305 Hz do 20 MHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 10 V, vstupy budou podporovat RSE mód měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude 1 MΩ, vstupní DC vazba, vstupní kapacita 24 pF. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude umožňovat pracovat v režimu vysoké rychlosti 20 MS/s (11 ENOB) anebo vysokého rozlišení 5MS/s (12 ENOB). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude disponovat SW volitelným analogovým filtrem typu Bessel 6. řádu s dolním mezním kmitočtem 4,7 MHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 5 – 16-kanálový výstupní modul pro generování analogových napěťových signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 16 analogovými výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí v případě použití 1 výstupy bude 322 kHz a v případě použití všech výstupů bude 25 kHz. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 4 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 2 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výstupní konektor bude 36pinový pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 6 – 8-kanálový, rychlý digitální vstupně/výstupní modul s TTL logikou |  |  |
| Modul bude disponovat 8 rychlými digitálními vstupně/výstupními linkami, které podporují TTL logiku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální propagační zpoždění vstupů a výstupů na jednotlivých linkách bude 100 ns. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální přepínací frekvence bude 30 MHz v případě vstupní režimu digitálních linek a maximální přepínací frekvence bude 20 MHz v případě výstupního režimu digitálních linek | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 25 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 7 – 32-kanálový digitální výstupní modul s volitelnými výstupními napěťovými úrovněmi pomocí externího zdroje napětí |  |  |
| Modul bude disponovat 32 digitálními výstupními linkami s rozsahem 0 V – 60 V. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu 8 µs a maximální propagační doba 1 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální výstupní proud na kanál 1 A a suma proudů přes všechny aktivní kanály 20 A. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude 37pinový typu DSUB. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 8 – 2 x GPS synchronizační modul |  |  |
| GPS synchronizační a časovací modul podporující typ signálu L1 frequency; GPS C/A code | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Frekvence GSP signálu 1575,42 MHz | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální vysokofrekvenční výkon na vstupu 3dBm | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nominální vstupní impedance 50 Ω | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Přesnost PPS (pulse-per-second) ±100ns | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor pro anténu typu SMA | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 9 – 2 portový modul pro multiprotokolovou komunikaci s automobily |  |  |
| 2 porty pro připojení ke komunikační sběrnici typu LIN nebo CAN | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora standardu CAN HS a CAN FD s podporou přenosových rychlostí až 1Mbit/s | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektory typu Philips TJA1041 pro připojení ke sběrnici. Konektor pro připojení externího napájení v rozsahu 9 V – 30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 10 – 2 x Modul pro synchronizaci několika programovatelných kontrolérů s operačním systémem reálného času |  |  |
| 3 porty se 4 programovatelnými diferenciálními linkami na každý port. Maximálně 8 simultánních výstupů a 4 spouštěcí/řídící signály pro kontrolér. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 4 zelené indikační LED | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3 x vstupní konektor RJ45 pro stíněný kabel. Maximální délka kabelu 100 metrů a propagační zpoždění 4,98 ns/m. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 11 – 3-kanálový vstupní modul pro měření zvuku a vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 3 simultánními analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 0,985 kHz do 102,4 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 31,5 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. Minimálně napájecí proud na kanál 4 mA a minimální napětí IEPE napájení 22 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 12 – 4-kanálový vstupní modul pro měření zvuku a vibrací s podporou IEPE na všech vstupních kanálech. |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními analogovými vstupy s 24-bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí jednotlivých vstupů bude od 1,652 kHz do 51,2 kHz. Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 5Vpk. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat připojení IEPE snímačů. Podpora IEPE bude softwarově konfigurovatelná. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní kanály budou umožňovat softwarovou přepínání mezi AC/DC vazbou na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jednotlivé vstupní konektory budou typu BNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 13 – 6-kanálový vstupní modul pro měření frekvence reluktančních sensorů, enkodérů a dalších. |  |  |
| Modul bude disponovat 6 vstupními kanály se vstupním rozsahem 150 V RMS mezi kanály. Podpora diferenciálního nebo RSE měření. Vstupní frekvenční rozsah od 0,025 Hz do 128 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurovatelná možnost detekce sestupné nebo nástupné hrany, vstupní digitální filtr překmitů od 0 ns (filtr vypnut) do 5,24 ms s krokem 80 ns. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní konfigurovatelný filtr typu butterworth 2. řádu s možností volby mezi 13 mezními kmitočty od 1 Hz do 6167 Hz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupy mohou fungovat v režimu čítače s rozlišením 32 bitů s maximální vzorkovací frekvencí 102,4 kHz. Podpora měření periodu/frekvence a čítání zvoleného typu hrany. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurovatelný vstupní práh od -9,5 V do 9,5 V a konfigurovatelný rozsah vstupní hystereze 0 V - 5 V na kanál. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 14 – 32-kanálový digitální vstupní a výstupní modul s volitelnými napěťovými úrovněmi pomocí externího zdroje napětí |  |  |
| Modul bude disponovat 16 digitálními vstupními linkami a 16 výstupními linkami s rozsahem 0 V – 30V v případě režimu digitálního vstupu a s rozsahem 6V – 30 V pro výstupní režim. Úroveň výstupního signálu je nastavitelná externím napěťovým zdrojem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální doba ustálení signálu v případě režimu digitálního vstupu je 1 µs a maximální do propagační doba v případě výstupního režimu je 500 µs. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální odezva modulu na požadavek zápisu nebo čtení z digitální linky bude 7 µs | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude pružinový svorkový | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 15 – 6-kanálový výstupní modul pro generování dynamických signálů |  |  |
| Modul bude disponovat 6 analogovými simultánními výstupy s 16bitovými převodníky. Rozsah obnovovacích frekvencí až 1 MHz na kanál. Výstupní napěťový rozsah jednotlivých výstupních kanálů bude ± 10 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Maximální dodávaný proud na všechny výstupní kanály bude alespoň ±16 mA a na jednotlivý kanál maximálně 10 mA. Výstupní impedance jednotlivých kanálů bude 0,6 Ω, kapacita výstupu 1 nF. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude typu DSUB s 37 piny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 16 – 8-kanálový vstupní modul pro rychlé a přesné tenzometrické můstkové měření |  |  |
| Modul bude disponovat 8 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 794 Hz do 10 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační napětí 2 V ± 1% na kanál a maximální výstupní proud 80 mA. Metoda měření pomocí bočníkové rezistoru ve čtvrtečním můstku s 120 Ω referenčními odpory. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní rozsah ±29,4 mV/V. Ochrana proti přepětí mezi vstupy ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 17 – 8-kanálový vstupní modul pro přesné měření teplot pomocí RTD snímačů. |  |  |
| Modul bude disponovat 8 analogovými vstupy s 24bitovým Delta-Sigma převodníkem. Rozsah agregované vzorkovací frekvence všech vstupů bude 400 Hz. Vstupní rozsah měřených odporů 0 Ω – 400 Ω odpovídající teplotám -200 °C – 850 °C vstupy budou podporovat RSE mód měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude schopen dodat excitační proude 1 mA na kanál. Modul bude podporovat 3vodičové nebo 4vodičové měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modul bude umožňovat pracovat v režimu vysoké rychlosti 400 Hz (6 mΩ RMS) pro všechny kanály anebo vysokého rozlišení 50Hz (0.3 mΩ RMS). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový pružinový. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 18 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné měření analogových napěťových signálů nízkých rozsahů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1,613 kHz do 50 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 0,5 V. Vstupy podporují diferenciální zapojení a měření a mají DC vstupní vazbu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude větší než 1 GΩ. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±30 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 19 – 4-kanálový vstupní modul pro přesné měření analogových napěťových signálů vyšších rozsahů |  |  |
| Modul bude disponovat 4 simultánními izolovanými analogovými vstupy s 24bitovými převodníky typu Delta-Sigma. Rozsah vzorkovacích frekvencí bude od 1,613 kHz do 50 kHz. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní napěťový rozsah jednotlivých převodníků bude ± 60 V. Vstupy podporují diferenciální zapojení a měření a mají DC vstupní vazbu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vstupní impedance jednotlivých analogových vstupů bude 1 MΩ. Ochrana proti přepětí jednotlivých vstupů ±100 V. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konektor bude svorkový šroubovací. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Blok č. 20 – 2 x Příslušenství k programovatelnému kontroléru s operačním systémem reálného času. |  |  |
| Napájecí adaptér, kabel a konektor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení kontroléru na panel nebo na stěnu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Sada pro uchycení kontroléru na DIN lištu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Klasická a industriální sada pro uchycení na rack. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mini display port to display port kabel o délce 2 metry. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3 ks moduly bez vstupů/výstupů pro zaplnění prázdných slotů za účelem ochrany konektorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks USB-C na USB-C kablík o délce 2 metry se zámkem pro pevné spojení s kontrolérem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.