Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Testovací stanice pro testování palivových článků

Testovací stanice pro testování palivových článků PEM a DMFC

Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkční testovací stanice pro testování palivových článků PEM a DMFC.

Systém (testovací stanice) může obsahovat jeden přístroj pro testování palivových článků PEM i DMFC, nebo jeden přístroj pro palivové články PEM a jeden přístroj pro palivové články DMFC, které splní níže uvedené požadované parametry.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Testovací stanice pro testování palivových článků PEM a DMFC musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Testovací stanice palivových článků musí být vybavena integrovaným systémem řízení a monitorování procesů ve vodíkovém palivovém článku umožňující nastavení všech důležitých provozních parametrů (teploty, tlaky, vlhkosti a průtoky plynů) a měření elektrických parametrů a umožňování elektrické zátěže. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí disponovat bezpečnostními prvky – automatické vypnutí a proplach dusíkem při napětí, proudu, nebo teploty mimo bezpečné limity, dále při ztrátě tlaku plynů, nebo nedostatku vody. Software musí umožňovat uživateli nastavit bezpečnostní limity. Systém musí mít i bezpečnostní tlačítko pro manuální vypnutí systému uživatelem. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Celý systém musí být ovládán jediným softwarovým balíkem, který umožňuje nastavovat, kontrolovat a zaznamenávat jednotlivé provozní parametry vodíkového palivového článku. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí být schopno nasimulovat příměsi znečišťujících plynů na straně paliva pro testování degradace palivových článků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konstrukce zařízení musí umožňovat použití testovací cely palivového článku od různých výrobců | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ohřev procesních plynů oxidant/palivo v celém vedení plynů – v testovací stanici a v palivovém článku v rozsahu teplota okolního prostředí až 99 °C. Přívodní hadice plynů musí být vyhřívané pro omezení kondenzace. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí umožňovat měření EIS (electrochemical impedance spektroskopy) a HFR (High frequency resistivity) v rozsahu 1 mHz až 100 kHz. Systém musí mít software pro vyhodnocování EIS. Možnost nastavení amplitudy EIS v rozsahu ±10 mV až ±3 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost výměny MFC (mass flow controller) za jiný typ od třetí strany - řízení MFC musí být analogové v rozsahu 0 – 5 V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat testovací celu pro testování palivových článku PEM (test fixture) s aktivní plochou 25 cm2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být 5 Ks membrán MEA (Membrane electrode assembly) a GDL (gass diffusion layer) pro testování palivového článku typu PEM: vodík/kyslík (vzduch) a také 5 Ks těsnící sady (Gasket set). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí disponovat programovatelnou elektronickou zátěží min. výkonem 100 W, napěťovým rozsahem 20 V a třemi proudovými rozsahy max. 10 A, 50 A a 100 A Přesnost proudu: max. 0,3 % použitého rozsahu Přesnost napětí: max. 0,3 % z údaje a ±5 mV | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí disponovat automatickými zvlhčovači plynů pro oxidant a palivo (vzduch/kyslík, vodík) s regulací teploty. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat zásobník vody pro zvlhčování plynů. Zásobník se musí umět automaticky doplňovat ze zdroje tlakové vody. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být tlaková nádoba jako zdroj tlakové vody s kapacitou nejméně 15 l vody, která bude umožňovat automaticky doplňovat zásobníky zvlhčovačů v zařízení. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat řízení průtoku plynů (mass flow controler) pro oxidant (vzduch/kyslík) min. 0,1 – 5 standardní litry/minutu (SLPM) a měření tlaku na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat mass flow controler pro palivo (vodík) min. 0,1 - 2 SLPM a měření tlaku na vstupu. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zařízení musí obsahovat minimálně 1 MFC (mass flow controler) na příměsové plyny s možností přidat další 2 MFC (mass flow controler) pro další příměsové plyny pro aditivaci paliva (vodíku) pro simulaci znečišťujících příměsí, spolu s odpovídajícím rozvodem plynu. Tyto vstupy musí ovládat software systému, s možností ovládat jejich průtok v krocích po jednotkách % průtoku s maximálním průtokem 2 SLPM | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Systém musí disponovat zpětným tlakovým kontrolérem s rozsahem nastavení zpětného tlaku v rozsahu min. 0 - 2 bar. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí zařízení musí být peristaltické čerpadlo pro testování DMFC, průtok v rozsahu min. 1 - 300 ml/min řízené softwarem systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí zařízení musí být testovací cela (test fixture): kapalina/plyn pro testování DMFC (direct methanol fuel cell) s aktivní plochou 25 cm2. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být membrána MEA (Membrane electrode assembly) a GDL (gass diffusion layer) pro 5 testovacích cel. Membrána MEA musí být vhodná pro testování methanol/kyslík (vzduch) a také 5 Ks těsnící sady (Gasket set) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Testovací stanici palivových článků musí být možné doplněním příslušenství rozšířit pro testování a měření SOFC palivových článků (Solid oxide fuel cells) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být vyhodnocovací stanice (PC) s příslušným software pro ovládání testovací Stanice palivových článků a s nezbytným příslušenstvím (kabeláží) pro jejich propojení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Požadovaným parametrem je dostatečný výkon pro řízení testovací stanice palivových článků. Preferován je stolní PC. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být 1 Ks bubnového plynoměru pro měření průtoku plynu s parametry: min průtok 1 l/hod, max. průtok 60 l/hod, standartní průtok 50 l/hod, minimální možná odečítací hodnota 0.002 l, objem měřícího bubnu 0,5 l, minimální tlaková ztráta 0,4 mbar, přesnost měření ±0,5 % v celém rozsahu průtoku. Materiál vnitřních částí plynoměru musí být z Polypropylénu (PP), aby bylo zabráněno nežádoucím reakcím. Materiál vnější schránky musí být nerezová ocel. Součástí plynoměru musí být bezpečnostní ventil 1 bar. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Součástí dodávky musí být 1 Ks bubnového plynoměru pro měření průtoku plynu s parametry: min průtok 2 l/hod, max. průtok 120 l/hod, standartní průtok 100 l/hod, minimální možná odečítací hodnota 0.01 l, objem měřícího bubnu 1 l, minimální tlaková ztráta 0,2 mbar, přesnost měření ±0,5 % v celém rozsahu průtoku. Materiál vnitřních částí plynoměru musí být z Polypropylénu (PP), aby bylo zabráněno nežádoucím reakcím. Materiál vnější schránky musí být nerezová ocel. Součástí plynoměru musí být bezpečnostní ventil 1 bar. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.