Příloha 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Dodávka plynového atomizéru

- 1. Úvod

Tento dokument uvádí technické specifikace pro pořízení plynového atomizéru určeného pro výrobu práškových kovových materiálů ve výzkumném prostředí. Plynový atomizér bude sloužit pro vývoj a výrobu kovových prášků pro účely výzkumu a vývoje (prášková metalurgie, aditivní výroba, MIM technologie).

- 2. Obecné požadavky

Výrobce plynového atomizéru: doplní účastník

Přesné typové označení plynového atomizéru: doplní účastník

Použití: Výzkum.

Rozměry vstupních dveří do místnosti pro instalaci: (Š x V) 1,5 m x 2,4 m

- 3. Specifikace technických parametrů

Minimální požadované parametry:

| - Technický parametr | - Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | - Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| - Obecné parametry |  |  |
| - Výrobní kapacita / proces | - min. 2.5 kg oceli 316L | - účastník uvede hodnotu – hodnotící kritérium č. 2.2 |
| - Rozsah velikosti prášku (nastavitelně) | - alespoň 10 µm - 150 µm | - účastník uvede rozsah |
| - Užití pro materiály - Schopnost zpracování různých kovů včetně ocelí, slitin na bázi hliníku a slitin na bázi niklu | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Je zařízení schopné zpracovávat slitiny na bázi titanu? |  | - účastník uvede ANO nebo NE - hodnotící kritérium č. 2.7 |
| - Řídící systém: Integrované digitální ovládání s programovatelnými parametry | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Rozměry zařízení (D x Š x V) | - max. 3,2 m x 2,1 m x 2,4 m | - účastník uvede rozměry |
| - 3.1 Atomizér |  |  |
| - Přívod plynu: Schopnost pracovat s vysoce čistými inertními plyny, jako je argon nebo dusík | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Konfigurace trysky: multikonfigurovatelný / pevný systém trysek (nadzvukový typ trysky "Close Coupled"), zajišťující vysoce účinnou atomizaci roztaveného kovu přímo na výstupu | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní konfiguraci trysek |
| - Rychlost atomizace (oceli 316L / minutu): | - min. 2 kg | - účastník uvede hodnotu – hodnotící kritérium č. 2.1 |
| - Rozsah tlaku plynu nastavitelný | - alespoň od 50 do 300 bar | - účastník uvede rozsah |
| - Špičkový průtok: | - min. 1000 l/min STP* | - účastník uvede hodnotu |
| - Objem/proces (l STP*): |  | - účastník uvede hodnotu |
| - Maximální průtok plynu: | - max. 7 kg/min | - účastník uvede hodnotu |
| - Efektivita atomizace - Vysoce účinná atomizace pro zajištění minimální ztráty materiálu a rovnoměrné distribuce prášku | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Efektivita atomizace – účinnost atomizace | - min. 85 % | - účastník uvede hodnotu – hodnotící kritérium č. 2.4 |
| - Umožňuje atomizér přípravu amorfních slitin? |  | - účastník uvede ANO nebo NE - hodnotící kritérium č. 2.6 - účastník dále upřesní dosahovanou rychlost chlazení |
| - 3.2 Sběr prášku |  |  |
| - Systém sběru: Integrovaný systém sběru prášku (např. cyklónové sběrače, pytlové filtry, HEPA) | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní jaký typ sběru prášku zařízení používá |
| - Je zařízení vybaveno cyklónovými sběrači pro jímání prášku? |  | - účastník uvede ANO nebo NE - hodnotící kritérium č. 2.8 |
| - Sběrná kapacita: Měla by odpovídat nebo překračovat výrobní kapacitu atomizéru | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní sběrnou kapacitu |
| - Manipulace s práškem: Zařízení pro bezpečnou manipulaci a přenos prášků do následných fází zpracování | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní jakou bude mít zařízení k dispozici nádobu (kontejnér) pro uchování produktu |
| - 3.3 Systém ohřevu/ Tavicí komora |  |  |
| - Tavicí pec: Vysoce účinná indukční pec s přesnou regulací teploty. Proces ve vakuu/inertním plynu. | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní typ tavící pece a její výkon |
| - Kapacita kelímku: Rozměry kelímku musí být navrženy tak, aby odpovídaly výrobní kapacitě a umožňovaly efektivní a pohodlné plnění vsázky (kusového materiálu). | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní tavícího kelímku nebo hmotnost použitelné vsázky pro tavení |
| - Optické pyrometry: Alespoň 2 optické pyrometry pro nepřetržité sledování teploty roztaveného kovu před atomizací. Měly by být integrovány do řídicí jednotky systému pro úpravy procesu v reálném čase na základě teplot | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní typ a počet pyrometrů |
| - Teplotní rozsah: Schopnost dosáhnout a udržet teplotu | - min. 1750 °C | - účastník uvede teplotu – hodnotící kritérium č. 2.3 |
| - Řízení teploty: Přesné systémy měření a regulace teploty zajišťují konzistentní tavení | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Vývěvy: Vysoce účinné vývěvy schopné udržovat nízké tlaky. Zařízení na měření tlaku. V poznámkách uveďte dobu evakuace z atmosférického tlaku na 1,33 Pa. | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Ochranný plyn v tavící komoře: - Špičkový průtok: 1000 l/min STP* - Objem/proces: 100 l STP* - Minimální tlak: 10 bar (1 MPa) - Maximální tlak: 300 bar (30 MPa) | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Tlakový vzduch | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní, zda zařízení potřebuje vnější zdroj tlakového vzduchu a minimální tlak umožňující provoz |
| - Síťové napájení induktoru: 400 V, 50 Hz | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - 3.4 Chladicí systém |  |  |
| - Rozšířené možnosti chlazení: Zajištění přídavných chladicích modulů nebo systémů, jako jsou vodou chlazené pláště nebo plynem chlazené systémy, pro chlazení za vysokých teplot během provozu | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE - účastník dále upřesní typ vstupů (voda, plyny), požadované tlaky, objemy, přídavné zařízení (chladící věže, zásobníky) |
| - Ventil havarijního chlazení | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - 3.5 Řízení a automatizace |  |  |
| - Systém řízení: PLC nebo podobný digitální řídicí systém s dotykovým rozhraním. Vzdálený on-line přístup k PLC | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Umožňuje zařízení programovatelné nastavení průtoku plynu, tlaku, teploty a rychlosti rozprašování? |  | - účastník uvede ANO nebo NE - hodnotící kritérium č. 2.5 |
| - Sběr dat: Záznam a ukládání dat v reálném čase pro monitorování a optimalizaci procesů | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Síťové napájení řídícího systému: 400 V, 50 Hz. | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - 3.6 Bezpečnost a životní prostředí |  |  |
| - Bezpečnostní prvky: Ochrana proti přetlaku, automatické vypnutí v případě poruchy a systémy detekce úniku plynu | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Vztah k životnímu prostředí: Musí splňovat místní předpisy pro emise a nakládání s odpady | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - 3.7 Servis, technická podpora a testovací tavba |  |  |
| - Servis: Podrobná příručka údržby a servisní plán | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Technická podpora: Zajištění školení pro operátory a dostupnost technické podpory (včetně náhradních dílů a poprodejního servisu) | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |
| - Provedení experimentální tavení a přípravy specifikovaného prášku dle definovaných specifikací po instalaci zařízení a před jeho předáním zákazníkovi: - Chemické složení slitiny: 22Co24Fe24Cr30Ni (at.%) - Sférické částice, D90  50 um, D50  35 um, D10  20 um - Otestování všech deklarovaných parametrů | - ANO | - účastník uvede ANO nebo NE |

- * Standardní teplota a tlak (STP) jsou obvykle definovány při 0°C (273.15 K) a 1013.25 hPa (1 atm).

- 4. Instalace a zaškolení

Kompletní instalační služba včetně nastavení, kalibrace a počátečního testování. Komplexní školení personálu o provozu a údržbě, včetně dokumentace a postupů při odstraňování problémů.

- 5. Dokumentace

Podrobné technické specifikace, provozní manuály a pokyny pro údržbu. Příslušné průmyslové certifikace a dodržování bezpečnostních a ekologických předpisů.