Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Elektrochemická stanice

Elektrochemická stanice vč. příslušenství musí mít min. následující části a splňovat alespoň následující kritéria:

- Multikanálový potenciostat/galvanostat

Výrobce multikanálového potenciostatu:			doplní účastník

Přesné typové označení multikanálového potenciostatu:	doplní účastník

- Přístroj zahrnuje alespoň 6 nezávislých potenciostatických/galvanostatických kanálů (s možností budoucího dodatečného rozšíření na více potenciostatických/galvanostatických kanálů)

- Všechny kanály jsou v jednom přístroji (v jedné „šasi“)

- Každý měřící kanál disponuje těmito parametry:

  - Potenciálový rozsah minimálně +/- 10 V (možnost rozšíření na +/- 20 V)

  - Compliance napětí minimálně +/- 20 V, maximální proud 400 mA

  - Proudové rozsahy alespoň 10 nA – 100 mA

  - Rozlišení měřeného potenciálu 3 µV

  - Rozlišení měřeného proudu minimálně 0,0003 % z proudového rozsahu (30 fA)

- Každý měřící kanál disponuje analogovým integrátorem pro měření prošlého náboje

- Možnost provádění experimentů ve dvou, tří a čtyř elektrodovém uspořádání

- Jednotlivé měřící kanály musí umět pracovat nezávisle (možnost paralelního měření různých elektrochemických technik)

- Alespoň jeden kanál disponuje modulem pro techniku impedanční spektroskopie

- Měření impedančních spekter je možné v rozsahu min. 10 µHz – 1 MHz (možnost rozšíření až na 10 MHz)

- Jeden kanál musí umožnit bipotenciostatické měření (podmínka pro připojení rotační prstencové elektrody)

- Přístroj lze rozšířit o polarografická měření ovladatelná softwarově

- Přístroj disponuje až 3 USB vstupy pro připojení až 3 počítačů najednou

- Součástí dodávky je také řídící počítač

- Kompaktní potenciostat/galvanostat

Výrobce kompaktního potenciostatu:			doplní účastník

Přesné typové označení kompaktního potenciostatu:		doplní účastník

- Potenciálový rozsah minimálně +/- 10 V (možnost rozšíření na +/- 20 V)

- Compliance napětí minimálně +/- 20 V, maximální proud 400 mA

- Proudové rozsahy alespoň 10 nA – 100 mA

- Rozlišení měřeného potenciálu 3 µV

- Rozlišení měřeného proudu minimálně 0,0003 % z proudového rozsahu (30 fA)

- Zařízení disponuje analogovým integrátorem pro měření prošlého náboje

- Přístroj lze rozšířit o polarografická měření ovladatelná softwarově

- Možnost připojení pomocí USB portu

- Součástí dodávky je také řídící počítač

- Externí proudový booster

Výrobce proudového boosteru:				doplní účastník

Přesné typové označení proudového boosteru:		doplní účastník

- Externí proudový booster musí mít následující parametry:

  - Maximální proud alespoň +/- 10 A

  - Výstupní výkon alespoň 150 W

  - Maximální vstupní výkon 100 W

- Booster je umístěn ve vlastní „šasi“ a je napájen vlastním napěťovým zdrojem

- Ovládání a přepínání boosteru je řízeno pomocí dodaného software

- Booster je možné připojit k jakémukoliv z kanálů multikanálového potenciostatu/galvanostatu i ke kompaktnímu potenciostatu/galvanostatu

- Rotační prstencová disková elektroda

- Rotátor prstencové diskové elektrody je nutný se rtuťovým kontaktem pro zajištění nízkého šumu

- Rozsah rychlosti rotace (rpm, otáčky za minutu) alespoň 100 – 10 000 rpm

- Rychlost otáček se ovládá plně automaticky z ovládacího software (v případě nutnosti lze však i manuálně)

- Příslušenství:

- Součástí je také:

  - kompletní měřící cela ve dvouplášťovém provedení

  - Referenční elektroda

  - Pomocná platinová elektroda

  - Teploměr

  - Pracovní elektroda prstencového typu (disk ze skelného uhlíku o průměru 5 mm, prstenec z platiny) – 1 ks

  - Pracovní elektroda diskového typu (ze skelného uhlíku, průměr 3 mm) – 2 ks

  - Ovládací software kompatibilní s operačním systémem Windows 10, 11 (64 – bit)

  - Ovládací software umožňuje řídit celou elektrochemickou stanici (multikanálový potenciostat/galvanostat, kompaktní potenciostat/galvanostat a proudový booster).

  - Neomezený počet licencí software