Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Klimatická komora

Výrobce klimatické komory:				uvede účastník

Přesné typové označení klimatické komory:	uvede účastník

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- minimální vnitřní objem 300 litrů

- minimální vnitřní šířka 600 mm

- minimální vnitřní hloubka 600 mm

- maximální hmotnost 750 kg

- průhledový otvor (s min. plochou být 0,14 m2 a min. rozměrem strany 0,3 m) pro sledování probíhajících testů nebo alternativně implementovaná kamera ve vnitřním prostoru

- vnitřní osvětlení zkušebního prostoru

- 3x průchodky do klimatické komory o průměru min 80 mm pro připojení testovaného zařízení (boční)

- 1x průchodka do klimatické komory o průměru min 150 mm (boční)

- dvě a dvě průchodky v levé a pravé části (naproti sobě – viz specifikace výše)

- min. 1x průchodka v boku rámu dveří (možnost vložit zařízení s přívody, které nejdou rozpojit) o průměru 50 mm nebo rozměru min 40x40 mm

- všechny průchodky budou s dodanými vyjímatelnými ucpávkami

- snímání teploty minimálně ve čtyřech volitelných místech klimatické komory

- uživatelské rozhraní pro lokální ovládání klimatické komory (displej a ovládací prvky)

- uživatelské rozhraní pro vzdálené ovládání a čtení aktuálního stavu nebo poruch klimatické komory (například počítačem)

- schopnost zadávat, upravovat a exportovat nastavené cykly a také skutečné průběhy environmentálních veličin

- informace o chybách nebo poruchách

- pracovní teplotní rozsah -60 °C až +170 °C

- regulace vlhkosti 10 až 98 % (minimálně v teplotním rozsahu 10 °C až +90 °C)

- regulace rosného bodu (minimálně v teplotním rozsahu -20 °C až +90 °C)

- parametry dle normy IEC 60068-3-5 a IEC 60068-3-6 v platném znění

- minimální rychlost změny teploty 4°C/min v rozsahu -60 °C až 170 °C (zahřívání)

- minimální rychlost změny teploty 2°C/min v rozsahu 170 až -60 °C (chlazení)

- teplotní stabilita v čase ±0,3°C nebo lepší

- kolísání relativní vlhkosti v čase do 4%

- prostorová kalibrace klimatické komory (teplota a vlhkost) minimálně ve 4 bodech včetně kalibračního protokolu

- Použitá chladiva musí vyhovovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 (dále jen „Nařízení“) a požadavkům Nařízení platným od 1.1.2025

- Na klimatickou komoru se [ÚČASTNÍK UVEDE VZTAHUJE nebo NEVZTAHUJE – hodnotící kritérium č. 2] povinnost provádět kontrolu těsnosti dle článku 5 Nařízení.

- Klimatická komora obsahuje fluorované skleníkové plyny typu [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] s těmito ekvivalenty [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] tun CO2.