Technická specifikace

DIgitální MIKROSKOP

Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Světelný, digitální mikroskop, včetně modulu elementární analýzy

Základní popis předmětu dodávky:

Systém digitálního mikroskopu s příslušenstvím je určen k pozorování, kontrole a analýze vzorků z oblasti především sypkých hmot, kdy princip fungování bude založen na využití CMOS image sensoru. Systémové řešení digitálního mikroskopu bude tvořeno uceleným vzájemně kombinovatelným systémem komponent a příslušenství s možností rozšíření systému  skrze moduly, kdy mezi klíčové vlastnosti patří zpracování výsledků v kvalitě až 4K, možnost využít prvkového složení založeném na metodě LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy), 2D a 3D zpracování a skládání obrazu, možnost pozorováním i objemných vzorků v ruce mimo pracovní stojan a další vlastnosti, dle technické specifikace. Mezi hlavní komponenty systému patří kontrolér pracující na Windows 10 a novější s Integrovaným 4K monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 27" (IPS) se stojanem disponující motorizaci v osách X, Y, Z. Podrobnosti jsou uvedeny v technických parametrech.

Základní (minimální) technické parametry

Dodavatel uvede splnění veškerých základních technických parametrů stanovených zadavatelem v tomto dokumentu formou popisu technického řešení v nabídce, resp. uvede hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení do tabulky Minimální technické parametry VZ. Zařízení musí být nové, nerepasované. Při dodání musí sériová čísla klíčových komponent odpovídat fakturovanému zařízení.

Základní technická specifikace nabízeného zařízení

Dodavatel uvede do tabulky níže hodnoty jednotlivých technických parametrů nabízeného zařízení a předloží jí jako součást své nabídky.

Minimální technické parametry VZ:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Flexibilní kamera pro pozorování i mimo pracovní stůl s nativním rozlišením min. | 3,1 mpx | uvede účastník |
| Kontroler pracující na Windows 10 a vyšší, s Integrovaným 4K monitorem s velikostí úhlopříčky min. 27" (IPS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikační a vyhodnocovací software pro nainstalování na libovolný počet PC s neomezeným počtem licencí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost vytvoření uživatelských účtů s vlastním nastavením | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Režim optického stínového efektu, pro zvýraznění reliéfu povrchu (simulace efektu zařízení SEM) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Režim automatického pořízení snímku na základě již uloženého pozorování, včetně: osvětlení, pozice XYZ, softwarových filtrů a úprav, měření (2D i 3D) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysokorychlostní skládání obrazu ve 2D i ve 3D | Min 50000 x 50000 px | uvede účastník |
| Možnost nastavení úhlu osvětlení i již na uloženém snímku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření ve 2D a 3D s automatickou detekcí hran | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hloubková kompozice obrazu naživo – obraz se proostří automaticky v celé výšce pouhým posunem zorného pole | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro analýzu zbytkových nečistot, dle norem ISO 16232 a VDA19 i dle vlastního nastavení | ANO | uvede účastník |
| Software pro obrazovou analýzu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojan s nosností | Min 5 kg | uvede účastník |
| Motorizace stojanu XYZ | Min.40mm/40mm/79mm | uvede účastník |
| Stojan s rozpoznáváním úhlu náklonu min. ; při využití plného rozsahu motorizace os XYZ v minimálním stanoveném rozsahu | +/-60° | uvede účastník |
| Stojan s možností rotace stolku s odečtem úhlu rotace | +/-90° | uvede účastník |
| Stojan s integrovanou možností průchozího osvitu vzorku | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná boční kamera ve stojanu, zabraňující kolizi objektivu se vzorkem a umožňující nastavení automatické eucentrické pozice | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Stojan disponující i spodní motorizaci stojanu – pohyb spodní části se vzorkem (osy X,Y,Z) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Světelný zdroj LED s životností aspoň 38000 hodin | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objektiv s možností pozorováním i objemných vzorků v ruce, mimo pracovní stojan ve zvětšení 20x-200x | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objektiv kompatibilní s modulem LIBS se zvětšením v rozsahu 20x-2000x (světlé/tmavé/mixované/ polarizované osvětlení) se zachováním pracovní vzdálenosti v plném rozsahu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elementární analýza pevných anorganických látek, bodová, pozorovaného vzorku přímo na mikroskopu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Databáze prvků a látek pro automatickou identifikaci pozorovaného materiálu součástí nabídky | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jazyk zařízení český (základní software, nápisy ovládacích prvků) | ANO | uvede účastník |

V ………………………………….., dne……………………

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za dodavatele……………………………………………………..

Podpis………………………………………………………