Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Izotermální kalorimetr

Předmětem zakázky je dodávka kalorimetru umožňujícího volitelně pracovat v izotermálním a teplotně skenovacím režimu, pro měření teploty, tepla, tepelného toku a tepelné kapacity

Počet: 1 kus

Minimálně technické parametry:

Technické parametry

Specifikace přístroje:

- Provozní režimy: izotermální, programovatelný ohřev, programovatelné chlazení - Rozsah pracovní teploty minimálně do 300 °C - Rychlost ohřevu/chlazení přístroje: min. od 0,01 do 2,0 °C/min - Správnost/Přesnost teploty: ±0,3/±0,15 °C nebo lepší - Rozlišení: 0,1 W nebo lepší - Přesnost měření entalpie: ±0,4 % nebo lepší - Typy měřených vzorků: pevné látky, pasty, suspenze, kapalné roztoky - Odnímatelné cely pro vzorek a referenci pro snadné čištění; součástí dodávky je min. 1 vzorková cela o objemu maximálně 15 ml. - Přístroj musí nabízet volitelné rozšíření pro následovná měření: - Vsádkové nebo polovsádkové míchání (reakce kapalina-kapalina nebo pevná látka-kapalina) - Cirkulace proudu plynu (reakce plyn-kapalina nebo plyn-pevná látka) - Míchání cirkulujících kapalin

Další příslušenství:

- monitor 20" nebo větší, klávesnice a myš - CPU Intel Core i5 13400 / AMD Ryzen 5 5600G nebo vyšší, RAM 16 GB DDR4 (2×8 GB, možnost rozšíření na 32 GB), SSD 512 GB NVMe SSD nebo větší

Softwarové vybavení:

- Řídící a vyhodnocovací software umožňující kontrolu přístroje, sběr a zpracování dat termické analýzy

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby