Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Kapalinový chromatograf

Předmětem zakázky je dodávka kapalinového chromatografu (UHPLC) pro analýzu organických látek.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat minimálně tyto technické požadavky:

Technické parametry

Kapalinový chromatograf:

- Řídící modul - Binární vysokotlaká pumpa s přepínačem mobilních fází - Degasser - Autosampler - Termostat kolon - Software pro ovládání kapalinového chromatografu - Software pro ovládání externího detektoru kompatibilní s UHPLC

Specifikace řídícího modulu: - Řídící modul musí ovládat jednotlivé součásti UHPLC. - Řídící modul musí umožňovat kabelové připojení a ovládání startu externího detektoru.

Specifikace binární vysokotlaké pumpy: - Rozsah nastavení průtoků od 0,0001 ml/min do 10,0000 ml/min s krokem po 0,0001 ml/min. - Tlakový rozsah pumpy minimálně 130 MPa při průtoku alespoň do 3,0000 ml/min. - Přesnost průtoku maximálně 0,06 % RSD. - Binární pumpa musí být vhodná pro mobilní fáze v normální i reverzní fázi. - Binární pumpa musí být vybavena paralelně zapojenými písty pro minimalizaci pulzací. - Binární pumpa musí být vybavena oplachem pístů. - Binární pumpa musí obsahovat 1x směšovač mobilní fáze– objem maximálně 50 µl. - Rezervoár pro umístění mobilní fáze musí být určen alespoň pro 4 lahve mobilní fáze. - Binární pumpa musí být vybavena selekčním ventilem pro výběr alespoň ze 4 mobilních fází. - Binární pumpa musí být vybavená čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu.

Specifikace vakuového odplyňovače (degasser): Minimálně 5-kanálový, vestavěný uvnitř binární pumpy (oplach 2 linií mobilní fáze a 3 různých rozpouštědel určených pro oplach v autosampleru).

Specifikace autosampleru: - Počet pozic pro 1,5 - 2 ml vialky, minimálně 100 vialek. - Pracovní tlak do 130 MPa. - Rozsah dávkování v rozmezí od 0,01 do 50 l. - Vybaven čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu. Možnost temperace vzorků uvnitř autosampleru pomocí nuceného oběhu vzduchu v rozsahu min. 4 – 45 °C.

Specifikace vyhřívaného kolonového termostatu s možností chlazení - Programovatelný s kapacitou až 6 kolon délky 25 – 30 cm. - Automatický a programovatelný přepínač kolon pro přepínání mezi minimálně 6 kolonami. - Termostatování pomocí nuceného oběhu vzduchu alespoň v rozsahu teploty od 10 °C (nižší, než je laboratorní teplota) až do 100 °C. - Přesnost regulace teploty minimálně ± 0,05 °C. - Vybaven čidlem úniku mobilní fáze pro zajištění bezpečného plně automatického chodu.

Další příslušenství:

- PC: minimálně Intel Xeon, 32 GB RAM, 2krát 1TB HD s min. 23“ LCD monitorem, klávesnice a myš pro UHPLC, min. Windows 10 Pro LTSC 2021 s podporou do 2032

Softwarové vybavení:

Specifikace software pro ovládání UHPLC a stávajícího externího MS detektoru QTRAP 6500+ (Sciex) a vyhodnocování naměřených dat: - Plná kompatibilita s operačním systémem Windows 10 Pro. - Musí umožňovat kompletní programování parametrů analýz a ovládání UHPLC sestavy (všech modulů) včetně stávajícího externího MS detektoru QTRAP 6500+, případně dalších detektorů. - Software musí umožňovat sběr a zpracování dat z detektorů, jejich vyhodnocení - integrace chromatogramů, tvorba kalibračních závislostí, tvorba a využívání knihoven spekter pro identifikaci analytů, vytváření reportů/protokolů výsledků a možnost exportu naměřených dat a grafických záznamů do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, apod.). - Musí být možný vzdálený přístup nebo kontrola stavu systému (například přes webovou aplikaci). - Software pro ovládání UHPLC musí umožňovat ovládání stávajícího externího MS detektoru QTRAP 6500+ (Sciex), který je zadavatelem již provozován.

Nepovinné vybavení:

- Funkce pre-treatment tj. možnost softwarově ovladatelné automatické derivatizace nebo ředění vzorku v autosampleru. (Dodavatel zde slovy Ano/Ne uvede, zda je funkce pre-treatment součástí nabídky: ……….)

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby