Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor plynů pro FBI

Analyzátor plynů bude zahrnovat paramagnetický analyzátor kyslíku a IR analyzátory oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého. Bude sloužit pro stanovení koncentrace O2, CO a CO2 ve zplodinách hoření při požárních zkouškách za účelem stanovení rychlosti uvolňování tepla na základě spotřeby kyslíku a produkce CO a CO2. Tento princip je používán např. při zkouškách podle ČSN EN 13823+A1 a ISO 5660-1. Analyzátor bude používán jak v laboratorních podmínkách, tak i na dočasných pracovištích, kam bude převážen vozidlem.

Dodávka bude zahrnovat:

- analyzátor plynů podle níže uvedené specifikace pro umístění v 19“ racku a

- systém odběru a úpravy vzorků zplodin hoření.

Systém odběru a úpravy vzorků zplodin hoření bude obsahovat dvoustupňovou filtraci zplodin, odstranění par jejich zkapalněním v chladiči a vysušení vzorku zplodin např. pomocí CaSO4 a umožní požadovaný a nastavitelný průtok vzorků přes analyzátory. Pro chlazení nebude použit kompresor. Systém bude navržen pro maximální vzdálenost mezi místem odběru vzorků zplodin a analyzátorem plynů 12 m. Navržen bude s ohledem na malé dopravní zpoždění. Systém odběru a úpravy vzorků zplodin hoření bude koncipován tak, aby byl přemístitelný a jeho části bylo možné použít i ve venkovním prostředí. Umožní justování (kalibraci) analyzátorů na 0 % dusíkem a span u kyslíkového analyzátoru okolním vzduchem a u analyzátorů CO a CO2 vhodnou kalibrační směsí.

Vlastní analyzátor bude standardně umístěn buď v místnosti, nebo stojícím měřicím vozidle.

Specifikace požadavků na analyzátory jednotlivých plynů:

Kyslík

- Princip:	paramagnetický

- Rozsah:		min. (a nejlépe) 0 až 25 %

- Vnitřní chyba:		≤ 0,02 %

- Nelinearita:		≤ 0,05 %

- Opakovatelnost:	≤0,01 %

- Doba odezvy (10 až 90 % rozsahu):	≤ 10 s

- Drift nuly (za 1 týden):	≤ 0,01 %

- Drift konce rozsahu (za 1 týden):	≤0,02 %

- Závislost na okolní teplotě:	≤ 0,2 % hodnoty nebo ≤ 0,02 % rozsahu při změně teploty o 10 °C

- Stabilita (pro vzduch):	≤ ±50 ppm za 30 minut

Oxid uhličitý

- Princip:	IR

- Rozsah:		min. (a nejlépe) 0 až 10 %

- Vnitřní chyba:		≤ 1 % rozsahu

- Nelinearita:		≤ 1 % rozsahu

- Opakovatelnost:		≤ 1 % rozsahu

- Doba odezvy (10 až 90 % rozsahu):	≤ 10 s

- Drift nuly (za 1 týden):		≤ 2 % rozsahu

- Drift konce rozsahu (za 1 den):	≤ 1 % rozsahu

- Závislost na okolní teplotě:	≤2 % hodnoty nebo ≤ 1 % rozsahu při změně teploty o 10 °C

Oxid uhelnatý

- Princip:	IR

- Rozsah:		min. (a nejlépe) 0 až 1 %

- Vnitřní chyba:		≤ 1 % rozsahu

- Nelinearita:		≤ 1 % rozsahu

- Opakovatelnost:	≤1 % rozsahu

- Doba odezvy (10 až 90 % rozsahu):	≤ 10 s

- Drift nuly (za 1 týden):	≤ 2 % rozsahu

- Drift konce rozsahu (za 1 den):	≤1 % rozsahu

- Závislost na okolní teplotě:	≤2 % hodnoty nebo ≤ 1 % rozsahu při změně teploty o 10 °C

Analyzátor bude vybaven přehledným alfanumerickým displejem a bude mít analogový výstup jednotlivých analyzátorů plynů, preferována je proudová smyčka 4 až 20 mA a napěťový výstup 0 až10 V. Výstupy musí umožňovat rozlišení alespoň 100 ppm.

Sériová data:	možnost sériové komunikace přes sériový port RS232/RS485

V případě přepínatelných rozsahů měření bude k dispozici výstup indikující použitý rozsah.