Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

4-kvadrantní dynamometr

Dodávka musí obsahovat alespoň následující součásti a splňovat alespoň následující kritéria:

- Požadavky na dynamometr

- Umožňovat napojení zkoušených elektrických strojů na hřídel.

- Být funkční v obou směrech otáčení a obou směrech momentu.

- Umožňovat rekuperaci brzdné energie do elektrické sítě.

- Mít minimální nároky na údržbu, tj. obvyklou údržbu může provádět zadavatelem pověřená osoba, jež byla zaškolena dodavatelem.

- Být napojen na napájecí síť v laboratoři, vzdálenost od rozvaděče do 10 m.

- Moment dynamometru musí být v motorickém i generátorickém chodu minimálně 200 Nm v rozsahu otáček 0 až 1500 ot/min a 100 Nm v rozsahu do 3000 ot/min.

- Maximální otáčky minimálně 4500 ot/min.

- Dynamometr bude řízený frekvenčním měničem.

- Frekvenční měnič odpovídajícího výkonu s rekuperací umístěný v rozvaděči a jeho propojení na dynamometr.

- Ovládání dynamometru lokální(místní) - (ovládací panel na dveřích rozvaděče nebo poblíž) zároveň s možností dálkového řízení po průmyslové sběrnici (např. MODBUS TCP/IP).

- Přepnutí režimu lokální / dálkové na ovládacím panelu dynamometru.

- Režimy provozu: nastavení konstantního momentu nebo konstantních otáček (ve všech čtyřech kvadrantech).

- Dynamometr musí být namontován na pevnou základovou desku.

- Teplota místnosti v laboratoři se může pohybovat od 5 do 35 °C.

- Chlazení dynamometru a frekvenčního měniče vzduchem.

- Prostředí umístění dynamometru normální.

- Požadované příslušenství

- Pracovní zvedací stůl s T drážkami pro připojování zkoušených elektrických strojů, minimálních rozměrů 600 x 450 mm s mechanickým ovládáním pro nastavení výšky s nosností minimálně 500 kg.

- Mobilní dílenský jeřáb o nosnosti minimálně 500 kg pro manipulaci s měřenými motory.

- Snímač momentu a otáček. Přesnost měřeného momentu minimálně +/- 0,1 % z rozsahu (200 Nm). Přesnost měření otáček +/- 0,01 % z měřeného rozsahu.

- Možnost napojení ke snímačům otáček a momentu v analogové nebo digitální podobě pro náš řídicí systém.

- Nutné příslušenství pro uvedení dynamometru a mechanických částí do provozu a k zajištění plné funkčnosti (kabely, příslušenství pro kalibraci měření momentu).

- Sada spojek pro připojení měřených strojů – dle další specifikace. Primárně pro připojení standardních motorů o osových výškách 100-225 mm (průměr hřídele 28 – 55 mm) nebo jiné řešení pro propojení různých motorů s dynamometrem.

| Počet ks | Osová výška (mm) | Průměr hřídele (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 28 |
| 1 | 112 | 28 |
| 1 | 132 | 38 |
| 1 | 160 | 42 |
| 1 | 180 | 48 |
| 1 | 200 | 55 |

- Průvodní dokumentace a ostatní

Součástí dodávky bude i následující průvodní dokumentace:

- Prohlášení o shodě.

- Návod k obsluze zařízení.

- Výchozí revize elektrického zařízení.

- Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku.

- Kalibrační listy.

- Dokumentace k dálkovému rozhraní dynamometru.

- Dokumentace k dynamometru včetně elektrické části pro provádění revizí a servisních zásahů.