Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

3D digitální mikroskop

3D digitální mikroskop

Výrobce digitálního mikroskopu:				doplní účastník

Přesné typové označení digitálního mikroskopu:		doplní účastník

3D digitální mikroskop musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

Základní parametry:

- Digitální mikroskop se 3D zobrazením, vybavený 2 kamerami pro pozorování i mimo pracovní stůl.

- Vysokorychlostní skládání obrazu ve 2D i ve 3D.

- Kamera 1 pro pozorovaní na pracovním stole.

- Kamera 2 pro pozorování mimo pracovní stůl do dosahu min. 4 m.

- Kamera mikroskopu s minimálním nativním rozlišením snímacího čipu pro pozorování na pracovním stole minimálně 4000x3000 px a kamera mimo pracovní stůl min. 2048x1536 px.

- Komunikační a vyhodnocovací software pro nainstalování na neomezený počet PC s časově neomezenými licencemi.

- Motorizovaný stolek mikroskopu, stojan s nosností alespoň 5 kg.

- Kompatibilita s velikostí (výškou) vzorku od 1 mm do 350 mm.

- Motorizace stojanu (pojezd) XYZ  100/100/80 mm.

- Stojan s rozpoznáváním úhlu náklonu min. +/- 60°; při využití plného rozsahu motorizace os XYZ.

- Stojan s integrovanou možností průchozího osvitu vzorku.

- Minimálně 4 pozice pro současně instalované objektivy v revolverové hlavě.

- Velikost snímacího čipu CMOS u obou kamera minimálně 1/1.6 inch.

- Rozlišení kamery stolu pomocí metod „stage shift“ aspoň trojnásobek hodnoty nativního rozlišení (minimálně tedy 12000x9000 px).

- PC: min. operační systém Windows 10, nebo novější; zobrazovací jednotka (monitor) 4K, ethernet, ekvivalentní výkon k bezproblémovému ovládání mikroskopu.

- Software pro ovládání mikroskopu a obrazovou analýzu.

- Přenositelný ovládací software a software obrazové analýzy mikroskopu i na další PC.

- Jazyk zařízení (základní software, nápisy ovládacích prvků) - český.

Další parametry / funkce:

- Světelný zdroj LED s životností alespoň 38 000 hodin.

- Objektivy kamery stolu s automatickou změnou zvětšení v plném rozsahu bez nutnosti manuální výměny objektivu.

- Režim automatického pořízení snímku na základě již uloženého pozorování, včetně: osvětlení, pozice XYZ, softwarových filtrů a úprav, měření (2D i 3D).

- Funkce navigace využívající skládání obrazu ve 2D i 3D možností přesunu „1 kliknutím“ a uložením pozice na navigační mapě, včetně kompatibility se změnou zvětšení v plném rozsahu revolveru.

- Možnost nastavení úhlu osvětlení i již na uloženém snímku.

- Režim zvýraznění povrchových nerovností pomocí přísvitu z různých uhlů, s výstupem v přirozených barvách, odstínech šedi a pseudobarvách (reflektující výškové údaje pozorované oblasti), možnost porovnání zvýraznění s předlohou v reálném čase.

- Integrovaná boční kamera ve stojanu, aktivně zabraňující kolizi objektivu se vzorkem a umožňující nastavení automatické eucentrické pozice.

Minimální příslušenství:

- Makro objektiv s vysokým rozlišením a difuzním adaptérem pro zvětšení 5x-20x, min. pracovní vzdálenost 50 mm.

- Objektiv s vysokým rozlišením a difuzním adaptérem pro zvětšení 100x-500x min. pracovní vzdálenost 20 mm.

- Objektiv s pracovní vzdáleností min. 25 mm pro zvětšení 20x-200x.

Další podmínky:

- Instalace v potřebném rozsahu pro zprovoznění.

- Zaškolení na obsluhu a přípravu vzorků min. 4 h.

- Prohlášení o shodě.

- Manuál v českém a anglickém jazyce.

- Kompatibilita pro přidání modulu pro elementární analýzu včetně kompatibility HW i SW mikroskopu.