Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro homogenní směšování práškových materiálů:

Výrobce zařízení:			doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Zařízení pro homogenní směšování práškových materiálů musí splňovat alespoň následující parametry a obsahovat minimálně:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zařízení pro homogenní směšování práškových ve farmaceutickém nebo laboratorním prostředí | ano | doplní účastník |
| Typ zařízení | Kontinuální šnekový mísič (single- nebo twin-screw) nebo vibrační mísič | doplní účastník |
| Určení | Farmaceutické nebo laboratorní použití | doplní účastník |
| Zpracovatelný materiál - práškové směsi, pomocné látky, účinné látky (API) | ano | doplní účastník |
| Kapacita průtoku | alespoň od 0,5 do 5 kg/hod | účastník uvede hodnotu |
| Homogenita směsi (RSD) | ≤ 5 % (při výstupu z procesu) | účastník uvede hodnotu |
| Kontinuální provoz | ano | doplní účastník |
| Čištění - snadná rozebíratelnost, možnost CIP (clean-in-place) nebo ruční čištění | ano | doplní účastník |
| Dávkování surovin | Gravimetrické nebo volumetrické (externí zařízení není předmětem dodávky) | doplní účastník |
| Otáčky míchací jednotky - nastavitelné | alespoň 10–1800 ot./min. | účastník uvede hodnotu |
| Ovládání | Dotykový displej nebo propojení s PC | doplní účastník |
| Regulace - možnost sledování rychlosti, teploty, času setrvání materiálu | ano | doplní účastník |
| Záznam dat / export | USB nebo Ethernet nebo interní paměť | doplní účastník |
| Napájení - 230 V / 50 Hz | ano | doplní účastník |
| Certifikace - CE, RoHS | ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.