Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Horizontální trubicová pec s možností CVD depozice

Horizontální trubicová pec s možností CVD depozice

Výrobce trubicové pece:			doplní účastník

Přesné typové označení trubicové pece:		doplní účastník

Trubicová pec musí mít min. následující části a příslušenství a musí splňovat alespoň následující kritéria:

- Typ zařízení a konstrukce

- Horizontální rozdělovací (split-type) trubicová laboratorní pec

- Konstrukce umožňující provoz s hořlavým plynem (požadovaný plyn je vodík) za mírného přetlaku

- Pec vhodná pro výzkumné a vývojové procesy, včetně CVD (Chemical Vapor Deposition)

- Technické parametry

- Maximální teplota pece: min. 1100 °C

- Maximální teplota ve vzorkové trubici: min. 1050 °C

- Počet topných zón: 3 (samostatně řízené)

- Délka vyhřívané zóny: min. 500 mm

- Délka konstantní teploty (±5 K): min. 250 mm

- Maximální vnější průměr pracovní trubice: 80 mm

- Typ pracovní trubice: křemenné sklo

- Možnost provozu s vodíkem (H2) a inertními plyny (Ar, N2)

- Průtok vodíku: min. 10–100 l/h

- Průtok argonu: min. 50–500 l/h

- Průtok dusíku: min. 60–600 l/h

- Bezpečnostní požadavky

- Integrovaný bezpečnostní systém pro provoz s hořlavými plyny

- Automatické před- a post-procesní proplachování inertním plynem

- Hořák pro spalování přebytečného vodíku

- Redundantní uzavírací a magnetické ventily pro vodík

- Sledování těsnosti trubice (přetlaková kontrola)

- Nezávislý teplotní omezovač (bezpečnostní termostat)

- Záložní napájení (UPS) pro bezpečné odstavení v případě výpadku elektrické energie

- Ovládání a záznam dat

- Řídicí systém založený na PLC (Programmable Logic Controller) s dotykovým displejem (min. 7")

- Možnost definice min. 20 programů, každý s 20 segmenty (zahřívání, výdrž, chlazení)

- Možnost exportu dat přes USB a ethernet (CSV formát)

- Softwarová vizualizace procesních dat včetně grafického zobrazení teplot

- Rozměry a připojení

- Rozměry zařízení: max. 2300 × 1200 × 2100 mm (Š × H × V)

- Hmotnost zařízení: max. 750 kg

- Elektrické připojení: 3/N/PE, 400 V, 50 Hz, výkon min. 8 kW

- Bez proudového chrániče (RCD)

- Připojení plynu: tlaky vstupních médií – H₂: 6 bar (port Ø 6 mm), Ar: 6 bar (Ø 8 mm), N₂: 14 bar (Ø 10 mm)

- Chladicí voda: průtok 2–5 l/min, tlaková voda odpovídající pitné vodě

- Příslušenství a součásti

- Vodou chlazené nerezové příruby na obou koncích trubice

- Systém řízení průtoku plynů pomocí hmotnostních průtokoměrů (MFC) řízených PLC

- Dokumentace v angličtině: schémata, návody, CE prohlášení

- Ostatní požadavky

- Součástí dodávky musí být:

  - Odborná instalace a zprovoznění zařízení na místě (včetně zaškolení)

  - Před-provozní test zařízení u výrobce (FAT)

  - Přijímací zkouška u zákazníka (SAT)