Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky označené

„Dodávka a instalace spalovacího analyzátoru pro detekci O, N, H“

Dodávka a instalace spalovacího analyzátoru pro detekci O, N, H:

Výrobce spalovacího analyzátoru: doplní účastník

Přesné typové označení spalovacího analyzátoru: doplní účastník

Počet kusů: 	1 ks

Použití: Výzkum.

Zařízení musí minimálně splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být alespoň splněno | Hodnoty nabízené účastníkem |
| --- | --- | --- |
| Stanovení O, N a H v oceli, litině, slitinách, mědi, žáruvzdorných materiálech, keramice a jiných anorganických materiálech | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Rozsah obsahu detekovaných prvků (alespoň) | O: 0.04ppm až 1 % N: 0.04 ppm až 3 % H: 0.08 ppm až 0.25% | účastník uvede hodnoty |
| Elektrodová / impulsní pec o výkonu | min. 8 kW | účastník uvede hodnotu |
| Odporová katalytická pec pro přeměnu CO na CO2 | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Měření prvků dvěma nezávislými kanály ON/OH | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| ON kanál používající nosný plyn Ar (He) | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Šest detektorů (2 pro každý prvek) | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Měření obsahu kyslíku infračerveným detektorem z CO2 po oxidaci | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Detektor s motorizovaným systémem pro přerušení IR paprsku | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Měření obsahu dusíku a vodíku v teplotně vodivostní cele | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Čas analýzy | max. 150 s | účastník uvede hodnotu |
| Posuvný systém vstupu vzorků do analyzátoru, umožňující přímou aplikace granulátu, špon, práškových materiálů v kapslích bez nutnosti uzavírání | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Možnost měření velkých vzorků | min. 2,5 g (Fe) | účastník uvede hodnotu |
| Řízení skrze externí PC | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Součástí zařízení jsou přesné váhy - rozlišení 0.0001 g či lepší | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Součástí dodávky sada kelímků a spotřebního materiálu pro min. 500 analýz různých materiálů | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Součástí dodávky kalibrační standarty pro ocel, Cu, Ti, Ni a materiály umožňující přesná měření během školení a pro dalších 500 analýz. Rozsah: O: 20 – 2000 ppm N: 20 – 2000 ppm H: 1 – 200 ppm | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Uvedení stroje do provozu | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Školení obsluhy v místě instalace min. 1 den | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |
| Průvodní dokumentace v češtině | ANO | účastník uvede ANO nebo NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.