Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Modulární infúzní systém

Modulární infúzní systém, který je složen z následujících komponent:

- Dokovací stanice s víkem - 1ks

- Lineárního dávkovače - 2 ks

- Infúzní pumpy - 2ks

1.	Dokovací stanice s víkem:

Výrobce dokovací stanice:			uvede účastník

Přesné typové označení dokovací stanice:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Dokovací stanice musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! |
| --- | --- |
| Stanice pro uchycení | Minimálně 4 přístrojů (lineárních dávkovačů či infúzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel |
| Modulárnost | Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici |
| Rozšiřitelnost | Možnost rozšíření dokovací stanice až pro 12 přístrojů nad sebou (lineárních dávkovačů či infuzních pump), pro jejichž napájení je použit pouze jeden přívodní kabel, nejníže 60 cm nad zemí a nejvýše 170 cm nad zemí ovládání přístroje v sestavě. |
| Boční ochrana přístrojů | Boční ochrana přístrojů v dokovací stanici. Dokovací stanice je opatřena bočními stěnami. |
| Identifikace alarmů | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů – alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. |
| Akustický alarm | Ovládání hlasitosti alarmu přístrojů celé stanice současně. |
| Napájení | Možnost použití přídavného akumulátoru pro zajištění funkce během transportu nebo při výpadku síťového napájení |
| Transport | Držadlo pro možnost transportu |
| Konektivita | Možnost připojení x Připojení do nemocniční datové sítě (ethernet, WiFi) a centrální monitoring stavu a činnosti přístrojů umístěných do dokovací stanice a zobrazení těchto informací v kterémkoliv PC v rámci nemocniční sítě LAN |
| Komunikace | Infuzní technika umožňuje propojení do klinického informačního systému prostřednictvím BCC protokolu. Tato funkcionalita je již odzkoušena a plně funkční na jiných pracovištích v rámci ČR. |

2.	Lineárního dávkovač:

Výrobce lineárního dávkovač:			uvede účastník

Přesné typové označení lineárního dávkovač:	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Lineární dávkovač musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! |
| --- | --- |
| Objemy stříkaček | Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů – 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml různých výrobců; |
| Přesnost dávkování | Přesnost dávkování: max. ± 2 %; |
| Rozsah dávkování | Minimální rozsah dávkování: 0,01 – 999,9 ml/hod; |
| Výpočet rychlosti dávky | Výpočet rychlosti dávky minimálně v: g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase; |
| Bolusy | Bolusy - manuální i automatický s přednastavením objemu/času; |
| Osvětlení displeje | Požadavek na sníženou intenzitu osvětlení místnosti/boxu – požadavek na regulaci osvětlení displeje (snížením jasu zabrání oslnění), na regulaci intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek (např. zvýšením intenzity osvětlení ovládacího prvku zvýší bezpečnost ovládání přístroje při práci v noci či na sálech); |
| Paměť | Interní paměť přístroje na seznam minimálně 1000 léků, obsahující min. název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu; |
| Upgrade seznamu léčiv | Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, atd.); |
| Nastavení tlaků | Možnost nastavení tlaku podávaného bolusu (např. u podávání do epidurálního katétru); |
| Provozní režimy | Použití pro různé terapeutické režimy: • s rozběhem a doběhem; • opakovaný bolus v přednastaveném intervalu/předprogramovatelné bolusy po určité době (léčba ATB, bolustokolýza, ...); • předprogramování automat. změn rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...); |
| Kontinuální infuze | Režim automatického přepnutí dávkování z jednoho dávkovače na druhý, v době vyprázdnění stříkačky jednoho dávkovače při zachování parametrů dávkování léku; |
| SW zabezpečení | Možnost SW zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu; |
| Systém KVO | Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování; |
| Obsluha | Požadavek na jednoznačnou a jednoduchou obsluhu s maximální garancí funkčnosti, přehlednosti a spolehlivosti - obsluha pomocí tlačítkové klávesnice bez dotykového displeje; |
| Napájení | Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 16 hodin provozu při dávkování rychlostí 25 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě; |
| Akumulátor | Možnost výměny akumulátoru obsluhou bez použití nářadí; |
| Stand-by | Režim Stand-by; |
| Hmotnost | Hmotnost max. do 1,5 kg vč. akumulátoru; |
| SW | SW v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru (i pro možnost rozšíření ošetřovatelských režimů (PCA, TCI, …)), požadavek na ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích; |
| Doplňkové moduly | Funkce propojení dvou lineárních dávkovačů pro předání nastavení a automatického spuštění dávkování (funkce kaskáda) |
| Doplňkové moduly | Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie; |
| Displej | Čitelný a přehledný displej – minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci, stavu napájení/akumulátoru; viditelné označení podávaného léku; |
| Alarmy | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů – alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti; |
| Umístění v doku | Umístění lineárního dávkovače nebo infúzní pumpy do sestavy (dokovací stanice) s možností pohodlného vyjmutí (bez nutnosti manipulace s nasedajícími přístroji) a jednoduché a rychlé upevnění na tyčku transportního lůžka; |
| Napájení | Možnost individuálního připojení lineárního dávkovače do el. sítě (např. na operačním sále, vyšetřovně apod.); |
| Kompatibilita s MRI | V případě potřeby možnost použití v prostředí MRi; |
| Servis | Vzdálená monitorace techniky servisem; |
| BTK | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 375/2022 Sb., minimálně co 2 roky; |
| Certifikace | Přístroj je certifikován pro použití v sanitních vozech a transportních vozech. |

3.	Infúzní pumpa:

Výrobce infúzní pumpy:			uvede účastník

Přesné typové označení infúzní pumpy:	uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Infuzní pumpa musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! |
| --- | --- |
| Přesnost dávkování | Přesnost dávkování: max. ± 5 %; |
| Rozsah dávkování | Minimální rozsah dávkování: 0,1 – 1200 ml/hod.; |
| Výpočet rychlosti dávky | Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase; |
| Bolusy | Bolus - manuální i automatický s přednastavením objemu/času; |
| Osvětlení displeje | Požadavek na sníženou intenzitu osvětlení místnosti/boxu – požadavek na regulaci osvětlení displeje (snížením jasu zabrání oslnění), na regulaci intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek (např. zvýšením intenzity osvětlení ovládacího prvku zvýší bezpečnost ovládání přístroje při práci v noci či na sálech); |
| Interní paměť | Interní paměť přístroje na seznam minimálně 1000 léků, obsahující min. název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu; |
| Upgrade seznamu léčiv | Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení; |
| Upgrade seznamu léčiv | Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, atd.); |
| Provozní režimy | Použití pro různé terapeutické režimy: s rozběhem a doběhem; opakovaný bolus v přednastaveném intervalu/předprogramovatelné bolusy po určité době (léčba ATB, bolustokolýza, ...); předprogramování automat. změn rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, ...); |
| Stand-by | Režim Stand-by; |
| SW zabezpečení | Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu; |
| Systém KVO | Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování; |
| Kapkový senzor | Ve standardu bez kapkového senzoru, s možností doplnění; |
| Příslušenství | Použití různých infúzních setů v pumpě: set pro běžnou infúzi - standardní set bez silikonového segmentu (s možností použití bezpečnostního setu nebo setu pro podávání světlocitlivých léků); sety vybavené silikonovou pumpovou částí pro podávání transfúze, enterální výživy, cytostatik (včetně Paclitaxelu), světlosenzitivních léků, ...; doložit v nabídce certifikaci na použití pumpy jako transfúzní; |
| Obsluha | Požadavek na jednoznačnou a jednoduchou obsluhu s maximální garancí funkčnosti, přehlednosti a spolehlivosti - obsluha pomocí tlačítkové klávesnice bez dotykového displeje; |
| Napájení | Napájení 230V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min. 12 hodin provozu při dávkování rychlostí 25 ml/h, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě; |
| Akumulátor | Možnost výměny akumulátoru obsluhou bez použití nářadí; |
| Hmotnost | Hmotnost max. do 1,5 kg vč. akumulátoru; |
| SW | SW v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru (i pro možnost rozšíření ošetřovatelských režimů (PCA, TCI, …)), požadavek na ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích; |
| Provoz | Vzdálená monitorace techniky servisem; |
| Doplňkové moduly | Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie; |
| Kompatibilita s MRI | V případě potřeby možnost použití v prostředí MRi; |
| Displej, Zobrazované informace | Čitelný a přehledný displej – minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci infúze, stavu napájení/akumulátoru; viditelné označení podávaného léku; |
| Alarmy | Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů – alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti; |
| BTK | Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 375/2022 Sb., minimálně co 2 roky; |
| Umístění v doku | Umístění infúzní pumpy nebo lineárního dávkovače do sestavy (dokovací stanice) s možností pohodlného vyjmutí (bez nutnosti manipulace s nasedajícími přístroji) a jednoduché a rychlé upevnění na tyčku transportního lůžka; |
| Napájení | Možnost individuálního připojení infúzní pumpy do el. sítě (např. na operačním sále, vyšetřovně apod.); |
| Detekce vzduchu | Detekce vzduchu v systému - možnost nastavení objemu jednotlivé vzduchové bubliny akumulovaného množství vzduchu za 1 hodinu |
| Infuzní stojan | Možnost vodítka pro krátký stojan infuzní lahve pro ruční přenos |
| Uzavření setu | Automatické uzavření setu při otevření dvířek pumpy |
| Certifikace | Přístroj je certifikován pro použití v sanitních vozech a transportních vozech. |