Příloha č. 1 – Technická specifikace

# Vyhodnocovací systém impulzů

Zařízení musí sloužit k vyhodnocování napěťových a proudových impulzů při vysokonapěťových zkouškách. Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím impulzním generátorem SGSA 700-35 včetně jeho výstupních měřicích prvků a umožňovat jejich propojení. Jeden kanál zařízení bude připojen k výstupu vysokonapěťového děliče CS 700-500, druhý k výstupu měřícího bočníku s definovaným odporem SH-Q-0.047. Nabízené řešení musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti obsluhy a současně minimalizovat vznik případných zemních smyček a tím ovlivnění měřených signálů.

Požadované parametry

- Amplitudové rozlišení: 		min. 11 bit

- Vzorkovací frekvence: 		min. 125 MS/s

- Počet měřících vstupů: 		min. 2 kanály

- Konektory:			LEMO 4S

- Šířka pásma (-3 dB):		min. 50 MHz

Další požadavky

- Vzájemná komunikace a kompatibilita se stávající ovládací jednotkou generátoru GC 223.

- Kompatibilita s impulsním děličem CS 700-500. Maximální napětí na děliči je 700 kV.

- Kompatibilita s měřicím bočníkem SH-Q-0.047. Maximální proud bočníkem je 20 kA.

- Zabudovaný přizpůsobovací odpor 75Ohm pro použití s odporovými děliči pro měření napětí nebo s bočníky pro měření proudu.

- Vyhodnocovací systém bude umístěn na podstavě děliče ve vysokonapěťovém prostoru a propojen s děličem krátkým kabelem (max. 1 m), s přímým (bez přídavných a externích převodníků nebo sond) vstupem do 2 kVpk pro zajištění vysoké odolnosti proti rušení a s napájením přímo ze sítě 230V, bez použití baterií.

- Vyhodnocovací systém bude mít odolnost proti přepětí až do ± 6000 Vpk.

- Ovládání přes PC (není součástí dodání).

- Software kompatibilní s Windows 11

- Analyzátor impulzů bude mít zajištěné kompletní galvanické oddělení mezi řídicím stanovištěm s ovládacím PC a zkušebním prostorem pro vyšší úroveň bezpečnosti a minimalizaci zemních smyček. Propojení bude zajištěno optickým kabelem délky min. 30m dle normy IEC 60794-1-2 pro náročné prostředí

- Možnost vyhodnocení tvaru impulsu (polarita, doba čela, doba půltýlu, aplituda, překmit) pro normované atmosférické a spínací impulsy.

- Splňuje nebo překračuje požadavky norem IEC 60060-2, IEC 61083-1, IEC 61083-2, IEEE Std. 4.

- Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, kalibrační listy a manuál.